Einführung

AMT 105 und AMT 205 sind zwei fortschrittliche, spezialisierte Produkte von Vebko, die entwickelt und hergestellt wurden, um die Prüfung und Bewertung von Relais und Schutzeinrichtungen in Energieversorgungssystemen zu erleichtern und zu verbessern. Durch den Einsatz moderner Hardware- und Softwaretechnologien ermöglichen diese Geräte Ingenieuren und Schutzspezialisten die Durchführung einer Vielzahl präziser, zuverlässiger Tests gemäß internationaler Standards. Beide Geräte sind mit konfigurierbaren Spannungs- und Stromquellen, binären Ein-/Ausgängen und analogen Kanälen ausgestattet, die es den Benutzern ermöglichen, die realen Betriebsbedingungen von Relais und Schutzeinrichtungen vollständig zu simulieren – sodass die Tests mit hoher Genauigkeit unter feldähnlichen Bedingungen durchgeführt werden.

Im Vergleich zum AMT 105 ist der AMT 205 technisch fortschrittlicher und dank seiner höheren Ausgangsleistung, schnelleren Abtastraten, breiteren Messbereich und größeren Signalkontrollgenauigkeit eine ideale Wahl für umfangreichere Projekte und komplexere Tests. Ein herausragender Vorteil des AMT 205 ist die Unterstützung moderner internationaler Protokolle und Standards wie IEC 61850, die es den Nutzern ermöglichen, fortschrittliche Tests basierend auf digitalen Kommunikationsnetzwerken mühelos durchzuführen.

Ergänzend zu dieser leistungsstarken Hardware bietet Vebko seine spezielle AMPRO-Software an, die die Steuerung, Überwachung und Automatisierung des Testprozesses übernimmt. Mit einer Benutzeroberfläche, die sowohl einfach als auch professionell ist, überwacht AMPRO jede Phase des Tests in Echtzeit und verwaltet die Geräteteilausgaben gemäß den definierten Szenarien.

Elektrische und Physikalische Spezifikationen

AMT105

AMT205

4 Spannungsausgänge

Gleichstromversorgung

4 Binärausgänge

DC/AC-Analogeingang

Ein-/Aus-Taste

Multifunctional Inputs

Kombinationsstecker

6 Stromausgänge

6 Spannungsausgänge oder
5 Spannungsausgänge & 1 DC-Versorgung

4 Binärausgänge

DC/AC-Analogeingang

Ein-/Aus-Taste

6 Stromausgänge

Kombinationsstecker

Multifunctional Inputs

WLAN-Antenne

USB Host

RS232

Erde

USB Debug

LAN

USB

Gps

Erde

USB-A

Stromversorgungseingang
85 bis 250 V AC
100 bis 330 V DC
Max. 10 A
Frequenz 47/63 Hz

Stromversorgungseingang
85 bis 250 V AC
100 bis 330 V DC
Max. 10 A
Frequenz 47/63 Hz

LAN/WLAN-Umschaltung

| Stromversorgung AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stromversorgungsbereich |  |  |  |  | 85-240 VAC oder 100-330 VDC |  |  |  |
| Eingangsfrequenzbereich |  |  |  |  | 47-63 Hz |  |  |  |
| Konsumtion |  |  |  |  | bis zu 3 kVA |  |  |  |
| Nennstrom |  |  |  |  | 5 A bei 230 VAC |  |  |  |
| Verbindung |  |  |  |  | Gemäß IEC60320 |  |  |  |
| Hochspannungs-, Niedrigstromgeneratoren AMT205 (Eingangsspannung ≥ 220 V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spannung |  | 6 Phasen (L-N) |  |  | AC: 6 X 0 ... 300 V |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DC: 6 X 0 ... 420 V |  |  |  |
|  |  | Reihe und parallel |  |  | Ja |  |  |  |
|  |  | Auflösung |  |  | 20 μV |  |  |  |
|  |  | Genauigkeit |  |  | Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg. |  |  |  |
| Aktuell |  | Normaler Modus |  |  | 6 Phasen (L-N) |  | AC: 6 X 0 ... 0,25 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DC: 6 X 0 ... 0,4 A |  |
|  |  | Interner Booster-Modus Zeit < 200 ms |  |  | 6 Phasen (L-N) |  | AC: 6 X 0 ... 0,85 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DC: 6 X 0 ... 1,2 A |  |
|  |  | Reihe und Parallel |  |  |  | Ja |  |  |
|  |  | Entschlossenheit |  |  |  | 20 μA |  |  |
|  |  | Genauigkeit |  |  |  | Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ: 0,05 % von rd. + 0,005 % von rg. |  |  |
| Phase |  | Bereich |  |  |  | 0° bis 360° |  |  |
|  |  | Lösung |  |  |  | 1μ° |  |  |
|  |  | Genauigkeit |  |  |  | Guar.: 0,1° |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ.: 0,01° |  |  |
| Frequenz |  | Bereich |  |  |  | 0 ... 5 kHz |  |  |
|  |  | Auflösung |  |  |  | 1 μHz |  |  |
|  |  | Genauigkeit |  |  |  | Guar.: 10 μHz, Typ.: 1 μHz |  |  |
| Macht |  | 250 300 200 100 150 50 0 V(V) P(W) 50 100 150 200 250 300 0 |  |  |  |  |  |  |
| Harmonische Einspeisung |  |  |  | Harmonisches Betreten |  | Ja |  | 2 Freie Harmonie |
|  |  |  |  | Harmonische Ordnung |  | Nein |  |  |
| Aufzeichnung |  |  |  | Abtastrate |  | 1,2 ms |  |  |
|  |  |  |  | Variabel |  | Strom und Spannung |  |  |
| Schutz |  |  |  | Erkennung |  | Leistung gemäß Leistungskurven |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nein |  |  |
|  |  |  |  | Schreiben |  | Test o |  |  |
| Verbindung Bananenstecker |  |  |  | 4 mm (0,16 Zoll) Bananenbuchsen |  |  |  |  |
| Verbindungs-Kombinationsstecker |  |  |  | Gruppe A |  |  |  |  |
| LED |  |  |  | Grün (1 Farbe) |  |  |  |  |
| Niederspannungs-Hochstromgeneratoren AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktuell | Normalmodus |  | 6 Phasen (L-N) |  |  | AC: 6 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DC: 6 X 0 ... 45 A |  |  |
|  |  |  | Auflösung |  |  | 170 μA |  |  |
|  |  |  | Genauigkeit |  |  | Garantie: 0,15% von rd. + 0,015% von rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg |  |  |
|  | Modus Verstärker interne Zeit < 300 ms |  | 6 Phase (L-N) |  |  | AC: 6 X 0 ... 67 A |  |  |
|  |  |  | Auflösung |  |  | DC: 6 X 0 ... 95 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 170 μA |  |  |
|  |  |  | Genauigkeit |  |  | Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ.: 0,05 % von rd. + 0,005 % von rg. |  |  |
|  | Maximale Compliance-Spannung |  |  |  |  | 22V |  |  |
|  | Reihe und Parallel |  |  |  |  | Ja |  |  |
| Spannung | 6 Phasen (L-N) |  |  |  |  | AC: 6 X 0 ... 12 V |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DC: 6 X 0 ... 20 V |  |  |
|  | Reihenschaltung und Parallelschaltung |  |  |  |  | Ja |  |  |
|  | Auflösung |  |  |  |  | 40 µV |  |  |
|  | Genauigkeit |  |  |  |  | Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg. |  |  |

| Stromversorgung AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Netzspannungsbereich |  |  |  | 85-240 VAC oder 100-330 VDC |  |  |  |  |
| Eingangsfrequenzbereich |  |  |  | 47-63 Hz |  |  |  |  |
| Konsumtion |  |  |  | bis zu 2 KVA |  |  |  |  |
| Nennstrom |  |  |  | 3 A bei 230 VAC |  |  |  |  |
| Verbindung |  |  |  | Gemäß IEC60320 |  |  |  |  |
| Hochspannungs-, Niedrigstromgeneratoren AMT105 (Eingangsspannung ≥ 220V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spannung |  | 6 Phase (L-N) |  | AC: 4 X 0 ... 150 V |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DC: 4 X 0 ... 210 V |  |  |  |  |
|  |  | Reihe und Parallel |  | Ja |  |  |  |  |
|  |  | Auflösung |  | 400 μV |  |  |  |  |
|  |  | Genauigkeit |  | Guar.: 0,15 % von rd. + 0,015 % von rg. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Typ.: 0,05 % von rd. + 0,005 % von rg. |  |  |  |  |
| Aktuell |  | Nein |  |  |  |  |  |  |
| Phase |  | Bereich |  | 0° bis 360° |  |  |  |  |
|  |  | Auflösung |  | 1μ° |  |  |  |  |
|  |  | Genauigkeit |  | Guar.: 0,1° |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Typ.: 0,01° |  |  |  |  |
| Frequenz |  | Bereich |  | 0 ... 10 kHz |  |  |  |  |
|  |  | Auflösung |  | 1 μHz |  |  |  |  |
|  |  | Genauigkeit |  | Guar.: 10 μHz, Typ.: 1 μHz |  |  |  |  |
| Macht |  | 250 300 200 100 150 50 0 V(V) P(W) 50 100 150 200 250 300 0 |  |  |  |  |  |  |
| Harmonische Einspeisung |  |  | Harmonik eingeben |  | Ja |  |  | 2 kostenlose Harmonische |
|  |  |  | Harmonische Ordnung |  | Nein |  |  |  |
| Aufnahme |  |  | Abtastrate |  | 1,2 ms |  |  |  |
|  |  |  | Variabel | Ströme und Spannungen |  |  |  |  |
| Schutz |  |  | Erkennung | Leistung gemäß Leistungskurven |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nein |  |  |  |  |
|  |  |  | _typ_ | Test o |  |  |  |  |
| Verbindung Bananenbuchsen |  |  | 4 mm (0,16 Zoll) Bananensteckdosen |  |  |  |  |  |
| Verbindungs-Kombinationssteckdose |  |  | Gruppe A |  |  |  |  |  |
| LED |  |  | Grün (1 Farbe) |  |  |  |  |  |
| Niederspannungs-, Hochohmige Generatoren AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktuell | Normaler Modus |  | 6 Phase (L-N) |  |  | AC: 6 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DC: 6 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  | Auflösung |  |  | 85 μA |  |  |
|  |  |  | Genauigkeit |  |  | Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg. |  |  |
|  | Interner Booster-Modus |  | Nein |  |  |  |  |  |
|  | Maximale Zulässige Spannung |  |  |  |  |  | 12V |  |
|  | Reihe und Parallel |  |  |  |  |  | Ja |  |
| Spannung | Nein |  |  |  |  |  |  |  |

| (weiter) Niedrigspannungshochstromgeneratoren AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase |  | Bereich |  |  |  |  |  | 0° bis 360° |  |
|  |  | Auflösung |  |  |  |  |  | 1μ° |  |
|  |  | Genauigkeit |  |  |  |  |  | Garantiert: 0,1° |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Typ.: 0,01° |  |
| Frequenz |  | Bereich |  |  |  |  |  | 0 ... 2,5 kHz |  |
|  |  | Auflösung |  |  |  |  |  | 1 μHz |  |
|  |  | Genauigkeit |  |  |  |  |  | Guar.: 10 μHz |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Typ.: 1 μHz |  |
| Aufzeichnung |  | Abtastrate |  |  |  |  |  | 1,2 ms |  |
|  |  | Variable |  |  |  |  |  | Ströme |  |
| Schutz |  | Erkennung |  | Maximum Neutrale Strömung |  |  |  | 32A: Unbegrenzt |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 64 A: 3 s |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 A: 300 ms |  |
|  |  | Einstellung |  |  |  | Software gesteuert: Zeit, Aktivieren |  |  |  |
|  |  | Schreiben |  |  |  |  |  | Test aus |  |
| Maximale Neutralströmung |  | 4 mm (0,16 Zoll) Bananasocket / 32 A dauerhaft |  |  |  |  |  |  |  |
| Verbindung Bananenstecker |  | Gruppe A (30 A kontinuierlich maximal) |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | Grün (1 Farbe) |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonisch Injektion |  | Harmonic eingeben |  |  |  |  | Ja | 2 freie Harmonien |  |
|  |  | Harmonische Reihenfolge |  |  |  |  | Nein |  |  |
| Macht |  | S(VA) 60 35 25 30 20 10 15 5 0 I(A) 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Binär-/Analogeingänge 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nummer |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Trocken |  | Leerlaufspannung |  |  |  |  | 5 V |  |  |
|  |  | Kurzschlussspannung |  |  |  |  | Software gesteuert |  |  |
| Nass | Bereich 1: 0 ... ±4,5 V (Spitze) |  |  |  | Genauigkeit |  |  |  | 0,05% von rg. |
|  |  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  | 0,02% von rg. |
|  |  |  |  |  | Auflösung |  |  |  | 35 μV |
|  |  |  |  |  | Impedanz |  |  |  | 493,75 kΩ |
|  | Bereich 1: 0 ... ±30 V(Gipfel) |  |  |  | Genauigkeit |  |  |  | 0,05% von rg. |
|  |  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  | 0,02% von rg. |
|  |  |  |  |  | Auflösung |  |  |  | 250μV |
|  |  |  |  |  | Impedanz |  |  |  | 414.783 KΩ |
|  | Bereich 1: 0 ... ±180 V(Peak) |  |  |  | Genauigkeit |  |  |  | 0,05 % von rg. |
|  |  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  | 0,02% von rg. |
|  |  |  |  |  | Lösung |  |  |  | 1,5mV |
|  |  |  |  |  | Impedanz |  |  |  | 405,267 KΩ |
|  | Nein |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufnahme | Abtastrate |  |  |  |  |  | 12,5 μs |  |  |
| Schutz | Erkennung |  |  |  |  |  | Überspannung |  |  |
|  | Einstellung |  |  |  |  |  | Software Steuerung: Zeit, Aktivieren |  |  |
|  | Typ |  |  |  |  |  | Test o, Auf trocken umstellen |  |  |
| Galvanische Isolation |  |  | 8 Gruppe (1+1+1+1+1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |
| LED |  |  | Grün (1 Farbe) |  |  |  |  |  |  |

| (weiter) Niederspannungs-, Hochstromgeneratoren AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase |  | Bereich |  |  |  |  |  |  |  |  | 0° bis 360° |
|  |  | Auflösung |  |  |  |  |  |  |  |  | 1μ° |
|  |  | Genauigkeit |  |  |  |  |  |  |  |  | Garantie: 0,1° |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ.: 0,01° |
| Frequenz |  | Bereich |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ... 2,5 kHz |
|  |  | Auflösung |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 μHz |
|  |  | Genauigkeit |  |  |  |  |  |  |  |  | Guar.: 10 μHz |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ.: 1 μHz |
| Aufnahme |  | Abtastrate |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 ms |
|  |  | Variable |  |  |  |  |  |  |  |  | Ströme & Spannungen |
| Schutz |  | Erkennung |  | Maximal Neutrale Strömung |  |  |  |  |  |  | 32A: Unbegrenzt |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 A: 3 s |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 A: 300 ms |
|  |  | Einstellung |  |  |  | Software gesteuert: Zeit, Aktivieren |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ |  |  |  |  |  |  |  |  | Test aus |
| Maximaler Neutralstrom |  | 4 mm (0,16 in) Bananenbuchsen / 32 A kontinuierlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verbindung Bananenstecker |  | Gruppe A (30 A kontinuierlich max) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | RGB (16 Millionen Farben) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| harmonisch Injektion |  | Harmonisches Eingangsgerät |  |  |  |  | Ja | 2 kostenlose Harmonien |  |  |  |
|  |  | Harmonische Ordnung |  |  |  |  | Ja | Maximale Bestellung 40 für 50Hz (2KHz) |  |  |  |
| Macht |  | S(VA) 60 35 25 30 20 10 15 5 0 I(A) 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Binär-/Analogeingänge 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nummer | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trocken | Leerlaufspannung |  |  |  |  |  |  | 5 V |  |  |  |
|  | Kurzschluss-Spannung |  |  |  |  |  |  | Software gesteuert |  |  |  |
| Nass | Bereich 1: 0 ... ±4,5 V (Spitze) |  |  |  | Genauigkeit |  |  |  |  | 0,05% von rg. |  |
|  |  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  |  | 0,02% von rg. |  |
|  |  |  |  |  | Auflösung |  |  |  |  | 35 μV |  |
|  |  |  |  |  | Impedanz |  |  |  |  | 493,75 KΩ |  |
|  | Bereich 1: 0 ... ±30 V(Gipfel) |  |  |  | Genauigkeit |  |  |  |  | 0,05 % von rg. |  |
|  |  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  |  | 0,02% von rg. |  |
|  |  |  |  |  | Auflösung |  |  |  |  | 250μV |  |
|  |  |  |  |  | Impedanz |  |  |  |  | 414.783 KΩ |  |
|  | Bereich 1: 0 ... ±180 V(Scheitelwert) |  |  |  | Genauigkeit |  |  |  |  | 0,05 % von rg. |  |
|  |  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  |  | 0,02 % von rg. |  |
|  |  |  |  |  | Auflösung |  |  |  |  | 1,5 mV |  |
|  |  |  |  |  | Impedanz |  |  |  |  | 405,267 KΩ |  |
|  | Bereich 1: 0 ... ±520 V(Spitze) |  |  |  | Genauigkeit |  |  |  |  | 0,05 % von rg. |  |
|  |  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  |  | 0,02% von rg. |  |
|  |  |  |  |  | Auflösung |  |  |  |  | 4mV |  |
|  |  |  |  |  | Impedanz |  |  |  |  | 404.298 KΩ |  |
| Aufzeichnung | Abtastrate |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 μs |  |  |
| Schutz | Erkennung |  |  |  |  |  |  |  | Überspannung |  |  |
|  | Einstellung |  |  |  |  |  |  |  | Software gesteuert: Zeit, Aktivieren |  |  |
|  | Typ |  |  |  |  |  |  |  | Test o, Ändern auf Trocken |  |  |
| Galvanische Isolation |  |  | 8 Gruppe (1+1+1+1+1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  |  | RGB (16 Millionen Farben) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Binärausgänge AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schreiben | Elektromechanische Relaiskontakte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolle | Software gesteuert |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nummer | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximalspannung im offenen Modus | Elektromechaniker |  |  |  | 750V (Effektivwert) |  |  |  |  |
|  | Nein |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximaler Strom | Elektromechaniker |  |  |  | 10A (effektiv) |  |  |  |  |
|  | Nein |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betriebsstärke AC | Elektromechaniker |  |  |  | 2500 VA |  |  |  |  |
|  | Nein |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterbrechungskapazität DC | Elektromechaniker |  |  |  | 300 W |  |  |  |  |
|  | Nein |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufnahme | Nein |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schutz | Nein |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Galvanische Isolation | 4 Gruppe (1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED | Grün (1 Farbe) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC/DC-Strommess-Eingang AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bereich 2: 0 ... ± 800 mA |  | Genauigkeit |  |  |  |  | 0,05% von rg |  |  |
|  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  |  | 0,02 % von rg. |  |  |
|  |  | Auflösung |  |  |  |  | 6 μA |  |  |
|  |  | Shunt |  |  |  |  | 1Ω |  |  |
| Bereich 3: 0 ... ± 35 mA |  | Nein |  |  |  |  |  |  |  |
| Bereich 1: 0 ... ± 10 A |  | Nein |  |  |  |  |  |  |  |
| Bereich 4: 0 ... ± 250 μA |  | Nein |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufnahme |  | Auflösung |  |  |  | 400 μs |  |  |  |
| Schutz |  | Genauigkeit |  |  |  | Überstrom |  |  |  |
|  |  | Einstellung |  |  |  | Software gesteuert: Zeit, aktivieren |  |  |  |
|  |  | Typ |  |  |  | Test o, Ändern in offenen Stromkreis |  |  |  |
| Galvanische Isolation |  | 1 Gruppe |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | Grün (1 Farbe) |  |  |  |  |  |  |  |
| AC/DC-Spannungsmess-Eingang AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bereich 1: 0 ... ±400 mV (Spitze) |  |  |  | Genauigkeit |  |  |  | 0,05% von rg. |  |
|  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  | 0,02 % von rg. |  |
|  |  |  |  | Auflösung |  |  |  | 3 μV |  |
|  |  |  |  | Impedanz |  |  |  | 54,7826 kΩ |  |
| Bereich 2: 0 ... ±120 mV (Spitze) |  |  |  | Nein |  |  |  |  |  |
| Bereich 1: 0 ... ±50 mV (Spitze) |  |  |  | Nein |  |  |  |  |  |
| Bereich 2: 0 ... ±10 mV (Peak) |  |  |  | Nein |  |  |  |  |  |
| Aufnahme |  |  |  | Abtastrate |  |  |  | 400 μs |  |
| Schutz |  |  |  | Erkennung |  |  |  | Überspannung |  |
|  |  |  |  | Einstellung |  |  |  | Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren |  |
|  |  |  |  | Typ |  |  |  | Test o |  |
| Galvanische Isolation |  |  |  | 1 Gruppe |  |  |  |  |  |
| LED |  |  |  | Grün (1 Farbe) |  |  |  |  |  |
| AUX. DC AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aux. DC |  |  | Jede Kombination von 12 Kanälen |  |  |  |  |  | 0 ... 212 V |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ... 0,4 A |
| GPS AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Internes GPS-Modul |  |  | Ja |  |  |  |  |  |  |
| Genauigkeit |  |  | 8ns |  |  |  |  |  |  |
| Zeit zum Abschließen |  |  | 10s |  |  |  |  |  |  |
| Versatzanpassung |  |  | Ja |  |  |  |  |  |  |

| Binäre Ausgänge AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Elektromechanische Relaiskontakte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transistor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuerung | Software gesteuert |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nummer | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximale Spannung im offenen Modus | Elektromechaniker |  |  |  | 750V (effektiv) |  |  |  |  |
|  | Transistor |  |  |  | 50 V |  |  |  |  |
| Maximaler Strom | Elektromechaniker |  |  |  | 10A (Rms) |  |  |  |  |
|  | Transistor |  |  |  | 50 mA |  |  |  |  |
| Unterbrechungskapazität AC | Elektromechaniker |  |  |  | Smax |  |  |  | 2500 VA |
|  | Transistor |  |  |  | Smax |  |  |  | 2,5 VA |
| Unterbrechungskapazität DC | Elektromechaniker |  |  |  | Pmax |  |  |  | 300 W |
|  | Transistor |  |  |  | Pmax |  |  |  | 2,5W |
| Aufnahme | Abtastrate |  |  |  | 50 μs |  |  |  |  |
|  | Auflösung |  |  |  | 2 mA |  |  |  |  |
|  | Genauigkeit |  |  |  | 0,3 mA |  |  |  |  |
| Schutz | Erkennung |  |  |  | Überstrom |  |  |  |  |
|  | Einstellung |  |  |  | Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren |  |  |  |  |
|  | Typ |  |  |  | Test o, Offene Relays |  |  |  |  |
| Galvanische Isolation | 4 Gruppe (1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED | RGB (16 Millionen Farben) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC/DC-Strommessungseingang AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bereich 2: 0 ... ± 800 mA |  | Genauigkeit |  |  |  | 0,05 % von rg |  |  |  |
|  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  | 0,02% von rg. |  |  |  |
|  |  | Auflösung |  |  |  | 6 μA |  |  |  |
|  |  | Shunt |  |  |  | 1Ω |  |  |  |
| Bereich 3: 0 ... ± 35 mA |  | Genauigkeit |  |  |  | 0,05% von rg |  |  |  |
|  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  | 0,02% von rg. |  |  |  |
|  |  | Auflösung |  |  |  | 0,3 μA |  |  |  |
|  |  | Shunt |  |  |  | 22Ω |  |  |  |
| Bereich 1: 0 ... ± 10 A |  | Genauigkeit |  |  |  | 0,05% von rg |  |  |  |
|  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  | 0,02% von rg. |  |  |  |
|  |  | Auflösung |  |  |  | 1,5mA |  |  |  |
|  |  | Shunt |  |  |  | 5mΩ |  |  |  |
| Bereich 4: 0 ... ± 82 μA |  | Genauigkeit |  |  |  | 0,05% von rg |  |  |  |
|  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  | 0,02% von rg. |  |  |  |
|  |  | Auflösung |  |  |  | 6 nA |  |  |  |
|  |  | Shunt |  |  |  | 3 kΩ |  |  |  |
| Aufnahme |  | Auflösung |  |  |  | 12,5 μs |  |  |  |
| Schutz |  | Genauigkeit |  |  |  | Überstrom |  |  |  |
|  |  | Einstellung |  |  |  | Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren |  |  |  |
|  |  | Typ |  |  |  | Test o, Ändern in Kurzschluss |  |  |  |
| Galvanische Isolation |  | 1 Gruppe |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | RGB (16 Millionen Farben) |  |  |  |  |  |  |  |
| AC/DC-Spannungsmessinput AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bereich 1: 0 ... ±400 mV(Peak) |  |  |  | Genauigkeit |  |  | 0,05% von rg. |  |  |
|  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  | 0,02 % von rg. |  |  |
|  |  |  |  | Auflösung |  |  | 3 μV |  |  |
|  |  |  |  | Impedanz |  |  | 54,7826 kΩ |  |  |
| Bereich 2: 0 ... ±120 mV (Spitze) |  |  |  | Genauigkeit |  |  | 0,05 % von rg. |  |  |
|  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  | 0,02% von rg. |  |  |
|  |  |  |  | Auflösung |  |  | 1 μV |  |  |
|  |  |  |  | Impedanz |  |  | 133,75 KΩ |  |  |
| Bereich 1: 0 ... ±50 mV (Spitze) |  |  |  | Genauigkeit |  |  | 0,05 % von rg. |  |  |
|  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  | 0,02% von rg. |  |  |
|  |  |  |  | Auflösung |  |  | 500 nV |  |  |
|  |  |  |  | Impedanz |  |  | 54,7826 KΩ |  |  |
| Bereich 2: 0 ... ±10 mV (Spitze) |  |  |  | Genauigkeit |  |  | 0,05% von rg. |  |  |
|  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  | 0,02 % von rg. |  |  |
|  |  |  |  | Auflösung |  |  | 100 nV |  |  |
|  |  |  |  | Impedanz |  |  | 133,75 KΩ |  |  |
| Aufnahme |  |  |  | Abtastrate |  |  | 12,5 μs |  |  |
| Schutz |  |  |  | Erkennung |  |  | Überspannung |  |  |
|  |  |  |  | Einstellung |  |  | Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren |  |  |
|  |  |  |  | Typ |  |  | Test o, Ändern in offenen Kreis |  |  |
| Galvanische Isolation |  |  |  | 1 Gruppe |  |  |  |  |  |
| LED |  |  |  | RGB (16 Millionen Farben) |  |  |  |  |  |
| AUX. DC AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aux. DC |  |  | Jede Kombination von 12 Kanälen |  |  |  |  | Maximalspannung: 1200 V, 0,4 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Maximaler Strom: 8 V, 210 A |  |
| GPS AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Internes GPS-Modul |  |  | Ja |  |  |  |  |  |  |
| Genauigkeit |  |  | 8ns |  |  |  |  |  |  |
| Zeit zum Abschließen |  |  | 10s |  |  |  |  |  |  |
| Verzögerungsanpassung |  |  | Ja |  |  |  |  |  |  |

| Protokoll AMT105 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC 61850 |  | GANS Veröffentlichen |  | 10 |
|  |  | Gans abonnieren |  | 10 |
|  |  | Virtuelle binäre Ein-/Ausgabe |  | 32 EIN / 32 AUS |
|  |  | SV Publizieren Streams |  | NEIN |
|  |  | SV Abonnieren Streams |  | NEIN |
|  |  | SV Stichprobenraten |  | NEIN |
|  |  | Ethernet-Ports |  | 1x RJ45 100Base |
|  |  | Zeit synchronisieren |  | PPS |
|  |  | Zeitgenauigkeit |  | ±80 ns (PPS) |
| Kombinationskabel AMT105 |  |  |  |  |
| 3 Spannung, 3 Strom |  | Ja |  |  |
| 6 Aktuell |  | Ja |  |  |
| PC-Verbindung AMT105 |  |  |  |  |
| WLAN |  | Ja |  |  |
| LED |  | 1 Hafen |  |  |
| Programmierung des USB-Ports |  | Nein |  |  |
| Physikalische Eigenschaften AMT105 |  |  |  |  |
| Gewicht |  | 14 kg |  |  |
| Dimension |  | 35cm-35cm-15cm |  |  |
| Betriebstemperatur |  | -10 bis 55° C |  |  |
| Lagerungstemperatur |  | -20 bis 85° C |  |  |
| Luftfeuchtigkeit |  | 70 % |  |  |
| Transformator-Spezifikation AMT105 |  |  |  |  |
| HV- und LV-Ausgangsleistung |  | Frequenz |  |  |
|  |  | Macht |  |  |
| HV- und LV-Ausgänge - Spannung |  | 3-phasen Wechselstrom (RMS) |  | 0-150 V(LN)… 550 mA Spitze |
|  |  | 1-phasige Wechselstrom (effektiv) |  | 0-450V(LN)….550 mA Spitze |
|  |  | 3-phasige Gleichstrom |  | 0-220V(LN)….550 mA |
|  |  | 1-phasiger Gleichstrom |  | 0-630V(LN)….550mA Spitze |
| HV- und LV-Ausgänge-Strom |  | Dreiphasen-Wechselstrom (RMS) |  | 0-32A….12V |
|  |  | 1-phasiger Wechselstrom (effektiv) |  |  |
|  |  | 3-phasiger Gleichstrom |  | 0-10A….12V |
|  |  | 1-phasen Gleichstrom |  | 0-10A….40V |
| HV- und LV-Eingangsspannung I'm sorry, but it seems there was no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into German. | AC (RMS) | 0 ... 400m V 0,01 % rd + 0,017 % Bereich 0 ... 4,5 V 0,007 % rd + 0,012 % Bereich 0 ... 30V 0,022 % rd + 0,032 % Bereich 0 ... 188V 0,01 % rd + 0,017 % Bereich |  |  |
|  | DC |  |  |  |
| HV- und LV-Eingangsstrom | AC(BW) | 0 ... 800 mA 0,008 % rd + 0,01 % Bereich |  |  |
|  | DC |  |  |  |
| Teststandard |  |  | IEC61869 / 60044 |  |
| Spannungsausgangsbereich |  |  | 0-450V |  |
| Aktueller Ausgabebereich |  |  | 0-128A |  |
| Ausgangsfrequenzbereich |  |  | DC & 5-2500HZ |  |
| CT-Verhältnis-Messgenauigkeit |  |  | Verhältnis: 1-30000 Genauigkeit: 0,2 |  |
| Phasenverschiebung: Auflösung Genauigkeit |  |  | 0,01 Min 3 Min (typisch) / 5 Min (garantiert) |  |
| Minimaler Kniewert |  |  | 0,5V |  |
| Maximaler Kniefall |  |  | 4500V |  |
| \ Auflösung Genauigkeit |  |  | 1 mΩ 0,05 % (typisch) / 0,1 % + 1 mΩ (garantiert) |  |
| Aktueller Eingangsbereich (CT Sekundärseite) |  |  | 1 mA - 500 mA |  |
| Mindestknie-Strom |  |  | 1 mA |  |
| Maximale Knie-Spannung |  |  | 1,5A bis zu 4KV |  |

| Protokoll AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC 61850 | GOOSE veröffentlichen |  | 128 |  |  |  |  |
|  | Gans abonnieren |  | 128 |  |  |  |  |
|  | Virtuelle binäre E/A |  | 360 Ein / 360 Aus |  |  |  |  |
|  | SV Publizieren Streams |  | 10 |  |  |  |  |
|  | SV Abonnieren Streams |  | 10 |  |  |  |  |
|  | SV Muster Raten |  | 80-256 Proben/Zyklus |  |  |  |  |
|  | Ethernet-Anschlüsse |  | 3x RJ45 100Base, 1x Externe Faser 100Base (Optional) |  |  |  |  |
|  | Zeit Synchronisation |  | PTP (IEEE-1588), IRIG-B, PPS, SNTP |  |  |  |  |
|  | Zeitgenauigkeit |  | ±1 µs (PTP), ±80 ns (PPS) |  |  |  |  |
| Kombinationskabel AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Spannung, 3 Strom |  |  |  |  |  | Ja |  |
| 6 Aktuell |  |  |  |  |  | Nein |  |
| PC Verbindung AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |
| WLAN |  |  |  |  |  | Ja |  |
| LED |  |  |  |  |  | 1 Hafen |  |
| Programmierung des USB-Ports |  |  |  |  |  | Ja |  |
| Physikalische Eigenschaft AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gewicht |  |  |  |  |  | 14 kg |  |
| Dimension |  |  |  |  |  | 35cm-35cm-15cm |  |
| Betriebstemperatur |  |  |  |  |  | -10 bis 55° C |  |
| Lagertemperatur |  |  |  |  |  | -20 bis 85° C |  |
| Luftfeuchtigkeit |  |  |  |  |  | 70 % |  |
| Transformatorspezifikation AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |
| HV- und LV-Ausgänge-Leistung |  |  |  |  | Frequenz |  |  |
|  |  |  |  |  | Macht |  |  |
| HV- und LV-Ausgänge - Spannung |  |  |  |  | Dreiphasenwechselstrom (Effektivwert) |  | 0-600 V(LN)….1,2 A Spitze |
|  |  |  |  |  | 1-Phasen-AC (RMS) |  | 0-1200V(LN)….1,2 A Spitze |
|  |  |  |  |  | 3-Phasen Gleichstrom |  | 0-850V(LN)….1,2 A |
|  |  |  |  |  | 1-phasiger Gleichstrom |  | 0-1700V(LN)….1,2 A Spitzenwert |
| HV- und LV-Ausgänge - Strom |  |  |  |  | 3-phasiger Wechselstrom (Effektivwert) |  | 0-32A….22V |
|  |  |  |  |  | 1-Phasen-Wechselstrom (RMS) |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-phasiger Gleichstrom |  | 0-10A….22V |
|  |  |  |  |  | 1-Phasen-Gleichstrom |  | 0-10A….60V |
| HV- und LV-Eingangsspannung |  | AC(RMS) |  |  | 0 ... 10 mV 0,022 % rd + 0,032 % Bereich 0 ... 50 mV 0,01 % rd + 0,017 % Bereich 0 ... 120m V 0,007 % rd + 0,012 % Bereich 0 ... 400m V 0,01 % rd + 0,017 % Bereich 0 ... 4,5 V 0,007 % rd + 0,012 % Bereich 0 ... 30V 0,022 % rd + 0,032 % Bereich 0 ... 188V 0,01 % rd + 0,017 % Bereich 0 ... 520 V 0,007 % rd + 0,012 % Bereich |  |  |
|  |  | DC |  |  |  |  |  |
| HV- und LV-Eingangsstrom |  | AC(RMS) |  |  | 0 …82 uA 0,1 % rd + 0,023 % Bereich 0 ... 35 mA 0,037 % rd + 0,026 % Bereich 0 ... 800 mA 0,008 % rd + 0,01 % Bereich 0 ... 10 A 0,008 % rd + 0,01 % Bereich |  |  |
|  |  | DC |  |  |  |  |  |
| Teststandard |  |  |  | IEC61869 / 60044 |  |  |  |
| Spannungsausgangsbereich |  |  |  | 0-1200V |  |  |  |
| Aktueller Ausgabe-Bereich |  |  |  | 0-128A |  |  |  |
| Ausgangsfrequenzbereich |  |  |  | DC & 5-2500Hz |  |  |  |
| CT-Verhältnis Messgenauigkeit |  |  |  | Verhältnis: 1-30000 Genauigkeit: 0,2 |  |  |  |
| Phasenverschiebung: Auflösung Genauigkeit |  |  |  | 0,01 Min. 3 Min (typisch) / 5 Min (garantiert) |  |  |  |
| Minimaler Knickpunkt |  |  |  | 0,01V |  |  |  |
| Maximaler Knickpunkt |  |  |  | 10kV |  |  |  |
| \ Auflösung Genauigkeit |  |  |  | 1 mΩ 0,05 % (typisch) / 0,1 % + 1 mΩ (garantiert) |  |  |  |
| Aktueller Eingangsbereich (CT Sekundärseite) |  |  |  | 1 mA - 7 A |  |  |  |
| Minimale Knieströmung |  |  |  | 100µA |  |  |  |
| Maximale Knie-Spannung |  |  |  | 10A bis 50V 2,5A bis zu 10KV |  |  |  |

| PT-SPEZIFIKATION AMT105 |  |
| --- | --- |
| Teststandard | IEC61869 / 60044 |
| Spannungsausgangsbereich | 0-450V Wechselstrom |
| Aktueller Ausgabebereich | 0-128A |
| Verhältnis Messung Spannungsniveau Typische Genauigkeit | Verhältnis: 1-500KV Genauigkeit: 0,2 |
| Phasenverschiebungsmessung Spannungsniveau Typische Genauigkeit | 0,01 min 3 Min (typisch) / 5 Min (garantiert) |
| Wickelwiderstand: Auflösung Garantierte Genauigkeit Typische Genauigkeit | 1 mΩ 0,1 % + 1 mΩ 0,05 % |

| PT-SPEZIFIKATION AMT205 |  |
| --- | --- |
| Teststandard | IEC61869 / 60044 |
| Spannungsausgangsbereich | 0-1200 V Wechselstrom |
| Aktueller Ausgangsbereich | 0-128A |
| Verhältnismessung Spannungsniveau Typische Genauigkeit | Verhältnis: 1-500KV Genauigkeit: 0,2 |
| Phasenverschiebungsmessung Spannungsniveau Typische Genauigkeit | 0,01 min 3 Minuten (typisch) / 5 Minuten (garantiert) |
| Wicklungswiderstand: Auflösung Garantierte Genauigkeit Typische Genauigkeit | 1 mΩ 0,1 % + 1 mΩ 0,05 % |

Elektrische und Physikalische Spezifikationen

AMT103

AMT203

4 Spannungsausgänge

4 Binärausgänge

4 Spannungsausgänge oder
3 Spannungsausgänge & 1 DC-Versorgung

4 Binärausgänge

DC/AC-Analogeingang

DC/AC-Analogeingang

4 Multifunctional Inputs

Kombinationsstecker

Ein-/Aus-Taste

Ein-/Aus-Taste

3 Stromausgänge

3 Stromausgänge

Kombinationsstecker

4 Multifunctional Inputs

WLAN-Antenne

USB Host

RS232

Erde

USB Debug

LAN

USB

Gps

Erde

USB-A

Stromversorgungseingang
85 bis 250 V AC
100 bis 330 V DC
Max. 10 A
Frequenz 47/63 Hz

Stromversorgungseingang
85 bis 250 V AC
100 bis 330 V DC
Max. 10 A
Frequenz 47/63 Hz

LAN/WLAN-Umschaltung

| Stromversorgung AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stromversorgungsbereich |  |  |  |  | 85-240 VAC oder 100-330 VDC |  |  |  |
| Eingangsfrequenzbereich |  |  |  |  | 47-63 Hz |  |  |  |
| Konsumtion |  |  |  |  | bis zu 3 kVA |  |  |  |
| Nennstrom |  |  |  |  | 5 A bei 230 VAC |  |  |  |
| Verbindung |  |  |  |  | Gemäß IEC60320 |  |  |  |
| Hochspannungs-, Niedrigstromgeneratoren AMT203 (Eingangsspannung ≥ 220 V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spannung |  | 6 Phasen (L-N) |  |  | AC: 4 X 0 ... 300 V |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DC: 4 X 0 ... 420 V |  |  |  |
|  |  | Reihe und parallel |  |  | Ja |  |  |  |
|  |  | Auflösung |  |  | 20 μV |  |  |  |
|  |  | Genauigkeit |  |  | Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg. |  |  |  |
| Aktuell |  | Normaler Modus |  |  | 6 Phasen (L-N) |  | AC: 4 X 0 ... 0,25 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DC: 4 X 0 ... 0,4 A |  |
|  |  | Interner Booster-Modus Zeit < 200 ms |  |  | 6 Phasen (L-N) |  | AC: 4 X 0 ... 0,85 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DC: 4 X 0 ... 1,2 A |  |
|  |  | Reihe und Parallel |  |  |  | Ja |  |  |
|  |  | Entschlossenheit |  |  |  | 20 μA |  |  |
|  |  | Genauigkeit |  |  |  | Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ: 0,05 % von rd. + 0,005 % von rg. |  |  |
| Phase |  | Bereich |  |  |  | 0° bis 360° |  |  |
|  |  | Lösung |  |  |  | 1μ° |  |  |
|  |  | Genauigkeit |  |  |  | Guar.: 0,1° |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ.: 0,01° |  |  |
| Frequenz |  | Bereich |  |  |  | 0 ... 5 kHz |  |  |
|  |  | Auflösung |  |  |  | 1 μHz |  |  |
|  |  | Genauigkeit |  |  |  | Guar.: 10 μHz, Typ.: 1 μHz |  |  |
| Macht |  | 250 300 200 100 150 50 0 V(V) P(W) 50 100 150 200 250 300 0 |  |  |  |  |  |  |
| Harmonische Einspeisung |  |  |  | Harmonisches Betreten |  | Ja |  | 2 Freie Harmonie |
|  |  |  |  | Harmonische Ordnung |  | Nein |  |  |
| Aufzeichnung |  |  |  | Abtastrate |  | 1,2 ms |  |  |
|  |  |  |  | Variabel |  | Strom und Spannung |  |  |
| Schutz |  |  |  | Erkennung |  | Leistung gemäß Leistungskurven |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nein |  |  |
|  |  |  |  | Schreiben |  | Test o |  |  |
| Verbindung Bananenstecker |  |  |  | 4 mm (0,16 Zoll) Bananenbuchsen |  |  |  |  |
| Verbindungs-Kombinationsstecker |  |  |  | Gruppe A |  |  |  |  |
| LED |  |  |  | Grün (1 Farbe) |  |  |  |  |
| Niederspannungs-Hochstromgeneratoren AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktuell | Normalmodus |  | 6 Phasen (L-N) |  |  | AC: 3 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DC: 3 X 0 ... 45 A |  |  |
|  |  |  | Auflösung |  |  | 170 μA |  |  |
|  |  |  | Genauigkeit |  |  | Garantie: 0,15% von rd. + 0,015% von rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg |  |  |
|  | Modus Verstärker interne Zeit < 300 ms |  | 6 Phase (L-N) |  |  | AC: 3 X 0 ... 67 A |  |  |
|  |  |  | Auflösung |  |  | DC: 3 X 0 ... 95 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 170 μA |  |  |
|  |  |  | Genauigkeit |  |  | Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ.: 0,05 % von rd. + 0,005 % von rg. |  |  |
|  | Maximale Compliance-Spannung |  |  |  |  | 22V |  |  |
|  | Reihe und Parallel |  |  |  |  | Ja |  |  |
| Spannung | 6 Phasen (L-N) |  |  |  |  | AC: 3 X 0 ... 12 V |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DC: 3 X 0 ... 20 V |  |  |
|  | Reihenschaltung und Parallelschaltung |  |  |  |  | Ja |  |  |
|  | Auflösung |  |  |  |  | 40 µV |  |  |
|  | Genauigkeit |  |  |  |  | Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg. |  |  |

| Stromversorgung AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Netzspannungsbereich |  |  |  | 85-240 VAC oder 100-330 VDC |  |  |  |  |
| Eingangsfrequenzbereich |  |  |  | 47-63 Hz |  |  |  |  |
| Konsumtion |  |  |  | bis zu 2 KVA |  |  |  |  |
| Nennstrom |  |  |  | 3 A bei 230 VAC |  |  |  |  |
| Verbindung |  |  |  | Gemäß IEC60320 |  |  |  |  |
| Hochspannungs-, Niedrigstromgeneratoren AMT103 (Eingangsspannung ≥ 220V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spannung |  | 6 Phase (L-N) |  | AC: 4 X 0 ... 150 V |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DC: 4 X 0 ... 210 V |  |  |  |  |
|  |  | Reihe und Parallel |  | Ja |  |  |  |  |
|  |  | Auflösung |  | 400 μV |  |  |  |  |
|  |  | Genauigkeit |  | Guar.: 0,15 % von rd. + 0,015 % von rg. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Typ.: 0,05 % von rd. + 0,005 % von rg. |  |  |  |  |
| Aktuell |  | Nein |  |  |  |  |  |  |
| Phase |  | Bereich |  | 0° bis 360° |  |  |  |  |
|  |  | Auflösung |  | 1μ° |  |  |  |  |
|  |  | Genauigkeit |  | Guar.: 0,1° |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Typ.: 0,01° |  |  |  |  |
| Frequenz |  | Bereich |  | 0 ... 10 kHz |  |  |  |  |
|  |  | Auflösung |  | 1 μHz |  |  |  |  |
|  |  | Genauigkeit |  | Guar.: 10 μHz, Typ.: 1 μHz |  |  |  |  |
| Macht |  | 250 300 200 100 150 50 0 V(V) P(W) 50 100 150 200 250 300 0 |  |  |  |  |  |  |
| Harmonische Einspeisung |  |  | Harmonik eingeben |  | Ja |  |  | 2 kostenlose Harmonische |
|  |  |  | Harmonische Ordnung |  | Nein |  |  |  |
| Aufnahme |  |  | Abtastrate |  | 1,2 ms |  |  |  |
|  |  |  | Variabel | Ströme und Spannungen |  |  |  |  |
| Schutz |  |  | Erkennung | Leistung gemäß Leistungskurven |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nein |  |  |  |  |
|  |  |  | _typ_ | Test o |  |  |  |  |
| Verbindung Bananenbuchsen |  |  | 4 mm (0,16 Zoll) Bananensteckdosen |  |  |  |  |  |
| Verbindungs-Kombinationssteckdose |  |  | Gruppe A |  |  |  |  |  |
| LED |  |  | Grün (1 Farbe) |  |  |  |  |  |
| Niederspannungs-, Hochohmige Generatoren AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktuell | Normaler Modus |  | 6 Phase (L-N) |  |  | AC: 3 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DC: 3 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  | Auflösung |  |  | 85 μA |  |  |
|  |  |  | Genauigkeit |  |  | Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg. |  |  |
|  | Interner Booster-Modus |  | Nein |  |  |  |  |  |
|  | Maximale Zulässige Spannung |  |  |  |  |  | 12V |  |
|  | Reihe und Parallel |  |  |  |  |  | Ja |  |
| Spannung | Nein |  |  |  |  |  |  |  |

| (weiter) Niedrigspannungshochstromgeneratoren AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase |  | Bereich |  |  |  |  |  | 0° bis 360° |  |
|  |  | Auflösung |  |  |  |  |  | 1μ° |  |
|  |  | Genauigkeit |  |  |  |  |  | Garantiert: 0,1° |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Typ.: 0,01° |  |
| Frequenz |  | Bereich |  |  |  |  |  | 0 ... 2,5 kHz |  |
|  |  | Auflösung |  |  |  |  |  | 1 μHz |  |
|  |  | Genauigkeit |  |  |  |  |  | Guar.: 10 μHz |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Typ.: 1 μHz |  |
| Aufzeichnung |  | Abtastrate |  |  |  |  |  | 1,2 ms |  |
|  |  | Variable |  |  |  |  |  | Ströme |  |
| Schutz |  | Erkennung |  | Maximum Neutrale Strömung |  |  |  | 32A: Unbegrenzt |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 64 A: 3 s |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 A: 300 ms |  |
|  |  | Einstellung |  |  |  | Software gesteuert: Zeit, Aktivieren |  |  |  |
|  |  | Schreiben |  |  |  |  |  | Test aus |  |
| Maximale Neutralströmung |  | 4 mm (0,16 Zoll) Bananasocket / 32 A dauerhaft |  |  |  |  |  |  |  |
| Verbindung Bananenstecker |  | Gruppe A (30 A kontinuierlich maximal) |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | Grün (1 Farbe) |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonisch Injektion |  | Harmonic eingeben |  |  |  |  | Ja | 2 freie Harmonien |  |
|  |  | Harmonische Reihenfolge |  |  |  |  | Nein |  |  |
| Macht |  | S(VA) 60 35 25 30 20 10 15 5 0 I(A) 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Binär-/Analogeingänge 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nummer |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Trocken |  | Leerlaufspannung |  |  |  |  | 5 V |  |  |
|  |  | Kurzschlussspannung |  |  |  |  | Software gesteuert |  |  |
| Nass | Bereich 1: 0 ... ±4,5 V (Spitze) |  |  |  | Genauigkeit |  |  |  | 0,05% von rg. |
|  |  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  | 0,02% von rg. |
|  |  |  |  |  | Auflösung |  |  |  | 35 μV |
|  |  |  |  |  | Impedanz |  |  |  | 493,75 kΩ |
|  | Bereich 1: 0 ... ±30 V(Gipfel) |  |  |  | Genauigkeit |  |  |  | 0,05% von rg. |
|  |  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  | 0,02% von rg. |
|  |  |  |  |  | Auflösung |  |  |  | 250μV |
|  |  |  |  |  | Impedanz |  |  |  | 414.783 KΩ |
|  | Bereich 1: 0 ... ±180 V(Peak) |  |  |  | Genauigkeit |  |  |  | 0,05 % von rg. |
|  |  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  | 0,02% von rg. |
|  |  |  |  |  | Lösung |  |  |  | 1,5mV |
|  |  |  |  |  | Impedanz |  |  |  | 405,267 KΩ |
|  | Nein |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufnahme | Abtastrate |  |  |  |  |  | 12,5 μs |  |  |
| Schutz | Erkennung |  |  |  |  |  | Überspannung |  |  |
|  | Einstellung |  |  |  |  |  | Software Steuerung: Zeit, Aktivieren |  |  |
|  | Typ |  |  |  |  |  | Test o, Auf trocken umstellen |  |  |
| Galvanische Isolation |  |  | 4 Gruppe (1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |
| LED |  |  | Grün (1 Farbe) |  |  |  |  |  |  |

| (weiter) Niederspannungs-, Hochstromgeneratoren AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase |  | Bereich |  |  |  |  |  |  |  |  | 0° bis 360° |
|  |  | Auflösung |  |  |  |  |  |  |  |  | 1μ° |
|  |  | Genauigkeit |  |  |  |  |  |  |  |  | Garantie: 0,1° |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ.: 0,01° |
| Frequenz |  | Bereich |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ... 2,5 kHz |
|  |  | Auflösung |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 μHz |
|  |  | Genauigkeit |  |  |  |  |  |  |  |  | Guar.: 10 μHz |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ.: 1 μHz |
| Aufnahme |  | Abtastrate |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 ms |
|  |  | Variable |  |  |  |  |  |  |  |  | Ströme & Spannungen |
| Schutz |  | Erkennung |  | Maximal Neutrale Strömung |  |  |  |  |  |  | 32A: Unbegrenzt |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 A: 3 s |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 A: 300 ms |
|  |  | Einstellung |  |  |  | Software gesteuert: Zeit, Aktivieren |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ |  |  |  |  |  |  |  |  | Test aus |
| Maximaler Neutralstrom |  | 4 mm (0,16 in) Bananenbuchsen / 32 A kontinuierlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verbindung Bananenstecker |  | Gruppe A (30 A kontinuierlich max) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | RGB (16 Millionen Farben) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| harmonisch Injektion |  | Harmonisches Eingangsgerät |  |  |  |  | Ja | 2 kostenlose Harmonien |  |  |  |
|  |  | Harmonische Ordnung |  |  |  |  | Ja | Maximale Bestellung 40 für 50Hz (2KHz) |  |  |  |
| Macht |  | S(VA) 60 35 25 30 20 10 15 5 0 I(A) 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Binär-/Analogeingänge 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nummer | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trocken | Leerlaufspannung |  |  |  |  |  |  | 5 V |  |  |  |
|  | Kurzschluss-Spannung |  |  |  |  |  |  | Software gesteuert |  |  |  |
| Nass | Bereich 1: 0 ... ±4,5 V (Spitze) |  |  |  | Genauigkeit |  |  |  |  | 0,05% von rg. |  |
|  |  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  |  | 0,02% von rg. |  |
|  |  |  |  |  | Auflösung |  |  |  |  | 35 μV |  |
|  |  |  |  |  | Impedanz |  |  |  |  | 493,75 KΩ |  |
|  | Bereich 1: 0 ... ±30 V(Gipfel) |  |  |  | Genauigkeit |  |  |  |  | 0,05 % von rg. |  |
|  |  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  |  | 0,02% von rg. |  |
|  |  |  |  |  | Auflösung |  |  |  |  | 250μV |  |
|  |  |  |  |  | Impedanz |  |  |  |  | 414.783 KΩ |  |
|  | Bereich 1: 0 ... ±180 V(Scheitelwert) |  |  |  | Genauigkeit |  |  |  |  | 0,05 % von rg. |  |
|  |  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  |  | 0,02 % von rg. |  |
|  |  |  |  |  | Auflösung |  |  |  |  | 1,5 mV |  |
|  |  |  |  |  | Impedanz |  |  |  |  | 405,267 KΩ |  |
|  | Bereich 1: 0 ... ±520 V(Spitze) |  |  |  | Genauigkeit |  |  |  |  | 0,05 % von rg. |  |
|  |  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  |  | 0,02% von rg. |  |
|  |  |  |  |  | Auflösung |  |  |  |  | 4mV |  |
|  |  |  |  |  | Impedanz |  |  |  |  | 404.298 KΩ |  |
| Aufzeichnung | Abtastrate |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 μs |  |  |
| Schutz | Erkennung |  |  |  |  |  |  |  | Überspannung |  |  |
|  | Einstellung |  |  |  |  |  |  |  | Software gesteuert: Zeit, Aktivieren |  |  |
|  | Typ |  |  |  |  |  |  |  | Test o, Ändern auf Trocken |  |  |
| Galvanische Isolation |  |  | 4 Gruppe (1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  |  | RGB (16 Millionen Farben) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Binärausgänge AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schreiben | Elektromechanische Relaiskontakte |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolle | Software gesteuert |  |  |  |  |  |  |  |
| Nummer | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximalspannung im offenen Modus | Elektromechaniker |  |  |  | 750V (Effektivwert) |  |  |  |
|  | Nein |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximaler Strom | Elektromechaniker |  |  |  | 10A (effektiv) |  |  |  |
|  | Nein |  |  |  |  |  |  |  |
| Betriebsstärke AC | Elektromechaniker |  |  |  | 2500 VA |  |  |  |
|  | Nein |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterbrechungskapazität DC | Elektromechaniker |  |  |  | 300 W |  |  |  |
|  | Nein |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufnahme | Nein |  |  |  |  |  |  |  |
| Schutz | Nein |  |  |  |  |  |  |  |
| Galvanische Isolation | 4 Gruppe (1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |  |
| LED | Grün (1 Farbe) |  |  |  |  |  |  |  |
| AC/DC-Strommess-Eingang AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bereich 2: 0 ... ± 800 mA |  | Genauigkeit |  |  |  |  | 0,05% von rg |  |
|  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  |  | 0,02 % von rg. |  |
|  |  | Auflösung |  |  |  |  | 6 μA |  |
|  |  | Shunt |  |  |  |  | 1Ω |  |
| Bereich 3: 0 ... ± 35 mA |  | Nein |  |  |  |  |  |  |
| Bereich 1: 0 ... ± 10 A |  | Nein |  |  |  |  |  |  |
| Bereich 4: 0 ... ± 250 μA |  | Nein |  |  |  |  |  |  |
| Aufnahme |  | Auflösung |  |  |  | 400 μs |  |  |
| Schutz |  | Genauigkeit |  |  |  | Überstrom |  |  |
|  |  | Einstellung |  |  |  | Software gesteuert: Zeit, aktivieren |  |  |
|  |  | Typ |  |  |  | Test o, Ändern in offenen Stromkreis |  |  |
| Galvanische Isolation |  | 1 Gruppe |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | Grün (1 Farbe) |  |  |  |  |  |  |
| AC/DC-Spannungsmess-Eingang AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bereich 1: 0 ... ±400 mV (Spitze) |  |  |  | Genauigkeit |  |  |  | 0,05% von rg. |
|  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  | 0,02 % von rg. |
|  |  |  |  | Auflösung |  |  |  | 3 μV |
|  |  |  |  | Impedanz |  |  |  | 54,7826 kΩ |
| Bereich 2: 0 ... ±120 mV (Spitze) |  |  |  | Nein |  |  |  |  |
| Bereich 1: 0 ... ±50 mV (Spitze) |  |  |  | Nein |  |  |  |  |
| Bereich 2: 0 ... ±10 mV (Peak) |  |  |  | Nein |  |  |  |  |
| Aufnahme |  |  |  | Abtastrate |  |  |  | 400 μs |
| Schutz |  |  |  | Erkennung |  |  |  | Überspannung |
|  |  |  |  | Einstellung |  |  |  | Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren |
|  |  |  |  | Typ |  |  |  | Test o |
| Galvanische Isolation |  |  |  | 1 Gruppe |  |  |  |  |
| LED |  |  |  | Grün (1 Farbe) |  |  |  |  |
| AUX. DC AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aux. DC |  |  | No |  |  |  |  |  |
| GPS AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Internes GPS-Modul |  |  | Ja |  |  |  |  |  |
| Genauigkeit |  |  | 8ns |  |  |  |  |  |
| Zeit zum Abschließen |  |  | 10s |  |  |  |  |  |
| Versatzanpassung |  |  | Ja |  |  |  |  |  |

| Binäre Ausgänge AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Elektromechanische Relaiskontakte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transistor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuerung | Software gesteuert |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nummer | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximale Spannung im offenen Modus | Elektromechaniker |  |  |  | 750V (effektiv) |  |  |  |  |
|  | Transistor |  |  |  | 50 V |  |  |  |  |
| Maximaler Strom | Elektromechaniker |  |  |  | 10A (Rms) |  |  |  |  |
|  | Transistor |  |  |  | 50 mA |  |  |  |  |
| Unterbrechungskapazität AC | Elektromechaniker |  |  |  | Smax |  |  |  | 2500 VA |
|  | Transistor |  |  |  | Smax |  |  |  | 2,5 VA |
| Unterbrechungskapazität DC | Elektromechaniker |  |  |  | Pmax |  |  |  | 300 W |
|  | Transistor |  |  |  | Pmax |  |  |  | 2,5W |
| Aufnahme | Abtastrate |  |  |  | 50 μs |  |  |  |  |
|  | Auflösung |  |  |  | 2 mA |  |  |  |  |
|  | Genauigkeit |  |  |  | 0,3 mA |  |  |  |  |
| Schutz | Erkennung |  |  |  | Überstrom |  |  |  |  |
|  | Einstellung |  |  |  | Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren |  |  |  |  |
|  | Typ |  |  |  | Test o, Offene Relays |  |  |  |  |
| Galvanische Isolation | 4 Gruppe (1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED | RGB (16 Millionen Farben) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC/DC-Strommessungseingang AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bereich 2: 0 ... ± 800 mA |  | Genauigkeit |  |  |  | 0,05 % von rg |  |  |  |
|  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  | 0,02% von rg. |  |  |  |
|  |  | Auflösung |  |  |  | 6 μA |  |  |  |
|  |  | Shunt |  |  |  | 1Ω |  |  |  |
| Bereich 3: 0 ... ± 35 mA |  | Genauigkeit |  |  |  | 0,05% von rg |  |  |  |
|  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  | 0,02% von rg. |  |  |  |
|  |  | Auflösung |  |  |  | 0,3 μA |  |  |  |
|  |  | Shunt |  |  |  | 22Ω |  |  |  |
| Bereich 1: 0 ... ± 10 A |  | Genauigkeit |  |  |  | 0,05% von rg |  |  |  |
|  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  | 0,02% von rg. |  |  |  |
|  |  | Auflösung |  |  |  | 1,5mA |  |  |  |
|  |  | Shunt |  |  |  | 5mΩ |  |  |  |
| Bereich 4: 0 ... ± 82 μA |  | Genauigkeit |  |  |  | 0,05% von rg |  |  |  |
|  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  |  | 0,02% von rg. |  |  |  |
|  |  | Auflösung |  |  |  | 6 nA |  |  |  |
|  |  | Shunt |  |  |  | 3 kΩ |  |  |  |
| Aufnahme |  | Auflösung |  |  |  | 12,5 μs |  |  |  |
| Schutz |  | Genauigkeit |  |  |  | Überstrom |  |  |  |
|  |  | Einstellung |  |  |  | Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren |  |  |  |
|  |  | Typ |  |  |  | Test o, Ändern in Kurzschluss |  |  |  |
| Galvanische Isolation |  | 1 Gruppe |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | RGB (16 Millionen Farben) |  |  |  |  |  |  |  |
| AC/DC-Spannungsmessinput AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bereich 1: 0 ... ±400 mV(Peak) |  |  |  | Genauigkeit |  |  | 0,05% von rg. |  |  |
|  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  | 0,02 % von rg. |  |  |
|  |  |  |  | Auflösung |  |  | 3 μV |  |  |
|  |  |  |  | Impedanz |  |  | 54,7826 kΩ |  |  |
| Bereich 2: 0 ... ±120 mV (Spitze) |  |  |  | Genauigkeit |  |  | 0,05 % von rg. |  |  |
|  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  | 0,02% von rg. |  |  |
|  |  |  |  | Auflösung |  |  | 1 μV |  |  |
|  |  |  |  | Impedanz |  |  | 133,75 KΩ |  |  |
| Bereich 1: 0 ... ±50 mV (Spitze) |  |  |  | Genauigkeit |  |  | 0,05 % von rg. |  |  |
|  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  | 0,02% von rg. |  |  |
|  |  |  |  | Auflösung |  |  | 500 nV |  |  |
|  |  |  |  | Impedanz |  |  | 54,7826 KΩ |  |  |
| Bereich 2: 0 ... ±10 mV (Spitze) |  |  |  | Genauigkeit |  |  | 0,05% von rg. |  |  |
|  |  |  |  | Genauigkeit (Durchschnitt) |  |  | 0,02 % von rg. |  |  |
|  |  |  |  | Auflösung |  |  | 100 nV |  |  |
|  |  |  |  | Impedanz |  |  | 133,75 KΩ |  |  |
| Aufnahme |  |  |  | Abtastrate |  |  | 12,5 μs |  |  |
| Schutz |  |  |  | Erkennung |  |  | Überspannung |  |  |
|  |  |  |  | Einstellung |  |  | Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren |  |  |
|  |  |  |  | Typ |  |  | Test o, Ändern in offenen Kreis |  |  |
| Galvanische Isolation |  |  |  | 1 Gruppe |  |  |  |  |  |
| LED |  |  |  | RGB (16 Millionen Farben) |  |  |  |  |  |
| AUX. DC AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aux. DC |  |  | Jede Kombination von 4 Kanälen |  |  |  |  | Maximalspannung: 1200 V, 0,4 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Maximaler Strom: 8 V, 210 A |  |
| GPS AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Internes GPS-Modul |  |  | Ja |  |  |  |  |  |  |
| Genauigkeit |  |  | 8ns |  |  |  |  |  |  |
| Zeit zum Abschließen |  |  | 10s |  |  |  |  |  |  |
| Verzögerungsanpassung |  |  | Ja |  |  |  |  |  |  |

| Protokoll AMT103 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC 61850 |  | GANS Veröffentlichen |  | 10 |
|  |  | Gans abonnieren |  | 10 |
|  |  | Virtuelle binäre Ein-/Ausgabe |  | 32 EIN / 32 AUS |
|  |  | SV Publizieren Streams |  | NEIN |
|  |  | SV Abonnieren Streams |  | NEIN |
|  |  | SV Stichprobenraten |  | NEIN |
|  |  | Ethernet-Ports |  | 1x RJ45 100Base |
|  |  | Zeit synchronisieren |  | PPS |
|  |  | Zeitgenauigkeit |  | ±80 ns (PPS) |
| Kombinationskabel AMT103 |  |  |  |  |
| 3 Spannung, 3 Strom |  | Ja |  |  |
| 6 Aktuell |  | Ja |  |  |
| PC-Verbindung AMT103 |  |  |  |  |
| WLAN |  | Ja |  |  |
| LED |  | 1 Hafen |  |  |
| Programmierung des USB-Ports |  | Nein |  |  |
| Physikalische Eigenschaften AMT103 |  |  |  |  |
| Gewicht |  | 14 kg |  |  |
| Dimension |  | 35cm-35cm-15cm |  |  |
| Betriebstemperatur |  | -10 bis 55° C |  |  |
| Lagerungstemperatur |  | -20 bis 85° C |  |  |
| Luftfeuchtigkeit |  | 70 % |  |  |
| Transformator-Spezifikation AMT103 |  |  |  |  |
| HV- und LV-Ausgangsleistung |  | Frequenz |  |  |
|  |  | Macht |  |  |
| HV- und LV-Ausgänge - Spannung |  | 3-phasen Wechselstrom (RMS) |  | 0-150 V(LN)… 550 mA Spitze |
|  |  | 1-phasige Wechselstrom (effektiv) |  | 0-450V(LN)….550 mA Spitze |
|  |  | 3-phasige Gleichstrom |  | 0-220V(LN)….550 mA |
|  |  | 1-phasiger Gleichstrom |  | 0-630V(LN)….550mA Spitze |
| HV- und LV-Ausgänge-Strom |  | Dreiphasen-Wechselstrom (RMS) |  | 0-32A….12V |
|  |  | 1-phasiger Wechselstrom (effektiv) |  |  |
|  |  | 3-phasiger Gleichstrom |  | 0-10A….12V |
|  |  | 1-phasen Gleichstrom |  | 0-10A….40V |
| HV- und LV-Eingangsspannung I'm sorry, but it seems there was no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into German. | AC (RMS) | 0 ... 400m V 0,01 % rd + 0,017 % Bereich 0 ... 4,5 V 0,007 % rd + 0,012 % Bereich 0 ... 30V 0,022 % rd + 0,032 % Bereich 0 ... 188V 0,01 % rd + 0,017 % Bereich |  |  |
|  | DC |  |  |  |
| HV- und LV-Eingangsstrom | AC(BW) | 0 ... 800 mA 0,008 % rd + 0,01 % Bereich |  |  |
|  | DC |  |  |  |
| Teststandard |  |  | IEC61869 / 60044 |  |
| Spannungsausgangsbereich |  |  | 0-450V |  |
| Aktueller Ausgabebereich |  |  | 0-128A |  |
| Ausgangsfrequenzbereich |  |  | DC & 5-2500HZ |  |
| CT-Verhältnis-Messgenauigkeit |  |  | Verhältnis: 1-30000 Genauigkeit: 0,2 |  |
| Phasenverschiebung: Auflösung Genauigkeit |  |  | 0,01 Min 3 Min (typisch) / 5 Min (garantiert) |  |
| Minimaler Kniewert |  |  | 0,5V |  |
| Maximaler Kniefall |  |  | 4500V |  |
| \ Auflösung Genauigkeit |  |  | 1 mΩ 0,05 % (typisch) / 0,1 % + 1 mΩ (garantiert) |  |
| Aktueller Eingangsbereich (CT Sekundärseite) |  |  | 1 mA - 500 mA |  |
| Mindestknie-Strom |  |  | 1 mA |  |
| Maximale Knie-Spannung |  |  | 1,5A bis zu 4KV |  |

| Protokoll AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC 61850 | GOOSE veröffentlichen |  | 128 |  |  |  |  |
|  | Gans abonnieren |  | 128 |  |  |  |  |
|  | Virtuelle binäre E/A |  | 360 Ein / 360 Aus |  |  |  |  |
|  | SV Publizieren Streams |  | 10 |  |  |  |  |
|  | SV Abonnieren Streams |  | 10 |  |  |  |  |
|  | SV Muster Raten |  | 80-256 Proben/Zyklus |  |  |  |  |
|  | Ethernet-Anschlüsse |  | 3x RJ45 100Base, 1x Externe Faser 100Base (Optional) |  |  |  |  |
|  | Zeit Synchronisation |  | PTP (IEEE-1588), IRIG-B, PPS, SNTP |  |  |  |  |
|  | Zeitgenauigkeit |  | ±1 µs (PTP), ±80 ns (PPS) |  |  |  |  |
| Kombinationskabel AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Spannung, 3 Strom |  |  |  |  |  | Ja |  |
| 6 Aktuell |  |  |  |  |  | Nein |  |
| PC Verbindung AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |
| WLAN |  |  |  |  |  | Ja |  |
| LED |  |  |  |  |  | 1 Hafen |  |
| Programmierung des USB-Ports |  |  |  |  |  | Ja |  |
| Physikalische Eigenschaft AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gewicht |  |  |  |  |  | 14 kg |  |
| Dimension |  |  |  |  |  | 35cm-35cm-15cm |  |
| Betriebstemperatur |  |  |  |  |  | -10 bis 55° C |  |
| Lagertemperatur |  |  |  |  |  | -20 bis 85° C |  |
| Luftfeuchtigkeit |  |  |  |  |  | 70 % |  |
| Transformatorspezifikation AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |
| HV- und LV-Ausgänge-Leistung |  |  |  |  | Frequenz |  |  |
|  |  |  |  |  | Macht |  |  |
| HV- und LV-Ausgänge - Spannung |  |  |  |  | Dreiphasenwechselstrom (Effektivwert) |  | 0-600 V(LN)….1,2 A Spitze |
|  |  |  |  |  | 1-Phasen-AC (RMS) |  | 0-1200V(LN)….1,2 A Spitze |
|  |  |  |  |  | 3-Phasen Gleichstrom |  | 0-850V(LN)….1,2 A |
|  |  |  |  |  | 1-phasiger Gleichstrom |  | 0-1700V(LN)….1,2 A Spitzenwert |
| HV- und LV-Ausgänge - Strom |  |  |  |  | 3-phasiger Wechselstrom (Effektivwert) |  | 0-32A….22V |
|  |  |  |  |  | 1-Phasen-Wechselstrom (RMS) |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-phasiger Gleichstrom |  | 0-10A….22V |
|  |  |  |  |  | 1-Phasen-Gleichstrom |  | 0-10A….60V |
| HV- und LV-Eingangsspannung |  | AC(RMS) |  |  | 0 ... 10 mV 0,022 % rd + 0,032 % Bereich 0 ... 50 mV 0,01 % rd + 0,017 % Bereich 0 ... 120m V 0,007 % rd + 0,012 % Bereich 0 ... 400m V 0,01 % rd + 0,017 % Bereich 0 ... 4,5 V 0,007 % rd + 0,012 % Bereich 0 ... 30V 0,022 % rd + 0,032 % Bereich 0 ... 188V 0,01 % rd + 0,017 % Bereich 0 ... 520 V 0,007 % rd + 0,012 % Bereich |  |  |
|  |  | DC |  |  |  |  |  |
| HV- und LV-Eingangsstrom |  | AC(RMS) |  |  | 0 …82 uA 0,1 % rd + 0,023 % Bereich 0 ... 35 mA 0,037 % rd + 0,026 % Bereich 0 ... 800 mA 0,008 % rd + 0,01 % Bereich 0 ... 10 A 0,008 % rd + 0,01 % Bereich |  |  |
|  |  | DC |  |  |  |  |  |
| Teststandard |  |  |  | IEC61869 / 60044 |  |  |  |
| Spannungsausgangsbereich |  |  |  | 0-1200V |  |  |  |
| Aktueller Ausgabe-Bereich |  |  |  | 0-128A |  |  |  |
| Ausgangsfrequenzbereich |  |  |  | DC & 5-2500Hz |  |  |  |
| CT-Verhältnis Messgenauigkeit |  |  |  | Verhältnis: 1-30000 Genauigkeit: 0,2 |  |  |  |
| Phasenverschiebung: Auflösung Genauigkeit |  |  |  | 0,01 Min. 3 Min (typisch) / 5 Min (garantiert) |  |  |  |
| Minimaler Knickpunkt |  |  |  | 0,01V |  |  |  |
| Maximaler Knickpunkt |  |  |  | 10kV |  |  |  |
| \ Auflösung Genauigkeit |  |  |  | 1 mΩ 0,05 % (typisch) / 0,1 % + 1 mΩ (garantiert) |  |  |  |
| Aktueller Eingangsbereich (CT Sekundärseite) |  |  |  | 1 mA - 7 A |  |  |  |
| Minimale Knieströmung |  |  |  | 100µA |  |  |  |
| Maximale Knie-Spannung |  |  |  | 10A bis 50V 2,5A bis zu 10KV |  |  |  |

| PT-SPEZIFIKATION AMT103 |  |
| --- | --- |
| Teststandard | IEC61869 / 60044 |
| Spannungsausgangsbereich | 0-450V Wechselstrom |
| Aktueller Ausgabebereich | 0-128A |
| Verhältnis Messung Spannungsniveau Typische Genauigkeit | Verhältnis: 1-500KV Genauigkeit: 0,2 |
| Phasenverschiebungsmessung Spannungsniveau Typische Genauigkeit | 0,01 min 3 Min (typisch) / 5 Min (garantiert) |
| Wickelwiderstand: Auflösung Garantierte Genauigkeit Typische Genauigkeit | 1 mΩ 0,1 % + 1 mΩ 0,05 % |

| PT-SPEZIFIKATION AMT203 |  |
| --- | --- |
| Teststandard | IEC61869 / 60044 |
| Spannungsausgangsbereich | 0-1200 V Wechselstrom |
| Aktueller Ausgangsbereich | 0-128A |
| Verhältnismessung Spannungsniveau Typische Genauigkeit | Verhältnis: 1-500KV Genauigkeit: 0,2 |
| Phasenverschiebungsmessung Spannungsniveau Typische Genauigkeit | 0,01 min 3 Minuten (typisch) / 5 Minuten (garantiert) |
| Wicklungswiderstand: Auflösung Garantierte Genauigkeit Typische Genauigkeit | 1 mΩ 0,1 % + 1 mΩ 0,05 % |