Introduction

AMT 105 et AMT 205 sont deux produits avancés et spécialisés de Vebko, conçus et fabriqués pour faciliter et améliorer les essais et l'évaluation des relais et équipements de protection dans les systèmes électriques. Tirant parti des technologies matérielles et logicielles modernes, ces appareils permettent aux ingénieurs et spécialistes de la protection d'effectuer une large gamme de tests précis et fiables conformément aux normes internationales. Les deux unités sont équipées de sources de tension et de courant configurables, d'entrées/sorties binaires et de canaux analogiques, ce qui permet aux utilisateurs de simuler pleinement les conditions réelles d'exploitation des relais et des systèmes de protection—de sorte que les tests soient réalisés avec une grande précision dans des conditions proches du terrain.

Comparé au AMT 105, le AMT 205 est techniquement plus avancé et, grâce à sa puissance de sortie plus élevée, vitesses d'échantillonnage plus rapides, plage de mesure plus large, et précision accrue du contrôle des signaux, il est un choix idéal pour des projets plus lourds et des tests plus complexes. Un avantage remarquable de l'AMT 205 est son support des protocoles et normes internationales modernes tels que IEC 61850, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer facilement des tests avancés basés sur des réseaux de communication numériques.

Complétant ce matériel puissant, Vebko fournit son logiciel dédié AMPRO, qui gère le contrôle, la surveillance et l'automatisation du processus de test. Avec une interface utilisateur à la fois simple et professionnelle, AMPRO supervise chaque étape du test en temps réel et gère les sorties de l'appareil selon les scénarios définis.

Spécifications électriques et physiques

AMT105

AMT205

4 sorties de tension

Alimentation CC

4 sorties binaires

Entrée analogique CC/CA

Touche Marche/Arrêt

Entrées multifonctionnelles

Connecteur combiné

6 sorties de courant

6 sorties de tension ou
5 sorties de tension et 1 alimentation CC

4 sorties binaires

Entrée analogique CC/CA

Touche Marche/Arrêt

6 Current Outputs

Connecteur combiné

Entrées multifonctionnelles

Wifi Antenna

Hôte USB

RS232

Terre

Débogage USB

LAN

USB

Gps

Terre

USB-A

Entrée d’alimentation
85 à 250 V CA
100 à 330 V CC
Max. 10 A
Fréquence 47/63 Hz

Entrée d’alimentation
85 à 250 V CA
100 à 330 V CC
Max. 10 A
Fréquence 47/63 Hz

Commutation LAN/Wi-Fi

| Alimentation AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plage d'alimentation électrique |  |  |  |  | 85-240 VAC ou 100-330 VCC |  |  |  |  |
| Plage de fréquence d'entrée |  |  |  |  | 47-63 Hz |  |  |  |  |
| Consommation |  |  |  |  | jusqu'à 3 KVA |  |  |  |  |
| Courant nominal |  |  |  |  | 5 A à 230 VAC |  |  |  |  |
| Connexion |  |  |  |  | Selon IEC60320 |  |  |  |  |
| Générateurs Haute Tension, Faible Courant AMT205 (Tension d'entrée ≥ 220V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tension |  | 6 Phases (L-N) |  |  | AC : 6 X 0 ... 300 V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CC : 6 X 0 ... 420 V |  |  |  |  |
|  |  | Série et parallèle |  |  | Oui |  |  |  |  |
|  |  | Résolution |  |  | 20 μV |  |  |  |  |
|  |  | Précision |  |  | Garantie : 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg. |  |  |  |  |
| Courant |  | Mode Normal |  |  | 6 Phase (L-N) |  |  | CA : 6 X 0 ... 0,25 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CC : 6 X 0 ... 0,4 A |  |
|  |  | Mode Amplificateur Interne temps<200ms |  |  | 6 phases (L-N) |  |  | CA : 6 X 0 ... 0,85 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CC : 6 X 0 ... 1,2 A |  |
|  |  | Série et parallèle |  |  |  | Oui |  |  |  |
|  |  | Résolution |  |  |  | 20 μA |  |  |  |
|  |  | Précision |  |  |  | Gar. : 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ. : 0,05 % du rd. + 0,005 % du rg. |  |  |  |
| Phase |  | Plage |  |  |  | 0° à 360° |  |  |  |
|  |  | Résolution |  |  |  | 1μ° |  |  |  |
|  |  | Précision |  |  |  | Précision : 0,1° |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ. : 0,01° |  |  |  |
| Fréquence |  | Plage |  |  |  | 0 ... 5 kHz |  |  |  |
|  |  | Résolution |  |  |  | 1 μHz |  |  |  |
|  |  | Précision |  |  |  | Garant. : 10 μHz, Typ. : 1 μHz |  |  |  |
| Puissance |  | 250 300 200 100 150 50 0 V(V) P(W) 50 100 150 200 250 300 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Injection harmonique |  |  |  | Entrer l'harmonique |  | Oui |  |  | 2 Harmoniques libres |
|  |  |  |  | Ordre Harmonique |  | Non |  |  |  |
| Enregistrement |  |  |  | Taux d'échantillonnage |  | 1,2 ms |  |  |  |
|  |  |  |  | Variable |  | Courants et tensions |  |  |  |
| Protection |  |  |  | Détection |  | Puissance selon les courbes de puissance |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Non |  |  |  |
|  |  |  |  | Type |  | Test o |  |  |  |
| Connexions à prises banane |  |  |  | Prises bananes de 4 mm (0,16 pouce) |  |  |  |  |  |
| Prise de combinaison de connexion |  |  |  | Groupe A |  |  |  |  |  |
| LED |  |  |  | Vert (1 Couleur) |  |  |  |  |  |
| Générateurs Basse Tension, Haute Intensité AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Courant | Mode Normal |  | 6 phases (L-N) |  |  |  | CA : 6 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CC : 6 X 0 ... 45 A |  |  |
|  |  |  | Résolution |  |  |  | 170 μA |  |  |
|  |  |  | Précision |  |  |  | Garantie : 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg |  |  |
|  | Mode amplificateur internal time < 300 ms |  | 6 phases (L-N) |  |  |  | CA : 6 X 0 ... 67 A |  |  |
|  |  |  | Résolution |  |  |  | CC : 6 X 0 ... 95 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 170 μA |  |  |
|  |  |  | Précision |  |  |  | Garant.: 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg. |  |  |
|  | Tension maximale de conformité |  |  |  |  |  | 22V |  |  |
|  | Série et parallèle |  |  |  |  |  | Oui |  |  |
| Tension | 6 phases (L-N) |  |  |  |  |  | CA : 6 X 0 ... 12 V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CC : 6 X 0 ... 20 V |  |  |
|  | Série et parallèle |  |  |  |  |  | Oui |  |  |
|  | Résolution |  |  |  |  |  | 40 uV |  |  |
|  | Précision |  |  |  |  |  | Gar. : 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg. |  |  |

| Alimentation AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plage d'alimentation électrique |  |  |  | 85-240 VAC ou 100-330 VCC |  |  |  |  |
| Plage de fréquence d'entrée |  |  |  | 47-63 Hz |  |  |  |  |
| Consommation |  |  |  | jusqu'à 2 KVA |  |  |  |  |
| Courant nominal |  |  |  | 3 A à 230 VCA |  |  |  |  |
| Connexion |  |  |  | Selon IEC60320 |  |  |  |  |
| Générateurs Haute Tension, Faible Courant AMT105 (Tension d'entrée≥ 220V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tension |  | 6 phases (L-N) |  | AC : 4 X 0 ... 150 V |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CC : 4 X 0 ... 210 V |  |  |  |  |
|  |  | Série et parallèle |  | Oui |  |  |  |  |
|  |  | Résolution |  | 400 μV |  |  |  |  |
|  |  | Précision |  | Garantie : 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg. |  |  |  |  |
| Courant |  | Non |  |  |  |  |  |  |
| Phase |  | Plage |  | 0° à 360° |  |  |  |  |
|  |  | Résolution |  | 1μ° |  |  |  |  |
|  |  | Précision |  | Précision : 0,1° |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Typ. : 0,01° |  |  |  |  |
| Fréquence |  | Plage |  | 0 ... 10 kHz |  |  |  |  |
|  |  | Résolution |  | 1 μHz |  |  |  |  |
|  |  | Précision |  | Garant. : 10 μHz , Typ. : 1 μHz |  |  |  |  |
| Puissance |  | 250 300 200 100 150 50 0 V(V) P(W) 50 100 150 200 250 300 0 |  |  |  |  |  |  |
| Injection harmonique |  |  | Entrer l'harmonique |  | Oui |  |  | 2 Harmoniques libres |
|  |  |  | Ordre harmonique |  | Non |  |  |  |
| Enregistrement |  |  | Taux d'échantillonnage |  | 1,2 ms |  |  |  |
|  |  |  | Variable | Courants et tensions |  |  |  |  |
| Protection |  |  | Détection | Puissance selon les courbes de puissance |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Non |  |  |  |  |
|  |  |  | Type | Test o |  |  |  |  |
| Connexion prises banane |  |  | Prises bananes de 4 mm (0,16 in) |  |  |  |  |  |
| Prise de combinaison de connexion |  |  | Groupe A |  |  |  |  |  |
| LED |  |  | Vert (1 Couleur) |  |  |  |  |  |
| Générateurs Basse Tension, Fort Courant AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Courant | Mode Normal |  | 6 Phases (L-N) |  |  | CA : 6 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CC : 6 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  | Résolution |  |  | 85 μA |  |  |
|  |  |  | Précision |  |  | Gar.: 0,15 % de la valeur de réglage + 0,015 % de la gamme |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg. |  |  |
|  | Mode Amplificateur Interne |  | Non |  |  |  |  |  |
|  | Tension maximale de conformité |  |  |  |  |  | 12V |  |
|  | Série et parallèle |  |  |  |  |  | Oui |  |
| Tension | Non |  |  |  |  |  |  |  |

| (continuer) Générateurs basse tension, haute intensité AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase |  | Plage |  |  |  |  |  | 0° à 360° |  |
|  |  | Résolution |  |  |  |  |  | 1μ° |  |
|  |  | Précision |  |  |  |  |  | Garantie : 0,1° |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Typ. : 0,01° |  |
| Fréquence |  | Plage |  |  |  |  |  | 0 ... 2.5 kHz |  |
|  |  | Résolution |  |  |  |  |  | 1 μHz |  |
|  |  | Précision |  |  |  |  |  | Gar. : 10 μHz |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Typ. : 1 μHz |  |
| Enregistrement |  | Taux d'échantillonnage |  |  |  |  |  | 1,2 ms |  |
|  |  | Variable |  |  |  |  |  | Courants |  |
| Protection |  | Détection |  | Maximum Courant Neutre |  |  |  | 32A : Illimité |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 64 A : 3 s |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 A : 300 ms |  |
|  |  | Réglage |  |  |  | Contrôlé par le logiciel : Temps, Activation |  |  |  |
|  |  | Type |  |  |  |  |  | Test désactivé |  |
| Courant neutre maximal |  | Fiches bananes 4 mm (0,16 po) / 32 A en continu |  |  |  |  |  |  |  |
| Connexion Prises Banane |  | Groupe A (30 A en continu max) |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | Vert (1 Couleur) |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonique Injection |  | Entrez Harmonique |  |  |  |  | Oui | 2 Harmoniques libres |  |
|  |  | Ordre harmonique |  |  |  |  | Non |  |  |
| Puissance |  | S(VA) 60 35 25 30 20 10 15 5 0 I(A) 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrées binaires/analogiques 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sec |  | Tension à Circuit Ouvert |  |  |  |  | 5 V |  |  |
|  |  | Tension de court-circuit |  |  |  |  | Contrôlé par logiciel |  |  |
| Humide | Gamme 1 : 0 ... ±4,5 V (crête) |  |  |  | Précision |  |  |  | 0,05 % de rg. |
|  |  |  |  |  | Précision (Moyenne) |  |  |  | 0,02 % de rg. |
|  |  |  |  |  | Résolution |  |  |  | 35 μV |
|  |  |  |  |  | Impédance |  |  |  | 493,75 KΩ |
|  | Plage 1 : 0 ... ±30 V(pic) |  |  |  | Précision |  |  |  | 0,05 % du rg. |
|  |  |  |  |  | Précision (Moyenne) |  |  |  | 0,02 % de rg. |
|  |  |  |  |  | Résolution |  |  |  | 250μV |
|  |  |  |  |  | Impédance |  |  |  | 414,783 KΩ |
|  | Plage 1 : 0 ... ±180 V (Crête) |  |  |  | Précision |  |  |  | 0,05 % de rg. |
|  |  |  |  |  | Précision (Moyenne) |  |  |  | 0,02 % de rg. |
|  |  |  |  |  | Résolution |  |  |  | 1,5 mV |
|  |  |  |  |  | Impédance |  |  |  | 405,267 KΩ |
|  | Non |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enregistrement | Taux d'échantillonnage |  |  |  |  |  | 12.5 μs |  |  |
| Protection | Détection |  |  |  |  |  | Surtension |  |  |
|  | Réglage |  |  |  |  |  | Logiciel contrôlé : Temps , Activer |  |  |
|  | Type |  |  |  |  |  | Test o, Passer en sec |  |  |
| Isolation galvanique |  |  | 8 Groupes (1+1+1+1+1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |
| DEL |  |  | Vert (1 Couleur) |  |  |  |  |  |  |

| (continuer) Générateurs Basse Tension, Haute Intensité AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase |  | Plage |  |  |  |  |  |  |  |  | 0° à 360° |
|  |  | Résolution |  |  |  |  |  |  |  |  | 1μ° |
|  |  | Précision |  |  |  |  |  |  |  |  | Précision : 0,1° |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ. : 0,01° |
| Fréquence |  | Plage |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ... 2,5 kHz |
|  |  | Résolution |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 μHz |
|  |  | Précision |  |  |  |  |  |  |  |  | Gar. : 10 μHz |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ. : 1 μHz |
| Enregistrement |  | Taux d’échantillonnage |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 ms |
|  |  | Variable |  |  |  |  |  |  |  |  | Courants & Tensions |
| Protection |  | Détection |  | Maximum Courant neutre |  |  |  |  |  |  | 32A : Illimité |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 A : 3 s |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 A : 300 ms |
|  |  | Paramétrage |  |  |  | Logiciel Contrôlé : Temps , Activation |  |  |  |  |  |
|  |  | Type |  |  |  |  |  |  |  |  | Test désactivé |
| Courant Neutre Maximum |  | Prises banane 4 mm (0,16 in) / 32 A en continu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Connexions des prises bananes |  | Groupe A (30 A en continu max) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL |  | RVB (16 millions de couleurs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonique Injection |  | Entrer l'harmonique |  |  |  |  | Oui | 2 Harmoniques libres |  |  |  |
|  |  | Ordre Harmonique |  |  |  |  | Oui | Ordre maximum 40 pour 50Hz (2KHz) |  |  |  |
| Puissance |  | S(VA) 60 35 25 30 20 10 15 5 0 I(A) 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrées binaires/analogiques 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sec | Tension en circuit ouvert |  |  |  |  |  |  | 5 V |  |  |  |
|  | Tension de court-circuit |  |  |  |  |  |  | Contrôlé par logiciel |  |  |  |
| Humide | Plage 1 : 0 ... ±4,5 V (crête) |  |  |  | Précision |  |  |  |  | 0,05 % de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Précision (Moyenne) |  |  |  |  | 0,02 % de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Résolution |  |  |  |  | 35 μV |  |
|  |  |  |  |  | Impedance |  |  |  |  | 493,75 KΩ |  |
|  | Plage 1 : 0 ... ±30 V (crête) |  |  |  | Précision |  |  |  |  | 0,05 % de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Précision (Moyenne) |  |  |  |  | 0,02 % de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Résolution |  |  |  |  | 250μTension |  |
|  |  |  |  |  | Impédance |  |  |  |  | 414,783 KΩ |  |
|  | Plage 1 : 0 ... ±180 V (crête) |  |  |  | Précision |  |  |  |  | 0,05 % de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Précision (Moyenne) |  |  |  |  | 0,02 % de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Résolution |  |  |  |  | 1.5mV |  |
|  |  |  |  |  | Impédance |  |  |  |  | 405,267 KΩ |  |
|  | Plage 1 : 0 ... ±520 V (crête) |  |  |  | Précision |  |  |  |  | 0,05 % de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Précision (moyenne) |  |  |  |  | 0,02 % de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Résolution |  |  |  |  | 4mV |  |
|  |  |  |  |  | Impédance |  |  |  |  | 404,298 KΩ |  |
| Enregistrement | Taux d'échantillonnage |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 μs |  |  |
| Protection | Détection |  |  |  |  |  |  |  | Surtension |  |  |
|  | Paramétrage |  |  |  |  |  |  |  | Contrôlé par le logiciel : Temps, Activation |  |  |
|  | Type |  |  |  |  |  |  |  | Test o, Passer en mode Sec |  |  |
| Isolation galvanique |  |  | 8 Groupes (1+1+1+1+1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL |  |  | RVB (16 Millions de Couleurs) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sorties Binaires AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Contacts de relais électromécaniques |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle | Contrôlé par logiciel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tension maximale en mode ouvert | Électromécanique |  |  |  | 750 V (Rms) |  |  |  |  |
|  | Non |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Courant maximum | Électromécanique |  |  |  | 10A (Rms) |  |  |  |  |
|  | Non |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacité de coupure AC | Électromécanique |  |  |  | 2500 VA |  |  |  |  |
|  | Non |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacité de coupure CC | Électromécanique |  |  |  | 300 W |  |  |  |  |
|  | Non |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enregistrement | Non |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protection | Non |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isolation galvanique | 4 Groupes (1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL | Vert (1 couleur) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrée de mesure de courant AC/DC AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plage 2 : 0 ... ± 800 mA |  | Précision |  |  |  |  |  | 0,05 % de rg |  |
|  |  | Précision (Moyenne) |  |  |  |  |  | 0,02 % du rg. |  |
|  |  | Résolution |  |  |  |  |  | 6 μA |  |
|  |  | Derivation |  |  |  |  |  | 1Ω |  |
| Plage 3 : 0 ... ± 35 mA |  | Non |  |  |  |  |  |  |  |
| Plage 1 : 0 ... ± 10 A |  | Non |  |  |  |  |  |  |  |
| Plage 4 : 0 ... ± 250 μA |  | Non |  |  |  |  |  |  |  |
| Enregistrement |  | Résolution |  |  |  | 400 μs |  |  |  |
| Protection |  | Précision |  |  |  | Surtension |  |  |  |
|  |  | Configuration |  |  |  | Contrôlé par le logiciel : Temps, Activer |  |  |  |
|  |  | Type |  |  |  | Test o, Passage en circuit ouvert |  |  |  |
| Isolation galvanique |  | 1 Groupe |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL |  | Vert (1 couleur) |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrée de mesure de tension AC/DC AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plage 1 : 0 ... ±400 mV (crête) |  |  |  | Précision |  |  | 0,05 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  | Précision (Moyenne) |  |  | 0,02 % du rg. |  |  |
|  |  |  |  | Résolution |  |  | 3 μV |  |  |
|  |  |  |  | Impedance |  |  | 54,7826 KΩ |  |  |
| Plage 2 : 0 ... ±120 mV (crête) |  |  |  | Non |  |  |  |  |  |
| Plage 1 : 0 ... ±50 mV (crête) |  |  |  | Non |  |  |  |  |  |
| Plage 2 : 0 ... ±10 mV (Crête) |  |  |  | Non |  |  |  |  |  |
| Enregistrement |  |  |  | Fréquence d'échantillonnage |  |  | 400 μs |  |  |
| Protection |  |  |  | Détection |  |  | Surtension |  |  |
|  |  |  |  | Réglage |  |  | Contrôlé par logiciel : Temps, Activation |  |  |
|  |  |  |  | Type |  |  | Test o |  |  |
| Isolement Galvanique |  |  |  | 1 Groupe |  |  |  |  |  |
| LED |  |  |  | Vert (1 couleur) |  |  |  |  |  |
| AUX. CC AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aux. CC |  |  | Toute combinaison de 12 voies |  |  |  |  |  | 0 ... 212 V |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ... 0,4 A |
| GPS AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Module GPS interne |  |  | Oui |  |  |  |  |  |  |
| Précision |  |  | 8ns |  |  |  |  |  |  |
| Temps de verrouillage |  |  | 10s |  |  |  |  |  |  |
| Réglage du délai |  |  | Oui |  |  |  |  |  |  |

| Sorties binaires AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Contacts de relais électromécaniques |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transistor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle | Contrôlé par logiciel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tension maximale en mode ouvert | Électromécanique |  |  |  | 750 V (efficace) |  |  |  |  |
|  | Transistor |  |  |  | 50 V |  |  |  |  |
| Courant Maximum | Électro Mécanique |  |  |  | 10A (Rms) |  |  |  |  |
|  | Transistor |  |  |  | 50 mA |  |  |  |  |
| Capacité de coupure AC | Électromécanique |  |  |  | Smax |  |  |  | 2500 VA |
|  | Transistor |  |  |  | Smax |  |  |  | 2,5 VA |
| Capacité de coupure CC | Électromécanique |  |  |  | Pmax |  |  |  | 300 W |
|  | Transistor |  |  |  | Pmax |  |  |  | 2,5W |
| Enregistrement | Taux d'échantillonnage |  |  |  | 50 μs |  |  |  |  |
|  | Résolution |  |  |  | 2 mA |  |  |  |  |
|  | Précision |  |  |  | 0,3 mA |  |  |  |  |
| Protection | Détection |  |  |  | Surtension |  |  |  |  |
|  | Configuration |  |  |  | Contrôlé par logiciel : Temps , Activation |  |  |  |  |
|  | Type |  |  |  | Test o, Relais Ouverts |  |  |  |  |
| Isolation galvanique | 4 Groupe (1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL | RVB (16 millions de couleurs) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrée de mesure de courant AC/DC AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plage 2 : 0 ... ± 800 mA |  | Précision |  |  |  | 0,05 % de rg |  |  |  |
|  |  | Précision (Moyenne) |  |  |  | 0,02 % du rg. |  |  |  |
|  |  | Résolution |  |  |  | 6 μA |  |  |  |
|  |  | Dérivation |  |  |  | 1Ω |  |  |  |
| Plage 3 : 0 ... ± 35 mA |  | Précision |  |  |  | 0,05 % de rg |  |  |  |
|  |  | Précision (Moyenne) |  |  |  | 0,02 % de rg. |  |  |  |
|  |  | Résolution |  |  |  | 0.3 μA |  |  |  |
|  |  | Diviseur de tension |  |  |  | 22Ω |  |  |  |
| Plage 1 : 0 ... ± 10 A |  | Précision |  |  |  | 0,05 % de rg |  |  |  |
|  |  | Précision (Moyenne) |  |  |  | 0,02 % de rg. |  |  |  |
|  |  | Résolution |  |  |  | 1,5 mA |  |  |  |
|  |  | Derivation |  |  |  | 5mΩ |  |  |  |
| Plage 4 : 0 ... ± 82 μA |  | Précision |  |  |  | 0,05 % de rg |  |  |  |
|  |  | Précision (Moyenne) |  |  |  | 0,02 % de rg. |  |  |  |
|  |  | Résolution |  |  |  | 6 nA |  |  |  |
|  |  | Diviseur |  |  |  | 3 kΩ |  |  |  |
| Enregistrement |  | Résolution |  |  |  | 12.5 μs |  |  |  |
| Protection |  | Précision |  |  |  | Surtension |  |  |  |
|  |  | Réglage |  |  |  | Logiciel Contrôlé : Temps , Activer |  |  |  |
|  |  | Type |  |  |  | Test o, Passage en circuit ouvert |  |  |  |
| Isolation galvanique |  | 1 Groupe |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL |  | RVB (16 millions de couleurs) |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrée de Mesure de Tension AC/DC AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plage 1 : 0 ... ±400 mV (crête) |  |  |  | Précision |  |  | 0,05 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  | Précision (Moyenne) |  |  | 0,02 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  | Résolution |  |  | 3 μV |  |  |
|  |  |  |  | Impédance |  |  | 54,7826 KΩ |  |  |
| Plage 2 : 0 ... ±120 mV (crête) |  |  |  | Précision |  |  | 0,05 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  | Précision (Moyenne) |  |  | 0,02 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  | Résolution |  |  | 1 μTension |  |  |
|  |  |  |  | Impédance |  |  | 133,75 KΩ |  |  |
| Plage 1 : 0 ... ±50 mV (crête) |  |  |  | Précision |  |  | 0,05 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  | Précision (Moyenne) |  |  | 0,02 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  | Résolution |  |  | 500 nV |  |  |
|  |  |  |  | Impédance |  |  | 54,7826 KΩ |  |  |
| Plage 2 : 0 ... ±10 mV (crête) |  |  |  | Précision |  |  | 0,05 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  | Précision (Moyenne) |  |  | 0,02 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  | Résolution |  |  | 100 nV |  |  |
|  |  |  |  | Impédance |  |  | 133,75 KΩ |  |  |
| Enregistrement |  |  |  | Taux d’échantillonnage |  |  | 12.5 μs |  |  |
| Protection |  |  |  | Détection |  |  | Surtension |  |  |
|  |  |  |  | Réglage |  |  | Contrôlé par logiciel : Temps , Activation |  |  |
|  |  |  |  | Type |  |  | Test o, Passez en circuit ouvert |  |  |
| Isolation galvanique |  |  |  | 1 Groupe |  |  |  |  |  |
| DEL |  |  |  | RVB (16 Millions de Couleurs) |  |  |  |  |  |
| AUX. CC AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aux. CC |  |  | Toute combinaison de 12 canaux |  |  |  |  | Tension maximale : 1200 V, 0,4 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Courant maximal : 8 V, 210 A |  |
| GPS AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Module GPS interne |  |  | Oui |  |  |  |  |  |  |
| Précision |  |  | 8ns |  |  |  |  |  |  |
| Temps de verrouillage |  |  | 10s |  |  |  |  |  |  |
| Réglage du délai |  |  | Oui |  |  |  |  |  |  |

| Protocole AMT105 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC 61850 |  | Publication GOOSE |  | 10 |
|  |  | Abonnement GOOSE |  | 10 |
|  |  | Entrée/Sortie Binaire Virtuelle |  | 32 ENTRÉES / 32 SORTIES |
|  |  | Flux de publication SV |  | NON |
|  |  | Flux d'abonnement SV |  | NON |
|  |  | Taux d'échantillonnage SV |  | NON |
|  |  | Ports Ethernet |  | 1x RJ45 100Base |
|  |  | Synchronisation temporelle |  | PPS |
|  |  | Précision temporelle |  | ±80 ns (PPS) |
| Câble combiné AMT105 |  |  |  |  |
| 3 Tensions, 3 Courants |  | Oui |  |  |
| 6 Courant |  | Oui |  |  |
| Connexion PC AMT105 |  |  |  |  |
| Wifi |  | Oui |  |  |
| LED |  | 1 Port |  |  |
| Programmation du port USB |  | Non |  |  |
| Caractéristique physique AMT105 |  |  |  |  |
| Poids |  | 14kg |  |  |
| Dimension |  | 35cm-35cm-15cm |  |  |
| Température de fonctionnement |  | -10 à 55° C |  |  |
| Température de stockage |  | -20 à 85° C |  |  |
| Humidité |  | 70% |  |  |
| Spécification du transformateur AMT105 |  |  |  |  |
| Sorties HT & BT - puissance |  | Fréquence |  |  |
|  |  | Puissance |  |  |
| Sorties HT & BT - Tension |  | 3 phases AC (RMS) |  | 0-150 V(LN)….550mA crête |
|  |  | AC monophasé (RMS) |  | 0-450V(LN)….550 mA crête |
|  |  | CC triphasé |  | 0-220V(LN)….550 mA |
|  |  | CC monophasé |  | 0-630V(LN)….550mA crête |
| Sorties HT & BT-Courant |  | CA 3 phases (RMS) |  | 0-32A….12V |
|  |  | CA monophasé (RMS) |  |  |
|  |  | CC triphasé |  | 0-10A….12V |
|  |  | DC monophasé |  | 0-10A….40V |
| Entrée tension HT & BT | AC(RMS) | 0 ... 400m V 0,01 % rd + 0,017 % plage 0 ... 4,5 V 0,007 % rd + 0,012 % plage 0 ... 30V 0,022 % rd + 0,032 % de la plage 0 ... 188V 0,01 % rd + 0,017 % plage |  |  |
|  | CC |  |  |  |
| Entrée courant HT & BT | AC(RMS) | 0 ... 800 mA 0,008 % rd + 0,01 % plage |  |  |
|  | CC |  |  |  |
| Norme de test |  |  | IEC61869 / 60044 |  |
| Plage de sortie de tension |  |  | 0-450V |  |
| Plage de sortie de courant |  |  | 0-128A |  |
| Plage de fréquence de sortie |  |  | CC & 5-2500HZ |  |
| Précision de la mesure du rapport de TC |  |  | Rapport : 1-30000 précision : 0,2 |  |
| Déphasage : Résolution Précision |  |  | 0,01 min 3 min (typique) / 5 min (garanti) |  |
| Point de genou minimum |  |  | 0.5V |  |
| Point de genou maximal |  |  | 4500V |  |
| Résistance d'enroulement Résolution Précision |  |  | 1 mΩ 0,05 % (typique) / 0,1 % + 1 mΩ (garanti) |  |
| Plage d'entrée de courant (côté secondaire du TC) |  |  | 1mA - 500mA |  |
| Courant de genou minimum |  |  | 1mA |  |
| Tension de genou maximale |  |  | 1,5 A Jusqu'à 4 kV |  |

| Protocole AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC 61850 | Publication GOOSE |  | 128 |  |  |  |  |
|  | Abonnement Goose |  | 128 |  |  |  |  |
|  | Entrée/Sortie Binaire Virtuelle |  | 360 ENTRÉES / 360 SORTIES |  |  |  |  |
|  | Flux de publication SV |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Abonnements aux flux SV |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Taux d'échantillonnage SV |  | 80-256 échantillons/cycle |  |  |  |  |
|  | Ports Ethernet |  | 3x RJ45 100Base , 1x Fibre Externe 100Base (Optionnel) |  |  |  |  |
|  | Synchronisation temporelle |  | PTP (IEEE-1588), IRIG-B, PPS, SNTP |  |  |  |  |
|  | Précision temporelle |  | ±1 µs (PTP), ±80 ns (PPS) |  |  |  |  |
| Câble combiné AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Tensions, 3 Courants |  |  |  |  |  | Oui |  |
| 6 Courant |  |  |  |  |  | Non |  |
| Connexion PC AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wifi |  |  |  |  |  | Oui |  |
| DEL |  |  |  |  |  | 1 Port |  |
| Programmation du port USB |  |  |  |  |  | Oui |  |
| Caractéristique Physique AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poids |  |  |  |  |  | 14kg |  |
| Dimension |  |  |  |  |  | 35cm-35cm-15cm |  |
| Température de fonctionnement |  |  |  |  |  | -10 à 55° C |  |
| Température de stockage |  |  |  |  |  | -20 à 85° C |  |
| Humidité |  |  |  |  |  | 70% |  |
| Spécification du Transformateur AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorties HT & BT - puissance |  |  |  |  | Fréquence |  |  |
|  |  |  |  |  | Puissance |  |  |
| Sorties HT & BT - Tension |  |  |  |  | CA triphasé (RMS) |  | 0-600 V(LN)….1,2 A crête |
|  |  |  |  |  | AC 1 phase (RMS) |  | 0-1200V(LN)….1,2 A crête |
|  |  |  |  |  | CC triphasé |  | 0-850V(LN)….1.2 A |
|  |  |  |  |  | DC monophasé |  | 0-1700V(LN)….1.2 A crête |
| Sorties HV & LV - Courant |  |  |  |  | CA 3 phases (RMS) |  | 0-32A….22V |
|  |  |  |  |  | CA monophasé (RMS) |  |  |
|  |  |  |  |  | CC triphasé |  | 0-10A….22V |
|  |  |  |  |  | CC monophasé |  | 0-10A….60V |
| Tension d'entrée HT & BT |  | AC(RMS) |  |  | 0 ... 10 mV 0,022 % er + 0,032 % plage 0 ... 50 mV 0,01 % rd + 0,017 % plage 0 ... 120m V 0,007 % rd + 0,012 % plage 0 ... 400m V 0,01 % rd + 0,017 % plage 0 ... 4,5 V 0,007 % rd + 0,012 % plage 0 ... 30V 0,022 % rd + 0,032 % de la plage 0 ... 188V 0,01 % rd + 0,017 % de l'étendue 0 ... 520 V 0,007 % rd + 0,012 % de la plage |  |  |
|  |  | CC |  |  |  |  |  |
| Entrée courant HT & BT |  | AC(RMS) |  |  | 0 …82 uA 0.1 % rd + 0.023 % plage 0 ... 35 mA 0,037 % rd + 0,026 % de la plage 0 ... 800 mA 0,008 % rd + 0,01 % plage 0 ... 10 A 0,008 % rd + 0,01 % de la plage |  |  |
|  |  | CC |  |  |  |  |  |
| Norme de Test |  |  |  | IEC61869 / 60044 |  |  |  |
| Plage de Sortie de Tension |  |  |  | 0-1200V |  |  |  |
| Plage de sortie de courant |  |  |  | 0-128A |  |  |  |
| Plage de fréquence de sortie |  |  |  | DC et 5-2500HZ |  |  |  |
| Précision de mesure du rapport de TC |  |  |  | Rapport : 1-30000 précision : 0.2 |  |  |  |
| Déphasage : Résolution Précision |  |  |  | 0,01 min 3 min (typique) / 5 min (garanti) |  |  |  |
| Point de genou minimal |  |  |  | 0,01V |  |  |  |
| Point de genou maximum |  |  |  | 10KV |  |  |  |
| "Résistance de bobinage Résolution Exactitude" |  |  |  | 1 mΩ 0,05 % (typique) / 0,1 % + 1 mΩ (garanti) |  |  |  |
| Plage de courant d'entrée (côté secondaire du TC) |  |  |  | 1 mA - 7 A |  |  |  |
| Courant de seuil minimum |  |  |  | 100uA |  |  |  |
| Tension maximale de genou |  |  |  | 10A jusqu'à 50V 2,5A Jusqu'à 10KV |  |  |  |

| SPÉCIFICATION PT AMT105 |  |
| --- | --- |
| Norme de test | IEC61869 / 60044 |
| Plage de sortie de tension | 0-450V CA |
| Plage de sortie de courant | 0-128A |
| Mesure de rapport Niveau de tension Précision typique | Rapport : 1-500KV précision : 0,2 |
| Mesure du déphasage Niveau de tension Précision typique | 0,01 min 3 min (typique) / 5 min (garanti) |
| Résistance d'enroulement : Résolution Précision Garantie Précision typique | 1 mΩ 0,1 % + 1 mΩ 0.05 % |

| SPÉCIFICATION PT AMT205 |  |
| --- | --- |
| Norme de test | IEC61869 / 60044 |
| Plage de sortie de tension | 0-1200 V AC |
| Plage de sortie de courant | 0-128A |
| Mesure de rapport Niveau de Tension Précision typique | Rapport : 1-500KV précision : 0,2 |
| Mesure du déphasage Niveau de tension Précision typique | 0,01 min 3 min (typique) / 5 min (garanti) |
| Résistance d'enroulement : Résolution Précision Garantie Précision typique | 1 mΩ 0,1 % + 1 mΩ 0.05 % |

Spécifications électriques et physiques

AMT103

AMT203

4 sorties de tension

4 sorties binaires

4 sorties de tension ou
3 sorties de tension et 1 alimentation CC

4 sorties binaires

Entrée analogique CC/CA

Entrée analogique CC/CA

4Entrées multifonctionnelles

3 sorties de courant

Connecteur combiné

Touche Marche/Arrêt

Touche Marche/Arrêt

3 Current Outputs

4 Entrées multifonctionnelles

Connecteur combiné

Wifi Antenna

Hôte USB

RS232

Terre

Débogage USB

LAN

USB

Gps

Terre

USB-A

Entrée d’alimentation
85 à 250 V CA
100 à 330 V CC
Max. 10 A
Fréquence 47/63 Hz

Entrée d’alimentation
85 à 250 V CA
100 à 330 V CC
Max. 10 A
Fréquence 47/63 Hz

Commutation LAN/Wi-Fi

| Alimentation AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plage d'alimentation électrique |  |  |  |  | 85-240 VAC ou 100-330 VCC |  |  |  |
| Plage de fréquence d'entrée |  |  |  |  | 47-63 Hz |  |  |  |
| Consommation |  |  |  |  | jusqu'à 3 KVA |  |  |  |
| Courant nominal |  |  |  |  | 5 A à 230 VAC |  |  |  |
| Connexion |  |  |  |  | Selon IEC60320 |  |  |  |
| Générateurs Haute Tension, Faible Courant AMT203 (Tension d'entrée ≥ 220V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tension |  | 6 Phases (L-N) |  |  | AC : 4 X 0 ... 300 V |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CC : 4 X 0 ... 420 V |  |  |  |
|  |  | Série et parallèle |  |  | Oui |  |  |  |
|  |  | Résolution |  |  | 20 μV |  |  |  |
|  |  | Précision |  |  | Garantie : 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg. |  |  |  |
| Courant |  | Mode Normal |  |  | 6 Phase (L-N) |  | CA : 4 X 0 ... 0,25 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CC : 4 X 0 ... 0,4 A |  |
|  |  | Mode Amplificateur Interne temps<200ms |  |  | 6 phases (L-N) |  | CA : 4 X 0 ... 0,85 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CC : 4 X 0 ... 1,2 A |  |
|  |  | Série et parallèle |  |  |  | Oui |  |  |
|  |  | Résolution |  |  |  | 20 μA |  |  |
|  |  | Précision |  |  |  | Gar. : 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ. : 0,05 % du rd. + 0,005 % du rg. |  |  |
| Phase |  | Plage |  |  |  | 0° à 360° |  |  |
|  |  | Résolution |  |  |  | 1μ° |  |  |
|  |  | Précision |  |  |  | Précision : 0,1° |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ. : 0,01° |  |  |
| Fréquence |  | Plage |  |  |  | 0 ... 5 kHz |  |  |
|  |  | Résolution |  |  |  | 1 μHz |  |  |
|  |  | Précision |  |  |  | Garant. : 10 μHz, Typ. : 1 μHz |  |  |
| Puissance |  | 250 300 200 100 150 50 0 V(V) P(W) 50 100 150 200 250 300 0 |  |  |  |  |  |  |
| Injection harmonique |  |  |  | Entrer l'harmonique |  | Oui |  | 2 Harmoniques libres |
|  |  |  |  | Ordre Harmonique |  | Non |  |  |
| Enregistrement |  |  |  | Taux d'échantillonnage |  | 1,2 ms |  |  |
|  |  |  |  | Variable |  | Courants et tensions |  |  |
| Protection |  |  |  | Détection |  | Puissance selon les courbes de puissance |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Non |  |  |
|  |  |  |  | Type |  | Test o |  |  |
| Connexions à prises banane |  |  |  | Prises bananes de 4 mm (0,16 pouce) |  |  |  |  |
| Prise de combinaison de connexion |  |  |  | Groupe A |  |  |  |  |
| LED |  |  |  | Vert (1 Couleur) |  |  |  |  |
| Générateurs Basse Tension, Haute Intensité AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Courant | Mode Normal |  | 6 phases (L-N) |  |  | CA : 3 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CC : 3 X 0 ... 45 A |  |  |
|  |  |  | Résolution |  |  | 170 μA |  |  |
|  |  |  | Précision |  |  | Garantie : 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg |  |  |
|  | Mode amplificateur internal time < 300 ms |  | 6 phases (L-N) |  |  | CA : 3 X 0 ... 67 A |  |  |
|  |  |  | Résolution |  |  | CC : 3 X 0 ... 95 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 170 μA |  |  |
|  |  |  | Précision |  |  | Garant.: 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg. |  |  |
|  | Tension maximale de conformité |  |  |  |  | 22V |  |  |
|  | Série et parallèle |  |  |  |  | Oui |  |  |
| Tension | 6 phases (L-N) |  |  |  |  | CA : 3 X 0 ... 12 V |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CC : 3 X 0 ... 20 V |  |  |
|  | Série et parallèle |  |  |  |  | Oui |  |  |
|  | Résolution |  |  |  |  | 40 uV |  |  |
|  | Précision |  |  |  |  | Gar. : 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg. |  |  |

| Alimentation AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plage d'alimentation électrique |  |  |  | 85-240 VAC ou 100-330 VCC |  |  |  |  |
| Plage de fréquence d'entrée |  |  |  | 47-63 Hz |  |  |  |  |
| Consommation |  |  |  | jusqu'à 2 KVA |  |  |  |  |
| Courant nominal |  |  |  | 3 A à 230 VCA |  |  |  |  |
| Connexion |  |  |  | Selon IEC60320 |  |  |  |  |
| Générateurs Haute Tension, Faible Courant AMT103 (Tension d'entrée≥ 220V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tension |  | 6 phases (L-N) |  | AC : 4 X 0 ... 150 V |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CC : 4 X 0 ... 210 V |  |  |  |  |
|  |  | Série et parallèle |  | Oui |  |  |  |  |
|  |  | Résolution |  | 400 μV |  |  |  |  |
|  |  | Précision |  | Garantie : 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg. |  |  |  |  |
| Courant |  | Non |  |  |  |  |  |  |
| Phase |  | Plage |  | 0° à 360° |  |  |  |  |
|  |  | Résolution |  | 1μ° |  |  |  |  |
|  |  | Précision |  | Précision : 0,1° |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Typ. : 0,01° |  |  |  |  |
| Fréquence |  | Plage |  | 0 ... 10 kHz |  |  |  |  |
|  |  | Résolution |  | 1 μHz |  |  |  |  |
|  |  | Précision |  | Garant. : 10 μHz , Typ. : 1 μHz |  |  |  |  |
| Puissance |  | 250 300 200 100 150 50 0 V(V) P(W) 50 100 150 200 250 300 0 |  |  |  |  |  |  |
| Injection harmonique |  |  | Entrer l'harmonique |  | Oui |  |  | 2 Harmoniques libres |
|  |  |  | Ordre harmonique |  | Non |  |  |  |
| Enregistrement |  |  | Taux d'échantillonnage |  | 1,2 ms |  |  |  |
|  |  |  | Variable | Courants et tensions |  |  |  |  |
| Protection |  |  | Détection | Puissance selon les courbes de puissance |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Non |  |  |  |  |
|  |  |  | Type | Test o |  |  |  |  |
| Connexion prises banane |  |  | Prises bananes de 4 mm (0,16 in) |  |  |  |  |  |
| Prise de combinaison de connexion |  |  | Groupe A |  |  |  |  |  |
| LED |  |  | Vert (1 Couleur) |  |  |  |  |  |
| Générateurs Basse Tension, Fort Courant AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Courant | Mode Normal |  | 6 Phases (L-N) |  |  | CA : 3 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CC : 3 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  | Résolution |  |  | 85 μA |  |  |
|  |  |  | Précision |  |  | Gar.: 0,15 % de la valeur de réglage + 0,015 % de la gamme |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg. |  |  |
|  | Mode Amplificateur Interne |  | Non |  |  |  |  |  |
|  | Tension maximale de conformité |  |  |  |  |  | 12V |  |
|  | Série et parallèle |  |  |  |  |  | Oui |  |
| Tension | Non |  |  |  |  |  |  |  |

| (continuer) Générateurs basse tension, haute intensité AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase |  | Plage |  |  |  |  |  | 0° à 360° |  |
|  |  | Résolution |  |  |  |  |  | 1μ° |  |
|  |  | Précision |  |  |  |  |  | Garantie : 0,1° |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Typ. : 0,01° |  |
| Fréquence |  | Plage |  |  |  |  |  | 0 ... 2.5 kHz |  |
|  |  | Résolution |  |  |  |  |  | 1 μHz |  |
|  |  | Précision |  |  |  |  |  | Gar. : 10 μHz |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Typ. : 1 μHz |  |
| Enregistrement |  | Taux d'échantillonnage |  |  |  |  |  | 1,2 ms |  |
|  |  | Variable |  |  |  |  |  | Courants |  |
| Protection |  | Détection |  | Maximum Courant Neutre |  |  |  | 32A : Illimité |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 64 A : 3 s |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 A : 300 ms |  |
|  |  | Réglage |  |  |  | Contrôlé par le logiciel : Temps, Activation |  |  |  |
|  |  | Type |  |  |  |  |  | Test désactivé |  |
| Courant neutre maximal |  | Fiches bananes 4 mm (0,16 po) / 32 A en continu |  |  |  |  |  |  |  |
| Connexion Prises Banane |  | Groupe A (30 A en continu max) |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | Vert (1 Couleur) |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonique Injection |  | Entrez Harmonique |  |  |  |  | Oui | 2 Harmoniques libres |  |
|  |  | Ordre harmonique |  |  |  |  | Non |  |  |
| Puissance |  | S(VA) 60 35 25 30 20 10 15 5 0 I(A) 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrées binaires/analogiques 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sec |  | Tension à Circuit Ouvert |  |  |  |  | 5 V |  |  |
|  |  | Tension de court-circuit |  |  |  |  | Contrôlé par logiciel |  |  |
| Humide | Gamme 1 : 0 ... ±4,5 V (crête) |  |  |  | Précision |  |  |  | 0,05 % de rg. |
|  |  |  |  |  | Précision (Moyenne) |  |  |  | 0,02 % de rg. |
|  |  |  |  |  | Résolution |  |  |  | 35 μV |
|  |  |  |  |  | Impédance |  |  |  | 493,75 KΩ |
|  | Plage 1 : 0 ... ±30 V(pic) |  |  |  | Précision |  |  |  | 0,05 % du rg. |
|  |  |  |  |  | Précision (Moyenne) |  |  |  | 0,02 % de rg. |
|  |  |  |  |  | Résolution |  |  |  | 250μV |
|  |  |  |  |  | Impédance |  |  |  | 414,783 KΩ |
|  | Plage 1 : 0 ... ±180 V (Crête) |  |  |  | Précision |  |  |  | 0,05 % de rg. |
|  |  |  |  |  | Précision (Moyenne) |  |  |  | 0,02 % de rg. |
|  |  |  |  |  | Résolution |  |  |  | 1,5 mV |
|  |  |  |  |  | Impédance |  |  |  | 405,267 KΩ |
|  | Non |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enregistrement | Taux d'échantillonnage |  |  |  |  |  | 12.5 μs |  |  |
| Protection | Détection |  |  |  |  |  | Surtension |  |  |
|  | Réglage |  |  |  |  |  | Logiciel contrôlé : Temps , Activer |  |  |
|  | Type |  |  |  |  |  | Test o, Passer en sec |  |  |
| Isolation galvanique |  |  | 4 Groupes (1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |
| DEL |  |  | Vert (1 Couleur) |  |  |  |  |  |  |

| (continuer) Générateurs Basse Tension, Haute Intensité AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase |  | Plage |  |  |  |  |  |  |  |  | 0° à 360° |
|  |  | Résolution |  |  |  |  |  |  |  |  | 1μ° |
|  |  | Précision |  |  |  |  |  |  |  |  | Précision : 0,1° |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ. : 0,01° |
| Fréquence |  | Plage |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ... 2,5 kHz |
|  |  | Résolution |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 μHz |
|  |  | Précision |  |  |  |  |  |  |  |  | Gar. : 10 μHz |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ. : 1 μHz |
| Enregistrement |  | Taux d’échantillonnage |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 ms |
|  |  | Variable |  |  |  |  |  |  |  |  | Courants & Tensions |
| Protection |  | Détection |  | Maximum Courant neutre |  |  |  |  |  |  | 32A : Illimité |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 A : 3 s |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 A : 300 ms |
|  |  | Paramétrage |  |  |  | Logiciel Contrôlé : Temps , Activation |  |  |  |  |  |
|  |  | Type |  |  |  |  |  |  |  |  | Test désactivé |
| Courant Neutre Maximum |  | Prises banane 4 mm (0,16 in) / 32 A en continu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Connexions des prises bananes |  | Groupe A (30 A en continu max) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL |  | RVB (16 millions de couleurs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonique Injection |  | Entrer l'harmonique |  |  |  |  | Oui | 2 Harmoniques libres |  |  |  |
|  |  | Ordre Harmonique |  |  |  |  | Oui | Ordre maximum 40 pour 50Hz (2KHz) |  |  |  |
| Puissance |  | S(VA) 60 35 25 30 20 10 15 5 0 I(A) 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrées binaires/analogiques 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sec | Tension en circuit ouvert |  |  |  |  |  |  | 5 V |  |  |  |
|  | Tension de court-circuit |  |  |  |  |  |  | Contrôlé par logiciel |  |  |  |
| Humide | Plage 1 : 0 ... ±4,5 V (crête) |  |  |  | Précision |  |  |  |  | 0,05 % de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Précision (Moyenne) |  |  |  |  | 0,02 % de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Résolution |  |  |  |  | 35 μV |  |
|  |  |  |  |  | Impedance |  |  |  |  | 493,75 KΩ |  |
|  | Plage 1 : 0 ... ±30 V (crête) |  |  |  | Précision |  |  |  |  | 0,05 % de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Précision (Moyenne) |  |  |  |  | 0,02 % de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Résolution |  |  |  |  | 250μTension |  |
|  |  |  |  |  | Impédance |  |  |  |  | 414,783 KΩ |  |
|  | Plage 1 : 0 ... ±180 V (crête) |  |  |  | Précision |  |  |  |  | 0,05 % de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Précision (Moyenne) |  |  |  |  | 0,02 % de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Résolution |  |  |  |  | 1.5mV |  |
|  |  |  |  |  | Impédance |  |  |  |  | 405,267 KΩ |  |
|  | Plage 1 : 0 ... ±520 V (crête) |  |  |  | Précision |  |  |  |  | 0,05 % de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Précision (moyenne) |  |  |  |  | 0,02 % de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Résolution |  |  |  |  | 4mV |  |
|  |  |  |  |  | Impédance |  |  |  |  | 404,298 KΩ |  |
| Enregistrement | Taux d'échantillonnage |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 μs |  |  |
| Protection | Détection |  |  |  |  |  |  |  | Surtension |  |  |
|  | Paramétrage |  |  |  |  |  |  |  | Contrôlé par le logiciel : Temps, Activation |  |  |
|  | Type |  |  |  |  |  |  |  | Test o, Passer en mode Sec |  |  |
| Isolation galvanique |  |  | 4 Groupes (1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL |  |  | RVB (16 Millions de Couleurs) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sorties Binaires AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Contacts de relais électromécaniques |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle | Contrôlé par logiciel |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tension maximale en mode ouvert | Électromécanique |  |  |  | 750 V (Rms) |  |  |  |
|  | Non |  |  |  |  |  |  |  |
| Courant maximum | Électromécanique |  |  |  | 10A (Rms) |  |  |  |
|  | Non |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacité de coupure AC | Électromécanique |  |  |  | 2500 VA |  |  |  |
|  | Non |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacité de coupure CC | Électromécanique |  |  |  | 300 W |  |  |  |
|  | Non |  |  |  |  |  |  |  |
| Enregistrement | Non |  |  |  |  |  |  |  |
| Protection | Non |  |  |  |  |  |  |  |
| Isolation galvanique | 4 Groupes (1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL | Vert (1 couleur) |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrée de mesure de courant AC/DC AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plage 2 : 0 ... ± 800 mA |  | Précision |  |  |  |  |  | 0,05 % de rg |
|  |  | Précision (Moyenne) |  |  |  |  |  | 0,02 % du rg. |
|  |  | Résolution |  |  |  |  |  | 6 μA |
|  |  | Derivation |  |  |  |  |  | 1Ω |
| Plage 3 : 0 ... ± 35 mA |  | Non |  |  |  |  |  |  |
| Plage 1 : 0 ... ± 10 A |  | Non |  |  |  |  |  |  |
| Plage 4 : 0 ... ± 250 μA |  | Non |  |  |  |  |  |  |
| Enregistrement |  | Résolution |  |  |  | 400 μs |  |  |
| Protection |  | Précision |  |  |  | Surtension |  |  |
|  |  | Configuration |  |  |  | Contrôlé par le logiciel : Temps, Activer |  |  |
|  |  | Type |  |  |  | Test o, Passage en circuit ouvert |  |  |
| Isolation galvanique |  | 1 Groupe |  |  |  |  |  |  |
| DEL |  | Vert (1 couleur) |  |  |  |  |  |  |
| Entrée de mesure de tension AC/DC AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plage 1 : 0 ... ±400 mV (crête) |  |  |  | Précision |  |  | 0,05 % de rg. |  |
|  |  |  |  | Précision (Moyenne) |  |  | 0,02 % du rg. |  |
|  |  |  |  | Résolution |  |  | 3 μV |  |
|  |  |  |  | Impedance |  |  | 54,7826 KΩ |  |
| Plage 2 : 0 ... ±120 mV (crête) |  |  |  | Non |  |  |  |  |
| Plage 1 : 0 ... ±50 mV (crête) |  |  |  | Non |  |  |  |  |
| Plage 2 : 0 ... ±10 mV (Crête) |  |  |  | Non |  |  |  |  |
| Enregistrement |  |  |  | Fréquence d'échantillonnage |  |  | 400 μs |  |
| Protection |  |  |  | Détection |  |  | Surtension |  |
|  |  |  |  | Réglage |  |  | Contrôlé par logiciel : Temps, Activation |  |
|  |  |  |  | Type |  |  | Test o |  |
| Isolement Galvanique |  |  |  | 1 Groupe |  |  |  |  |
| LED |  |  |  | Vert (1 couleur) |  |  |  |  |
| AUX. CC AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aux. CC |  |  | No |  |  |  |  |  |
| GPS AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Module GPS interne |  |  | Oui |  |  |  |  |  |
| Précision |  |  | 8ns |  |  |  |  |  |
| Temps de verrouillage |  |  | 10s |  |  |  |  |  |
| Réglage du délai |  |  | Oui |  |  |  |  |  |

| Sorties binaires AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Contacts de relais électromécaniques |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transistor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle | Contrôlé par logiciel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tension maximale en mode ouvert | Électromécanique |  |  |  | 750 V (efficace) |  |  |  |  |
|  | Transistor |  |  |  | 50 V |  |  |  |  |
| Courant Maximum | Électro Mécanique |  |  |  | 10A (Rms) |  |  |  |  |
|  | Transistor |  |  |  | 50 mA |  |  |  |  |
| Capacité de coupure AC | Électromécanique |  |  |  | Smax |  |  |  | 2500 VA |
|  | Transistor |  |  |  | Smax |  |  |  | 2,5 VA |
| Capacité de coupure CC | Électromécanique |  |  |  | Pmax |  |  |  | 300 W |
|  | Transistor |  |  |  | Pmax |  |  |  | 2,5W |
| Enregistrement | Taux d'échantillonnage |  |  |  | 50 μs |  |  |  |  |
|  | Résolution |  |  |  | 2 mA |  |  |  |  |
|  | Précision |  |  |  | 0,3 mA |  |  |  |  |
| Protection | Détection |  |  |  | Surtension |  |  |  |  |
|  | Configuration |  |  |  | Contrôlé par logiciel : Temps , Activation |  |  |  |  |
|  | Type |  |  |  | Test o, Relais Ouverts |  |  |  |  |
| Isolation galvanique | 4 Groupe (1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL | RVB (16 millions de couleurs) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrée de mesure de courant AC/DC AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plage 2 : 0 ... ± 800 mA |  | Précision |  |  |  | 0,05 % de rg |  |  |  |
|  |  | Précision (Moyenne) |  |  |  | 0,02 % du rg. |  |  |  |
|  |  | Résolution |  |  |  | 6 μA |  |  |  |
|  |  | Dérivation |  |  |  | 1Ω |  |  |  |
| Plage 3 : 0 ... ± 35 mA |  | Précision |  |  |  | 0,05 % de rg |  |  |  |
|  |  | Précision (Moyenne) |  |  |  | 0,02 % de rg. |  |  |  |
|  |  | Résolution |  |  |  | 0.3 μA |  |  |  |
|  |  | Diviseur de tension |  |  |  | 22Ω |  |  |  |
| Plage 1 : 0 ... ± 10 A |  | Précision |  |  |  | 0,05 % de rg |  |  |  |
|  |  | Précision (Moyenne) |  |  |  | 0,02 % de rg. |  |  |  |
|  |  | Résolution |  |  |  | 1,5 mA |  |  |  |
|  |  | Derivation |  |  |  | 5mΩ |  |  |  |
| Plage 4 : 0 ... ± 82 μA |  | Précision |  |  |  | 0,05 % de rg |  |  |  |
|  |  | Précision (Moyenne) |  |  |  | 0,02 % de rg. |  |  |  |
|  |  | Résolution |  |  |  | 6 nA |  |  |  |
|  |  | Diviseur |  |  |  | 3 kΩ |  |  |  |
| Enregistrement |  | Résolution |  |  |  | 12.5 μs |  |  |  |
| Protection |  | Précision |  |  |  | Surtension |  |  |  |
|  |  | Réglage |  |  |  | Logiciel Contrôlé : Temps , Activer |  |  |  |
|  |  | Type |  |  |  | Test o, Passage en circuit ouvert |  |  |  |
| Isolation galvanique |  | 1 Groupe |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL |  | RVB (16 millions de couleurs) |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrée de Mesure de Tension AC/DC AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plage 1 : 0 ... ±400 mV (crête) |  |  |  | Précision |  |  | 0,05 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  | Précision (Moyenne) |  |  | 0,02 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  | Résolution |  |  | 3 μV |  |  |
|  |  |  |  | Impédance |  |  | 54,7826 KΩ |  |  |
| Plage 2 : 0 ... ±120 mV (crête) |  |  |  | Précision |  |  | 0,05 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  | Précision (Moyenne) |  |  | 0,02 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  | Résolution |  |  | 1 μTension |  |  |
|  |  |  |  | Impédance |  |  | 133,75 KΩ |  |  |
| Plage 1 : 0 ... ±50 mV (crête) |  |  |  | Précision |  |  | 0,05 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  | Précision (Moyenne) |  |  | 0,02 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  | Résolution |  |  | 500 nV |  |  |
|  |  |  |  | Impédance |  |  | 54,7826 KΩ |  |  |
| Plage 2 : 0 ... ±10 mV (crête) |  |  |  | Précision |  |  | 0,05 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  | Précision (Moyenne) |  |  | 0,02 % de rg. |  |  |
|  |  |  |  | Résolution |  |  | 100 nV |  |  |
|  |  |  |  | Impédance |  |  | 133,75 KΩ |  |  |
| Enregistrement |  |  |  | Taux d’échantillonnage |  |  | 12.5 μs |  |  |
| Protection |  |  |  | Détection |  |  | Surtension |  |  |
|  |  |  |  | Réglage |  |  | Contrôlé par logiciel : Temps , Activation |  |  |
|  |  |  |  | Type |  |  | Test o, Passez en circuit ouvert |  |  |
| Isolation galvanique |  |  |  | 1 Groupe |  |  |  |  |  |
| DEL |  |  |  | RVB (16 Millions de Couleurs) |  |  |  |  |  |
| AUX. CC AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aux. CC |  |  | Toute combinaison de 4 canaux |  |  |  |  | Tension maximale : 1200 V, 0,4 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Courant maximal : 8 V, 210 A |  |
| GPS AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Module GPS interne |  |  | Oui |  |  |  |  |  |  |
| Précision |  |  | 8ns |  |  |  |  |  |  |
| Temps de verrouillage |  |  | 10s |  |  |  |  |  |  |
| Réglage du délai |  |  | Oui |  |  |  |  |  |  |

| Protocole AMT103 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC 61850 |  | Publication GOOSE |  | 10 |
|  |  | Abonnement GOOSE |  | 10 |
|  |  | Entrée/Sortie Binaire Virtuelle |  | 32 ENTRÉES / 32 SORTIES |
|  |  | Flux de publication SV |  | NON |
|  |  | Flux d'abonnement SV |  | NON |
|  |  | Taux d'échantillonnage SV |  | NON |
|  |  | Ports Ethernet |  | 1x RJ45 100Base |
|  |  | Synchronisation temporelle |  | PPS |
|  |  | Précision temporelle |  | ±80 ns (PPS) |
| Câble combiné AMT103 |  |  |  |  |
| 3 Tensions, 3 Courants |  | Oui |  |  |
| 6 Courant |  | Oui |  |  |
| Connexion PC AMT105 |  |  |  |  |
| Wifi |  | Oui |  |  |
| LED |  | 1 Port |  |  |
| Programmation du port USB |  | Non |  |  |
| Caractéristique physique AMT103 |  |  |  |  |
| Poids |  | 14kg |  |  |
| Dimension |  | 35cm-35cm-15cm |  |  |
| Température de fonctionnement |  | -10 à 55° C |  |  |
| Température de stockage |  | -20 à 85° C |  |  |
| Humidité |  | 70% |  |  |
| Spécification du transformateur AMT103 |  |  |  |  |
| Sorties HT & BT - puissance |  | Fréquence |  |  |
|  |  | Puissance |  |  |
| Sorties HT & BT - Tension |  | 3 phases AC (RMS) |  | 0-150 V(LN)….550mA crête |
|  |  | AC monophasé (RMS) |  | 0-450V(LN)….550 mA crête |
|  |  | CC triphasé |  | 0-220V(LN)….550 mA |
|  |  | CC monophasé |  | 0-630V(LN)….550mA crête |
| Sorties HT & BT-Courant |  | CA 3 phases (RMS) |  | 0-32A….12V |
|  |  | CA monophasé (RMS) |  |  |
|  |  | CC triphasé |  | 0-10A….12V |
|  |  | DC monophasé |  | 0-10A….40V |
| Entrée tension HT & BT | AC(RMS) | 0 ... 400m V 0,01 % rd + 0,017 % plage 0 ... 4,5 V 0,007 % rd + 0,012 % plage 0 ... 30V 0,022 % rd + 0,032 % de la plage 0 ... 188V 0,01 % rd + 0,017 % plage |  |  |
|  | CC |  |  |  |
| Entrée courant HT & BT | AC(RMS) | 0 ... 800 mA 0,008 % rd + 0,01 % plage |  |  |
|  | CC |  |  |  |
| Norme de test |  |  | IEC61869 / 60044 |  |
| Plage de sortie de tension |  |  | 0-450V |  |
| Plage de sortie de courant |  |  | 0-128A |  |
| Plage de fréquence de sortie |  |  | CC & 5-2500HZ |  |
| Précision de la mesure du rapport de TC |  |  | Rapport : 1-30000 précision : 0,2 |  |
| Déphasage : Résolution Précision |  |  | 0,01 min 3 min (typique) / 5 min (garanti) |  |
| Point de genou minimum |  |  | 0.5V |  |
| Point de genou maximal |  |  | 4500V |  |
| Résistance d'enroulement Résolution Précision |  |  | 1 mΩ 0,05 % (typique) / 0,1 % + 1 mΩ (garanti) |  |
| Plage d'entrée de courant (côté secondaire du TC) |  |  | 1mA - 500mA |  |
| Courant de genou minimum |  |  | 1mA |  |
| Tension de genou maximale |  |  | 1,5 A Jusqu'à 4 kV |  |

| Protocole AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC 61850 | Publication GOOSE |  | 128 |  |  |  |  |
|  | Abonnement Goose |  | 128 |  |  |  |  |
|  | Entrée/Sortie Binaire Virtuelle |  | 360 ENTRÉES / 360 SORTIES |  |  |  |  |
|  | Flux de publication SV |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Abonnements aux flux SV |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Taux d'échantillonnage SV |  | 80-256 échantillons/cycle |  |  |  |  |
|  | Ports Ethernet |  | 3x RJ45 100Base , 1x Fibre Externe 100Base (Optionnel) |  |  |  |  |
|  | Synchronisation temporelle |  | PTP (IEEE-1588), IRIG-B, PPS, SNTP |  |  |  |  |
|  | Précision temporelle |  | ±1 µs (PTP), ±80 ns (PPS) |  |  |  |  |
| Câble combiné AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Tensions, 3 Courants |  |  |  |  |  | Oui |  |
| 6 Courant |  |  |  |  |  | Non |  |
| Connexion PC AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wifi |  |  |  |  |  | Oui |  |
| DEL |  |  |  |  |  | 1 Port |  |
| Programmation du port USB |  |  |  |  |  | Oui |  |
| Caractéristique Physique AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poids |  |  |  |  |  | 14kg |  |
| Dimension |  |  |  |  |  | 35cm-35cm-15cm |  |
| Température de fonctionnement |  |  |  |  |  | -10 à 55° C |  |
| Température de stockage |  |  |  |  |  | -20 à 85° C |  |
| Humidité |  |  |  |  |  | 70% |  |
| Spécification du Transformateur AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorties HT & BT - puissance |  |  |  |  | Fréquence |  |  |
|  |  |  |  |  | Puissance |  |  |
| Sorties HT & BT - Tension |  |  |  |  | CA triphasé (RMS) |  | 0-600 V(LN)….1,2 A crête |
|  |  |  |  |  | AC 1 phase (RMS) |  | 0-1200V(LN)….1,2 A crête |
|  |  |  |  |  | CC triphasé |  | 0-850V(LN)….1.2 A |
|  |  |  |  |  | DC monophasé |  | 0-1700V(LN)….1.2 A crête |
| Sorties HV & LV - Courant |  |  |  |  | CA 3 phases (RMS) |  | 0-32A….22V |
|  |  |  |  |  | CA monophasé (RMS) |  |  |
|  |  |  |  |  | CC triphasé |  | 0-10A….22V |
|  |  |  |  |  | CC monophasé |  | 0-10A….60V |
| Tension d'entrée HT & BT |  | AC(RMS) |  |  | 0 ... 10 mV 0,022 % er + 0,032 % plage 0 ... 50 mV 0,01 % rd + 0,017 % plage 0 ... 120m V 0,007 % rd + 0,012 % plage 0 ... 400m V 0,01 % rd + 0,017 % plage 0 ... 4,5 V 0,007 % rd + 0,012 % plage 0 ... 30V 0,022 % rd + 0,032 % de la plage 0 ... 188V 0,01 % rd + 0,017 % de l'étendue 0 ... 520 V 0,007 % rd + 0,012 % de la plage |  |  |
|  |  | CC |  |  |  |  |  |
| Entrée courant HT & BT |  | AC(RMS) |  |  | 0 …82 uA 0.1 % rd + 0.023 % plage 0 ... 35 mA 0,037 % rd + 0,026 % de la plage 0 ... 800 mA 0,008 % rd + 0,01 % plage 0 ... 10 A 0,008 % rd + 0,01 % de la plage |  |  |
|  |  | CC |  |  |  |  |  |
| Norme de Test |  |  |  | IEC61869 / 60044 |  |  |  |
| Plage de Sortie de Tension |  |  |  | 0-1200V |  |  |  |
| Plage de sortie de courant |  |  |  | 0-128A |  |  |  |
| Plage de fréquence de sortie |  |  |  | DC et 5-2500HZ |  |  |  |
| Précision de mesure du rapport de TC |  |  |  | Rapport : 1-30000 précision : 0.2 |  |  |  |
| Déphasage : Résolution Précision |  |  |  | 0,01 min 3 min (typique) / 5 min (garanti) |  |  |  |
| Point de genou minimal |  |  |  | 0,01V |  |  |  |
| Point de genou maximum |  |  |  | 10KV |  |  |  |
| "Résistance de bobinage Résolution Exactitude" |  |  |  | 1 mΩ 0,05 % (typique) / 0,1 % + 1 mΩ (garanti) |  |  |  |
| Plage de courant d'entrée (côté secondaire du TC) |  |  |  | 1 mA - 7 A |  |  |  |
| Courant de seuil minimum |  |  |  | 100uA |  |  |  |
| Tension maximale de genou |  |  |  | 10A jusqu'à 50V 2,5A Jusqu'à 10KV |  |  |  |

| SPÉCIFICATION PT AMT103 |  |
| --- | --- |
| Norme de test | IEC61869 / 60044 |
| Plage de sortie de tension | 0-450V CA |
| Plage de sortie de courant | 0-128A |
| Mesure de rapport Niveau de tension Précision typique | Rapport : 1-500KV précision : 0,2 |
| Mesure du déphasage Niveau de tension Précision typique | 0,01 min 3 min (typique) / 5 min (garanti) |
| Résistance d'enroulement : Résolution Précision Garantie Précision typique | 1 mΩ 0,1 % + 1 mΩ 0.05 % |

| SPÉCIFICATION PT AMT203 |  |
| --- | --- |
| Norme de test | IEC61869 / 60044 |
| Plage de sortie de tension | 0-1200 V AC |
| Plage de sortie de courant | 0-128A |
| Mesure de rapport Niveau de Tension Précision typique | Rapport : 1-500KV précision : 0,2 |
| Mesure du déphasage Niveau de tension Précision typique | 0,01 min 3 min (typique) / 5 min (garanti) |
| Résistance d'enroulement : Résolution Précision Garantie Précision typique | 1 mΩ 0,1 % + 1 mΩ 0.05 % |