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Introduction

[image: ][image: ]AMT 105 et AMT 205 sont deux produits avancés et spécialisés de Vebko, conçus et fabriqués pour faciliter et améliorer les essais et l'évaluation des relais et équipements de protection dans les systèmes électriques. Tirant parti des technologies matérielles et logicielles modernes, ces appareils permettent aux ingénieurs et spécialistes de la protection d'effectuer une large gamme de tests précis et fiables conformément aux normes internationales. Les deux unités sont équipées de sources de tension et de courant configurables, d'entrées/sorties binaires et de canaux analogiques, ce qui permet aux utilisateurs de simuler pleinement les conditions réelles d'exploitation des relais et des systèmes de protection—de sorte que les tests soient réalisés avec une grande précision dans des conditions proches du terrain.
Comparé au AMT 105, le AMT 205 est techniquement plus avancé et, grâce à sa puissance de sortie plus élevée, vitesses d'échantillonnage plus rapides, plage de mesure plus large, et précision accrue du contrôle des signaux, il est un choix idéal pour des projets plus lourds et des tests plus complexes. Un avantage remarquable de l'AMT 205 est son support des protocoles et normes internationales modernes tels que IEC 61850, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer facilement des tests avancés basés sur des réseaux de communication numériques.
Complétant ce matériel puissant, Vebko fournit son logiciel dédié AMPRO, qui gère le contrôle, la surveillance et l'automatisation du processus de test. Avec une interface utilisateur à la fois simple et professionnelle, AMPRO supervise chaque étape du test en temps réel et gère les sorties de l'appareil selon les scénarios définis.

Spécifications électriques et physiques
AMT105
AMT205



4 sorties de tension
Alimentation CC
4 sorties binaires
Entrée analogique CC/CA
Touche Marche/Arrêt
Entrées multifonctionnelles
Connecteur combiné
6 sorties de courant

[image: ]6 sorties de tension ou
5 sorties de tension et 1 alimentation CC
4 sorties binaires


	
Entrée analogique CC/CA






Touche Marche/Arrêt

6 Current Outputs

Connecteur combiné

Entrées multifonctionnelles



Wifi Antenna
Hôte USB

[image: ][image: ]RS232
Terre

Débogage USB
LAN
USB
Gps
Terre

USB-A





Entrée d’alimentation
85 à 250 V CA
100 à 330 V CC
Max. 10 A
Fréquence 47/63 Hz
Entrée d’alimentation
85 à 250 V CA
100 à 330 V CC
Max. 10 A
Fréquence 47/63 Hz

Commutation LAN/Wi-Fi
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	Plage d'alimentation électrique
	85-240 VAC ou 100-330 VCC

	Plage de fréquence d'entrée
	47-63 Hz

	Consommation
	jusqu'à 3 KVA

	Courant nominal
	5 A à 230 VAC

	Connexion
	Selon IEC60320

	Générateurs Haute Tension, Faible Courant AMT205 
(Tension d'entrée ≥ 220V)

	Tension
	6 Phases (L-N)
	AC : 6 X 0 ... 300 V

	
	
	CC : 6 X 0 ... 420 V

	
	Série et parallèle
	Oui

	
	Résolution
	20 μV

	
	Précision
	Garantie : 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg.

	
	
	Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg.

	Courant
	Mode Normal
	6 Phase (L-N)
	CA : 6 X 0 ... 0,25 A

	
	
	
	CC : 6 X 0 ... 0,4 A

	
	Mode Amplificateur Interne
temps<200ms
	6 phases (L-N)
	CA : 6 X 0 ... 0,85 A

	
	
	
	CC : 6 X 0 ... 1,2 A

	
	Série et parallèle
	Oui

	
	Résolution
	20 μA

	
	Précision
	Gar. : 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg.

	
	
	Typ. : 0,05 % du rd. + 0,005 % du rg.

	Phase
	Plage
	0° à 360°

	
	Résolution
	1μ°

	
	Précision
	Précision : 0,1°

	
	
	Typ. : 0,01°

	Fréquence
	Plage
	0 ... 5 kHz

	
	Résolution
	1 μHz

	
	Précision
	Garant. : 10 μHz, Typ. : 1 μHz

	Puissance
	
250
300
200
100
150
50
0
V(V)
P(W)
50
100
150
200
250
300
0


	Injection harmonique
	Entrer l'harmonique
	Oui
	2 Harmoniques libres

	
	Ordre Harmonique
	Non
	

	Enregistrement
	Taux d'échantillonnage
	1,2 ms

	
	Variable
	Courants et tensions

	Protection
	Détection
	Puissance selon les courbes de puissance

	
	
	Non

	
	Type
	Test o

	Connexions à prises banane
	Prises bananes de 4 mm (0,16 pouce)

	Prise de combinaison de connexion
	Groupe A

	LED
	Vert (1 Couleur)

	Générateurs Basse Tension, Haute Intensité AMT205

	Courant
	Mode Normal
	6 phases (L-N)
	CA : 6 X 0 ... 32 A

	
	
	
	CC : 6 X 0 ... 45 A

	
	
	Résolution
	170 μA

	
	
	Précision
	Garantie : 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg.

	
	
	
	Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg

	
	Mode
amplificateur
internal time
< 300 ms
	6 phases (L-N)
	CA : 6 X 0 ... 67 A

	
	
	Résolution
	CC : 6 X 0 ... 95 A

	
	
	
	170 μA

	
	
	Précision
	Garant.: 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg.

	
	
	
	Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg.

	
	Tension maximale de conformité
	22V

	
	Série et parallèle
	Oui

	Tension
	6 phases (L-N)
	CA : 6 X 0 ... 12 V

	
	
	CC : 6 X 0 ... 20 V

	
	Série et parallèle
	Oui

	
	Résolution
	40 uV

	
	Précision
	Gar. : 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg.

	
	
	Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg.


	Alimentation AMT105

	Plage d'alimentation électrique
	85-240 VAC ou 100-330 VCC

	Plage de fréquence d'entrée
	47-63 Hz

	Consommation
	jusqu'à 2 KVA

	Courant nominal
	3 A à 230 VCA

	Connexion
	Selon IEC60320

	Générateurs Haute Tension, Faible Courant AMT105
(Tension d'entrée≥ 220V)

	Tension
	6 phases (L-N)
	AC : 4 X 0 ... 150 V

	
	
	CC : 4 X 0 ... 210 V

	
	Série et parallèle
	Oui

	
	Résolution
	400 μV

	
	Précision
	Garantie : 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg.

	
	
	Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg.

	Courant
	Non

	Phase
	Plage
	0° à 360°

	
	Résolution
	1μ°

	
	Précision
	Précision : 0,1°

	
	
	Typ. : 0,01°

	Fréquence
	Plage
	0 ... 10 kHz

	
	Résolution
	1 μHz

	
	Précision
	Garant. : 10 μHz , Typ. : 1 μHz

	Puissance
	
250
300
200
100
150
50
0
V(V)
P(W)
50
100
150
200
250
300
0


	Injection harmonique
	Entrer l'harmonique
	Oui
	2 Harmoniques libres

	
	Ordre harmonique
	Non
	

	Enregistrement
	Taux d'échantillonnage
	1,2 ms

	
	Variable
	Courants et tensions

	Protection
	Détection
	Puissance selon les courbes de puissance

	
	
	Non

	
	Type
	Test o

	Connexion prises banane
	Prises bananes de 4 mm (0,16 in)

	Prise de combinaison de connexion
	Groupe A

	LED
	Vert (1 Couleur)

	Générateurs Basse Tension, Fort Courant AMT105

	Courant
	Mode Normal
	6 Phases (L-N)
	CA : 6 X 0 ... 32 A

	
	
	
	CC : 6 X 0 ... 32 A

	
	
	Résolution
	85 μA

	
	
	Précision
	Gar.: 0,15 % de la valeur de réglage + 0,015 % de la gamme

	
	
	
	Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg.

	
	Mode Amplificateur Interne
	Non

	
	Tension maximale de conformité
	12V

	
	Série et parallèle
	Oui

	Tension
	Non



	(continuer)
Générateurs basse tension, haute intensité AMT105

	Phase
	Plage
	0° à 360°

	
	Résolution
	1μ°

	
	Précision
	Garantie : 0,1°

	
	
	Typ. : 0,01°

	Fréquence
	Plage
	0 ... 2.5 kHz

	
	Résolution
	1 μHz

	
	Précision
	Gar. : 10 μHz

	
	
	Typ. : 1 μHz

	Enregistrement
	Taux d'échantillonnage
	1,2 ms

	
	Variable
	Courants

	Protection
	Détection
	Maximum
Courant Neutre
	32A : Illimité

	
	
	
	64 A : 3 s

	
	
	
	100 A : 300 ms

	
	Réglage
	Contrôlé par le logiciel : Temps, Activation

	
	Type
	Test désactivé

	[bookmark: _Hlk210649074]Courant neutre maximal
	Fiches bananes 4 mm (0,16 po) / 32 A en continu

	Connexion Prises Banane
	Groupe A (30 A en continu max)

	LED
	Vert (1 Couleur)

	Harmonique
Injection
	Entrez Harmonique
	Oui
	2 Harmoniques libres

	
	Ordre harmonique
	Non

	Puissance
	
S(VA)
60
35
25
30
20
10
15
5
0
I(A)
0


	Entrées binaires/analogiques 105

	Numéro
	8

	Sec
	Tension à Circuit Ouvert
	5 V

	
	Tension de court-circuit
	Contrôlé par logiciel

	Humide
	Gamme 1 : 0 ... ±4,5 V (crête)
	Précision
	0,05 % de rg.

	
	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	
	Résolution
	35 μV

	
	
	Impédance
	493,75 KΩ

	
	Plage 1 : 0 ... ±30 V(pic)
	Précision
	0,05 % du rg.

	
	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	
	Résolution
	250μV

	
	
	Impédance
	414,783 KΩ

	
	Plage 1 : 0 ... ±180 V (Crête)
	Précision
	0,05 % de rg.

	
	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	
	Résolution
	1,5 mV

	
	
	Impédance
	405,267 KΩ

	
	Non

	Enregistrement
	Taux d'échantillonnage
	12.5 μs

	Protection
	Détection
	Surtension

	
	Réglage
	Logiciel contrôlé : Temps , Activer

	
	Type
	Test o, Passer en sec

	Isolation galvanique
	8 Groupes (1+1+1+1+1+1+1+1)

	DEL
	Vert (1 Couleur)


	(continuer)
Générateurs Basse Tension, Haute Intensité AMT205

	Phase
	Plage
	0° à 360°

	
	Résolution
	1μ°

	
	Précision
	Précision : 0,1°

	
	
	Typ. : 0,01°

	Fréquence
	Plage
	0 ... 2,5 kHz

	
	Résolution
	1 μHz

	
	Précision
	Gar. : 10 μHz

	
	
	Typ. : 1 μHz

	Enregistrement
	Taux d’échantillonnage
	1,2 ms

	
	Variable
	Courants & Tensions

	Protection
	Détection
	Maximum
Courant neutre
	32A : Illimité

	
	
	
	64 A : 3 s

	
	
	
	100 A : 300 ms

	
	Paramétrage
	Logiciel Contrôlé : Temps , Activation

	
	Type
	Test désactivé

	Courant Neutre Maximum
	Prises banane 4 mm (0,16 in) / 32 A en continu

	Connexions des prises bananes
	Groupe A (30 A en continu max)

	DEL
	RVB (16 millions de couleurs)

	Harmonique
Injection
	Entrer l'harmonique
	Oui
	2 Harmoniques libres

	
	Ordre Harmonique
	Oui
	Ordre maximum 40 pour 50Hz (2KHz)

	Puissance
	
S(VA)
60
35
25
30
20
10
15
5
0
I(A)
0


	Entrées binaires/analogiques  205

	Nombre
	8

	Sec
	Tension en circuit ouvert
	5 V

	
	Tension de court-circuit
	Contrôlé par logiciel

	Humide
	Plage 1 : 0 ... ±4,5 V (crête)
	Précision
	0,05 % de rg.

	
	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	
	Résolution
	35 μV

	
	
	Impedance
	493,75 KΩ

	
	Plage 1 : 0 ... ±30 V (crête)
	Précision
	0,05 % de rg.

	
	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	
	Résolution
	250μTension

	
	
	Impédance
	414,783 KΩ

	
	Plage 1 : 0 ... ±180 V (crête)
	Précision
	0,05 % de rg.

	
	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	
	Résolution
	1.5mV

	
	
	Impédance
	405,267 KΩ

	
	Plage 1 : 0 ... ±520 V (crête)
	Précision
	0,05 % de rg.

	
	
	Précision (moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	
	Résolution
	4mV

	
	
	Impédance
	404,298 KΩ

	Enregistrement
	Taux d'échantillonnage
	12.5 μs

	Protection
	Détection
	Surtension

	
	Paramétrage
	Contrôlé par le logiciel : Temps, Activation

	
	Type
	Test o, Passer en mode Sec

	Isolation galvanique
	8 Groupes (1+1+1+1+1+1+1+1)

	DEL
	RVB (16 Millions de Couleurs)
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	Sorties Binaires AMT105

	Type
	Contacts de relais électromécaniques

	
	-

	Contrôle
	Contrôlé par logiciel

	Numéro
	4

	Tension maximale
en mode ouvert
	Électromécanique
	750 V (Rms)

	
	Non

	Courant maximum
	Électromécanique
	10A (Rms)

	
	Non

	Capacité de coupure AC
	Électromécanique
	2500 VA

	
	Non

	Capacité de coupure CC
	Électromécanique
	300 W

	
	Non

	Enregistrement
	Non

	
	

	
	

	Protection
	Non

	
	

	
	

	Isolation galvanique
	4 Groupes (1+1+1+1)

	DEL
	Vert (1 couleur)

	Entrée de mesure de courant AC/DC AMT105

	Plage 2 : 0 ... ± 800 mA
	Précision
	0,05 % de rg

	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % du rg.

	
	Résolution
	6 μA

	
	Derivation
	1Ω

	Plage 3 : 0 ... ± 35 mA
	Non

	Plage 1 : 0 ... ± 10 A
	Non

	Plage 4 : 0 ... ± 250 μA
	Non

	Enregistrement
	Résolution
	400 μs

	Protection
	Précision
	Surtension

	
	Configuration
	Contrôlé par le logiciel : Temps, Activer

	
	Type
	Test o, Passage en circuit ouvert

	Isolation galvanique
	1 Groupe

	DEL
	Vert (1 couleur)

	Entrée de mesure de tension AC/DC AMT105

	Plage 1 : 0 ... ±400 mV (crête)
	Précision
	0,05 % de rg.

	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % du rg.

	
	Résolution
	
3 μV

	
	Impedance
	54,7826 KΩ

	Plage 2 : 0 ... ±120 mV (crête)
	Non

	Plage 1 : 0 ... ±50 mV (crête)
	Non

	Plage 2 : 0 ... ±10 mV (Crête)
	Non

	Enregistrement
	Fréquence d'échantillonnage
	400 μs

	Protection
	Détection
	Surtension

	
	Réglage
	Contrôlé par logiciel : Temps, Activation

	
	Type
	Test o

	Isolement Galvanique
	1 Groupe

	LED
	Vert (1 couleur)

	AUX. CC AMT105

	Aux. CC
	Toute combinaison de 12 voies
	0 ... 212 V

	
	
	0 ... 0,4 A

	GPS AMT105

	Module GPS interne
	Oui

	Précision
	8ns

	Temps de verrouillage
	10s

	Réglage du délai
	Oui


	Sorties binaires AMT205

	Type
	Contacts de relais électromécaniques

	
	Transistor

	Contrôle
	Contrôlé par logiciel

	Nombre
	4

	Tension maximale
en mode ouvert
	Électromécanique
	750 V (efficace)

	
	Transistor
	50 V

	Courant Maximum
	Électro Mécanique
	10A (Rms)

	
	Transistor
	50 mA

	Capacité de coupure AC
	Électromécanique
	Smax
	2500 VA

	
	Transistor
	Smax
	2,5 VA

	Capacité de coupure CC
	Électromécanique
	Pmax
	300 W

	
	Transistor
	Pmax
	2,5W

	Enregistrement
	Taux d'échantillonnage
	50 μs

	
	Résolution
	2 mA

	
	Précision
	0,3 mA

	Protection
	Détection
	Surtension

	
	Configuration
	Contrôlé par logiciel : Temps , Activation

	
	Type
	Test o, Relais Ouverts

	Isolation galvanique
	4 Groupe (1+1+1+1)

	DEL
	RVB (16 millions de couleurs)

	Entrée de mesure de courant AC/DC AMT205

	Plage 2 : 0 ... ± 800 mA
	Précision
	0,05 % de rg

	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % du rg.

	
	Résolution
	6 μA

	
	Dérivation
	1Ω

	Plage 3 : 0 ... ± 35 mA
	Précision
	0,05 % de rg

	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	Résolution
	0.3 μA

	
	Diviseur de tension
	22Ω

	Plage 1 : 0 ... ± 10 A
	Précision
	0,05 % de rg

	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	Résolution
	1,5 mA

	
	Derivation
	5mΩ

	Plage 4 : 0 ... ± 82 μA
	Précision
	0,05 % de rg

	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	Résolution
	6 nA

	
	Diviseur
	3 kΩ

	Enregistrement
	Résolution
	12.5 μs

	Protection
	Précision
	Surtension

	
	Réglage
	Logiciel Contrôlé : Temps , Activer

	
	Type
	Test o, Passage en circuit ouvert

	Isolation galvanique
	1 Groupe

	DEL
	RVB (16 millions de couleurs)

	Entrée de Mesure de Tension AC/DC AMT205

	Plage 1 : 0 ... ±400 mV (crête)
	Précision
	0,05 % de rg.

	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	Résolution
	3 μV

	
	Impédance
	54,7826 KΩ

	Plage 2 : 0 ... ±120 mV (crête)
	Précision
	0,05 % de rg.

	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	Résolution
	1 μTension

	
	Impédance
	133,75 KΩ

	Plage 1 : 0 ... ±50 mV (crête)
	Précision
	0,05 % de rg.

	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	Résolution
	500 nV

	
	Impédance
	54,7826 KΩ

	Plage 2 : 0 ... ±10 mV (crête)
	Précision
	0,05 % de rg.

	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	Résolution
	100 nV

	
	Impédance
	133,75 KΩ

	Enregistrement
	Taux d’échantillonnage
	12.5 μs

	Protection
	Détection
	Surtension

	
	Réglage
	Contrôlé par logiciel : Temps , Activation

	
	Type
	Test o, Passez en circuit ouvert

	Isolation galvanique
	1 Groupe

	DEL
	RVB (16 Millions de Couleurs)

	AUX. CC AMT205

	Aux. CC
	Toute combinaison de 12 canaux
	Tension maximale : 1200 V, 0,4 A

	
	
	Courant maximal : 8 V, 210 A

	GPS AMT205

	Module GPS interne
	Oui

	Précision
	8ns

	Temps de verrouillage
	10s

	Réglage du délai
	Oui



	Protocole AMT105

	IEC 61850
	Publication GOOSE
	10

	
	Abonnement GOOSE
	10

	
	Entrée/Sortie Binaire Virtuelle
	32 ENTRÉES / 32 SORTIES

	
	Flux de publication SV
	NON

	
	Flux d'abonnement SV
	NON

	
	Taux d'échantillonnage SV
	NON

	
	Ports Ethernet
	1x RJ45 100Base

	
	Synchronisation temporelle
	PPS

	
	Précision temporelle
	±80 ns (PPS)

	Câble combiné AMT105

	3 Tensions, 3 Courants
	Oui

	6 Courant
	Oui

	Connexion PC AMT105

	Wifi
	Oui

	LED
	1 Port

	Programmation du port USB
	Non

	Caractéristique physique AMT105

	Poids
	14kg

	Dimension
	35cm-35cm-15cm

	Température de fonctionnement
	-10 à 55° C

	Température de stockage
	-20 à 85° C

	Humidité
	70%

	Spécification du transformateur AMT105

	Sorties HT & BT - puissance
	Fréquence
	

	
	Puissance
	

	Sorties HT & BT - Tension
	3 phases AC (RMS)
	0-150 V(LN)….550mA crête

	
	AC monophasé (RMS)
	0-450V(LN)….550 mA crête

	
	CC triphasé
	0-220V(LN)….550 mA

	
	CC monophasé
	0-630V(LN)….550mA crête

	Sorties HT & BT-Courant
	CA 3 phases (RMS)
	0-32A….12V

	
	CA monophasé (RMS)
	

	
	CC triphasé
	0-10A….12V

	
	DC monophasé
	0-10A….40V

	Entrée tension HT & BT

	AC(RMS)
	0 ... 400m V        0,01 % rd + 0,017 % plage
0 ... 4,5 V           0,007 % rd + 0,012 % plage
0 ... 30V             0,022 % rd + 0,032 % de la plage
0 ... 188V            0,01 % rd + 0,017 % plage

	
	CC
	

	
Entrée courant HT & BT

	AC(RMS)
	0 ... 800 mA      0,008 % rd + 0,01 % plage

	
	CC
	

	

	Norme de test
	IEC61869 / 60044

	Plage de sortie de tension
	0-450V

	Plage de sortie de courant
	0-128A

	Plage de fréquence de sortie
	CC & 5-2500HZ

	Précision de la mesure du rapport de TC
	Rapport : 1-30000
précision : 0,2 

	Déphasage :
Résolution
Précision
	0,01 min
3 min (typique) / 5 min (garanti)

	Point de genou minimum
	0.5V

	Point de genou maximal
	4500V

	Résistance d'enroulement
Résolution
Précision
	1 mΩ
0,05 % (typique) / 0,1 % + 1 mΩ (garanti)

	Plage d'entrée de courant (côté secondaire du TC)
	1mA - 500mA

	Courant de genou minimum
	1mA

	Tension de genou maximale
	1,5 A Jusqu'à 4 kV


	Protocole AMT205

	IEC 61850
	Publication GOOSE
	128

	
	Abonnement Goose
	128

	
	Entrée/Sortie Binaire Virtuelle
	360 ENTRÉES / 360 SORTIES

	
	Flux de publication SV
	10

	
	Abonnements aux flux SV
	10

	
	Taux d'échantillonnage SV
	80-256 échantillons/cycle

	
	Ports Ethernet
	3x RJ45 100Base , 1x Fibre Externe 100Base (Optionnel)

	
	Synchronisation temporelle
	PTP (IEEE-1588), IRIG-B, PPS, SNTP

	
	Précision temporelle
	±1 µs (PTP), ±80 ns (PPS)

	Câble combiné AMT205

	3 Tensions, 3 Courants
	Oui

	6 Courant
	Non

	Connexion PC AMT205

	Wifi
	Oui

	DEL
	1 Port

	Programmation du port USB
	Oui

	Caractéristique Physique AMT205

	Poids
	14kg

	Dimension
	35cm-35cm-15cm

	Température de fonctionnement
	-10 à 55° C

	Température de stockage
	-20 à 85° C

	Humidité
	70%

	Spécification du Transformateur AMT205

	Sorties HT & BT - puissance
	Fréquence
	

	
	Puissance
	

	Sorties HT & BT - Tension
	CA triphasé (RMS)
	0-600 V(LN)….1,2 A crête

	
	AC 1 phase (RMS)
	0-1200V(LN)….1,2 A crête

	
	CC triphasé
	0-850V(LN)….1.2 A

	
	DC monophasé
	0-1700V(LN)….1.2 A crête

	Sorties HV & LV - Courant
	CA 3 phases (RMS)
	0-32A….22V

	
	CA monophasé (RMS)
	

	
	CC triphasé
	0-10A….22V

	
	CC monophasé
	0-10A….60V

	Tension d'entrée HT & BT

	AC(RMS)
	0 ... 10 mV         0,022 % er + 0,032 % plage
0 ... 50 mV           0,01 % rd + 0,017 % plage
0 ... 120m V      0,007 % rd + 0,012 % plage
0 ... 400m V        0,01 % rd + 0,017 % plage
0 ... 4,5 V           0,007 % rd + 0,012 % plage
0 ... 30V             0,022 % rd + 0,032 % de la plage
0 ... 188V            0,01 % rd + 0,017 % de l'étendue
0 ... 520 V         0,007 % rd + 0,012 % de la plage

	
	CC
	

	
Entrée courant HT & BT

	AC(RMS)
	0 …82 uA     0.1 % rd + 0.023 % plage
0 ... 35 mA   0,037 % rd + 0,026 % de la plage
0 ... 800 mA      0,008 % rd + 0,01 % plage
0 ... 10 A      0,008 % rd + 0,01 % de la plage

	
	CC
	

	

	Norme de Test
	IEC61869 / 60044

	Plage de Sortie de Tension
	0-1200V

	Plage de sortie de courant
	0-128A

	Plage de fréquence de sortie
	DC et 5-2500HZ

	Précision de mesure du rapport de TC
	Rapport : 1-30000
précision : 0.2

	Déphasage :
Résolution
Précision
	0,01 min
3 min (typique) / 5 min (garanti)

	Point de genou minimal
	0,01V

	Point de genou maximum
	10KV

	"Résistance de bobinage
Résolution
Exactitude"
	1 mΩ
0,05 % (typique) / 0,1 % + 1 mΩ (garanti)

	Plage de courant d'entrée (côté secondaire du TC)
	1 mA - 7 A

	Courant de seuil minimum
	100uA

	Tension maximale de genou
	10A jusqu'à 50V
2,5A Jusqu'à 10KV






	SPÉCIFICATION PT AMT105

	Norme de test
	IEC61869 / 60044

	Plage de sortie de tension
	0-450V CA

	Plage de sortie de courant
	0-128A

	Mesure de rapport
Niveau de tension
Précision typique
	Rapport : 1-500KV
précision : 0,2

	Mesure du déphasage
Niveau de tension
Précision typique
	0,01 min
3 min (typique) / 5 min (garanti)

	Résistance d'enroulement : 
Résolution
Précision Garantie
Précision typique
	1 mΩ
0,1 % + 1 mΩ
0.05 %


	SPÉCIFICATION PT AMT205

	Norme de test
	IEC61869 / 60044

	Plage de sortie de tension
	0-1200 V AC

	Plage de sortie de courant
	0-128A

	Mesure de rapport
Niveau de Tension
Précision typique
	Rapport : 1-500KV
précision : 0,2

	Mesure du déphasage
Niveau de tension
Précision typique
	0,01 min
3 min (typique) / 5 min (garanti)

	Résistance d'enroulement : 
Résolution
Précision Garantie
Précision typique
	1 mΩ
0,1 % + 1 mΩ
0.05 %



	




Spécifications électriques et physiques
AMT103
AMT203




4 sorties de tension
4 sorties binaires
4 sorties de tension ou
3 sorties de tension et 1 alimentation CC
4 sorties binaires


	Entrée analogique CC/CA

[image: ][image: ]Entrée analogique CC/CA




 4Entrées multifonctionnelles
3 sorties de courant
Connecteur combiné

Touche Marche/Arrêt

Touche Marche/Arrêt

3 Current Outputs

 4 Entrées multifonctionnelles

Connecteur combiné



Wifi Antenna
Hôte USB

[image: ][image: ]RS232
Terre

Débogage USB
LAN
USB
Gps
Terre

USB-A





Entrée d’alimentation
85 à 250 V CA
100 à 330 V CC
Max. 10 A
Fréquence 47/63 Hz

Entrée d’alimentation
85 à 250 V CA
100 à 330 V CC
Max. 10 A
Fréquence 47/63 Hz
Commutation LAN/Wi-Fi
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	Alimentation AMT203

	Plage d'alimentation électrique
	85-240 VAC ou 100-330 VCC

	Plage de fréquence d'entrée
	47-63 Hz

	Consommation
	jusqu'à 3 KVA

	Courant nominal
	5 A à 230 VAC

	Connexion
	Selon IEC60320

	Générateurs Haute Tension, Faible Courant AMT203 
(Tension d'entrée ≥ 220V)

	Tension
	6 Phases (L-N)
	AC : 4 X 0 ... 300 V

	
	
	CC : 4 X 0 ... 420 V

	
	Série et parallèle
	Oui

	
	Résolution
	20 μV

	
	Précision
	Garantie : 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg.

	
	
	Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg.

	Courant
	Mode Normal
	6 Phase (L-N)
	CA : 4 X 0 ... 0,25 A

	
	
	
	CC : 4 X 0 ... 0,4 A

	
	Mode Amplificateur Interne
temps<200ms
	6 phases (L-N)
	CA : 4 X 0 ... 0,85 A

	
	
	
	CC : 4 X 0 ... 1,2 A

	
	Série et parallèle
	Oui

	
	Résolution
	20 μA

	
	Précision
	Gar. : 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg.

	
	
	Typ. : 0,05 % du rd. + 0,005 % du rg.

	Phase
	Plage
	0° à 360°

	
	Résolution
	1μ°

	
	Précision
	Précision : 0,1°

	
	
	Typ. : 0,01°

	Fréquence
	Plage
	0 ... 5 kHz

	
	Résolution
	1 μHz

	
	Précision
	Garant. : 10 μHz, Typ. : 1 μHz

	Puissance
	
250
300
200
100
150
50
0
V(V)
P(W)
50
100
150
200
250
300
0


	Injection harmonique
	Entrer l'harmonique
	Oui
	2 Harmoniques libres

	
	Ordre Harmonique
	Non
	

	Enregistrement
	Taux d'échantillonnage
	1,2 ms

	
	Variable
	Courants et tensions

	Protection
	Détection
	Puissance selon les courbes de puissance

	
	
	Non

	
	Type
	Test o

	Connexions à prises banane
	Prises bananes de 4 mm (0,16 pouce)

	Prise de combinaison de connexion
	Groupe A

	LED
	Vert (1 Couleur)

	Générateurs Basse Tension, Haute Intensité AMT203

	Courant
	Mode Normal
	6 phases (L-N)
	CA : 3 X 0 ... 32 A

	
	
	
	CC : 3 X 0 ... 45 A

	
	
	Résolution
	170 μA

	
	
	Précision
	Garantie : 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg.

	
	
	
	Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg

	
	Mode
amplificateur
internal time
< 300 ms
	6 phases (L-N)
	CA : 3 X 0 ... 67 A

	
	
	Résolution
	CC : 3 X 0 ... 95 A

	
	
	
	170 μA

	
	
	Précision
	Garant.: 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg.

	
	
	
	Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg.

	
	Tension maximale de conformité
	22V

	
	Série et parallèle
	Oui

	Tension
	6 phases (L-N)
	CA : 3 X 0 ... 12 V

	
	
	CC : 3 X 0 ... 20 V

	
	Série et parallèle
	Oui

	
	Résolution
	40 uV

	
	Précision
	Gar. : 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg.

	
	
	Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg.


	Alimentation AMT103

	Plage d'alimentation électrique
	85-240 VAC ou 100-330 VCC

	Plage de fréquence d'entrée
	47-63 Hz

	Consommation
	jusqu'à 2 KVA

	Courant nominal
	3 A à 230 VCA

	Connexion
	Selon IEC60320

	Générateurs Haute Tension, Faible Courant AMT103
(Tension d'entrée≥ 220V)

	Tension
	6 phases (L-N)
	AC : 4 X 0 ... 150 V

	
	
	CC : 4 X 0 ... 210 V

	
	Série et parallèle
	Oui

	
	Résolution
	400 μV

	
	Précision
	Garantie : 0,15 % de rd. + 0,015 % de rg.

	
	
	Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg.

	Courant
	Non

	Phase
	Plage
	0° à 360°

	
	Résolution
	1μ°

	
	Précision
	Précision : 0,1°

	
	
	Typ. : 0,01°

	Fréquence
	Plage
	0 ... 10 kHz

	
	Résolution
	1 μHz

	
	Précision
	Garant. : 10 μHz , Typ. : 1 μHz

	Puissance
	
250
300
200
100
150
50
0
V(V)
P(W)
50
100
150
200
250
300
0


	Injection harmonique
	Entrer l'harmonique
	Oui
	2 Harmoniques libres

	
	Ordre harmonique
	Non
	

	Enregistrement
	Taux d'échantillonnage
	1,2 ms

	
	Variable
	Courants et tensions

	Protection
	Détection
	Puissance selon les courbes de puissance

	
	
	Non

	
	Type
	Test o

	Connexion prises banane
	Prises bananes de 4 mm (0,16 in)

	Prise de combinaison de connexion
	Groupe A

	LED
	Vert (1 Couleur)

	Générateurs Basse Tension, Fort Courant AMT103

	Courant
	Mode Normal
	6 Phases (L-N)
	CA : 3 X 0 ... 32 A

	
	
	
	CC : 3 X 0 ... 32 A

	
	
	Résolution
	85 μA

	
	
	Précision
	Gar.: 0,15 % de la valeur de réglage + 0,015 % de la gamme

	
	
	
	Typ. : 0,05 % de rd. + 0,005 % de rg.

	
	Mode Amplificateur Interne
	Non

	
	Tension maximale de conformité
	12V

	
	Série et parallèle
	Oui

	Tension
	Non



	(continuer)
Générateurs basse tension, haute intensité AMT103

	Phase
	Plage
	0° à 360°

	
	Résolution
	1μ°

	
	Précision
	Garantie : 0,1°

	
	
	Typ. : 0,01°

	Fréquence
	Plage
	0 ... 2.5 kHz

	
	Résolution
	1 μHz

	
	Précision
	Gar. : 10 μHz

	
	
	Typ. : 1 μHz

	Enregistrement
	Taux d'échantillonnage
	1,2 ms

	
	Variable
	Courants

	Protection
	Détection
	Maximum
Courant Neutre
	32A : Illimité

	
	
	
	64 A : 3 s

	
	
	
	100 A : 300 ms

	
	Réglage
	Contrôlé par le logiciel : Temps, Activation

	
	Type
	Test désactivé

	Courant neutre maximal
	Fiches bananes 4 mm (0,16 po) / 32 A en continu

	Connexion Prises Banane
	Groupe A (30 A en continu max)

	LED
	Vert (1 Couleur)

	Harmonique
Injection
	Entrez Harmonique
	Oui
	2 Harmoniques libres

	
	Ordre harmonique
	Non

	Puissance
	
S(VA)
60
35
25
30
20
10
15
5
0
I(A)
0


	Entrées binaires/analogiques  103

	Numéro
	4

	Sec
	Tension à Circuit Ouvert
	5 V

	
	Tension de court-circuit
	Contrôlé par logiciel

	Humide
	Gamme 1 : 0 ... ±4,5 V (crête)
	Précision
	0,05 % de rg.

	
	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	
	Résolution
	35 μV

	
	
	Impédance
	493,75 KΩ

	
	Plage 1 : 0 ... ±30 V(pic)
	Précision
	0,05 % du rg.

	
	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	
	Résolution
	250μV

	
	
	Impédance
	414,783 KΩ

	
	Plage 1 : 0 ... ±180 V (Crête)
	Précision
	0,05 % de rg.

	
	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	
	Résolution
	1,5 mV

	
	
	Impédance
	405,267 KΩ

	
	Non

	Enregistrement
	Taux d'échantillonnage
	12.5 μs

	Protection
	Détection
	Surtension

	
	Réglage
	Logiciel contrôlé : Temps , Activer

	
	Type
	Test o, Passer en sec

	Isolation galvanique
	 4 Groupes (1+1+1+1)

	DEL
	Vert (1 Couleur)


	(continuer)
Générateurs Basse Tension, Haute Intensité AMT203

	Phase
	Plage
	0° à 360°

	
	Résolution
	1μ°

	
	Précision
	Précision : 0,1°

	
	
	Typ. : 0,01°

	Fréquence
	Plage
	0 ... 2,5 kHz

	
	Résolution
	1 μHz

	
	Précision
	Gar. : 10 μHz

	
	
	Typ. : 1 μHz

	Enregistrement
	Taux d’échantillonnage
	1,2 ms

	
	Variable
	Courants & Tensions

	Protection
	Détection
	Maximum
Courant neutre
	32A : Illimité

	
	
	
	64 A : 3 s

	
	
	
	100 A : 300 ms

	
	Paramétrage
	Logiciel Contrôlé : Temps , Activation

	
	Type
	Test désactivé

	Courant Neutre Maximum
	Prises banane 4 mm (0,16 in) / 32 A en continu

	Connexions des prises bananes
	Groupe A (30 A en continu max)

	DEL
	RVB (16 millions de couleurs)

	Harmonique
Injection
	Entrer l'harmonique
	Oui
	2 Harmoniques libres

	
	Ordre Harmonique
	Oui
	Ordre maximum 40 pour 50Hz (2KHz)

	Puissance
	
S(VA)
60
35
25
30
20
10
15
5
0
I(A)
0


	[bookmark: _GoBack]Entrées binaires/analogiques  203

	Nombre
	4

	Sec
	Tension en circuit ouvert
	5 V

	
	Tension de court-circuit
	Contrôlé par logiciel

	Humide
	Plage 1 : 0 ... ±4,5 V (crête)
	Précision
	0,05 % de rg.

	
	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	
	Résolution
	35 μV

	
	
	Impedance
	493,75 KΩ

	
	Plage 1 : 0 ... ±30 V (crête)
	Précision
	0,05 % de rg.

	
	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	
	Résolution
	250μTension

	
	
	Impédance
	414,783 KΩ

	
	Plage 1 : 0 ... ±180 V (crête)
	Précision
	0,05 % de rg.

	
	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	
	Résolution
	1.5mV

	
	
	Impédance
	405,267 KΩ

	
	Plage 1 : 0 ... ±520 V (crête)
	Précision
	0,05 % de rg.

	
	
	Précision (moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	
	Résolution
	4mV

	
	
	Impédance
	404,298 KΩ

	Enregistrement
	Taux d'échantillonnage
	12.5 μs

	Protection
	Détection
	Surtension

	
	Paramétrage
	Contrôlé par le logiciel : Temps, Activation

	
	Type
	Test o, Passer en mode Sec

	Isolation galvanique
	 4 Groupes (1+1+1+1)

	DEL
	RVB (16 Millions de Couleurs)








	Sorties Binaires AMT103

	Type
	Contacts de relais électromécaniques

	
	-

	Contrôle
	Contrôlé par logiciel

	Numéro
	4

	Tension maximale
en mode ouvert
	Électromécanique
	750 V (Rms)

	
	Non

	Courant maximum
	Électromécanique
	10A (Rms)

	
	Non

	Capacité de coupure AC
	Électromécanique
	2500 VA

	
	Non

	Capacité de coupure CC
	Électromécanique
	300 W

	
	Non

	Enregistrement
	Non

	
	

	
	

	Protection
	Non

	
	

	
	

	Isolation galvanique
	4 Groupes (1+1+1+1)

	DEL
	Vert (1 couleur)

	Entrée de mesure de courant AC/DC AMT103

	Plage 2 : 0 ... ± 800 mA
	Précision
	0,05 % de rg

	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % du rg.

	
	Résolution
	6 μA

	
	Derivation
	1Ω

	Plage 3 : 0 ... ± 35 mA
	Non

	Plage 1 : 0 ... ± 10 A
	Non

	Plage 4 : 0 ... ± 250 μA
	Non

	Enregistrement
	Résolution
	400 μs

	Protection
	Précision
	Surtension

	
	Configuration
	Contrôlé par le logiciel : Temps, Activer

	
	Type
	Test o, Passage en circuit ouvert

	Isolation galvanique
	1 Groupe

	DEL
	Vert (1 couleur)

	Entrée de mesure de tension AC/DC AMT103

	Plage 1 : 0 ... ±400 mV (crête)
	Précision
	0,05 % de rg.

	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % du rg.

	
	Résolution
	
3 μV

	
	Impedance
	54,7826 KΩ

	Plage 2 : 0 ... ±120 mV (crête)
	Non

	Plage 1 : 0 ... ±50 mV (crête)
	Non

	Plage 2 : 0 ... ±10 mV (Crête)
	Non

	Enregistrement
	Fréquence d'échantillonnage
	400 μs

	Protection
	Détection
	Surtension

	
	Réglage
	Contrôlé par logiciel : Temps, Activation

	
	Type
	Test o

	Isolement Galvanique
	1 Groupe

	LED
	Vert (1 couleur)

	AUX. CC AMT103

	Aux. CC
	No

	GPS AMT103

	Module GPS interne
	Oui

	Précision
	8ns

	Temps de verrouillage
	10s

	Réglage du délai
	Oui


	Sorties binaires AMT203

	Type
	Contacts de relais électromécaniques

	
	Transistor

	Contrôle
	Contrôlé par logiciel

	Nombre
	4

	Tension maximale
en mode ouvert
	Électromécanique
	750 V (efficace)

	
	Transistor
	50 V

	Courant Maximum
	Électro Mécanique
	10A (Rms)

	
	Transistor
	50 mA

	Capacité de coupure AC
	Électromécanique
	Smax
	2500 VA

	
	Transistor
	Smax
	2,5 VA

	Capacité de coupure CC
	Électromécanique
	Pmax
	300 W

	
	Transistor
	Pmax
	2,5W

	Enregistrement
	Taux d'échantillonnage
	50 μs

	
	Résolution
	2 mA

	
	Précision
	0,3 mA

	Protection
	Détection
	Surtension

	
	Configuration
	Contrôlé par logiciel : Temps , Activation

	
	Type
	Test o, Relais Ouverts

	Isolation galvanique
	4 Groupe (1+1+1+1)

	DEL
	RVB (16 millions de couleurs)

	Entrée de mesure de courant AC/DC AMT203

	Plage 2 : 0 ... ± 800 mA
	Précision
	0,05 % de rg

	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % du rg.

	
	Résolution
	6 μA

	
	Dérivation
	1Ω

	Plage 3 : 0 ... ± 35 mA
	Précision
	0,05 % de rg

	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	Résolution
	0.3 μA

	
	Diviseur de tension
	22Ω

	Plage 1 : 0 ... ± 10 A
	Précision
	0,05 % de rg

	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	Résolution
	1,5 mA

	
	Derivation
	5mΩ

	Plage 4 : 0 ... ± 82 μA
	Précision
	0,05 % de rg

	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	Résolution
	6 nA

	
	Diviseur
	3 kΩ

	Enregistrement
	Résolution
	12.5 μs

	Protection
	Précision
	Surtension

	
	Réglage
	Logiciel Contrôlé : Temps , Activer

	
	Type
	Test o, Passage en circuit ouvert

	Isolation galvanique
	1 Groupe

	DEL
	RVB (16 millions de couleurs)

	Entrée de Mesure de Tension AC/DC AMT203

	Plage 1 : 0 ... ±400 mV (crête)
	Précision
	0,05 % de rg.

	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	Résolution
	3 μV

	
	Impédance
	54,7826 KΩ

	Plage 2 : 0 ... ±120 mV (crête)
	Précision
	0,05 % de rg.

	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	Résolution
	1 μTension

	
	Impédance
	133,75 KΩ

	Plage 1 : 0 ... ±50 mV (crête)
	Précision
	0,05 % de rg.

	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	Résolution
	500 nV

	
	Impédance
	54,7826 KΩ

	Plage 2 : 0 ... ±10 mV (crête)
	Précision
	0,05 % de rg.

	
	Précision (Moyenne)
	0,02 % de rg.

	
	Résolution
	100 nV

	
	Impédance
	133,75 KΩ

	Enregistrement
	Taux d’échantillonnage
	12.5 μs

	Protection
	Détection
	Surtension

	
	Réglage
	Contrôlé par logiciel : Temps , Activation

	
	Type
	Test o, Passez en circuit ouvert

	Isolation galvanique
	1 Groupe

	DEL
	RVB (16 Millions de Couleurs)

	AUX. CC AMT203

	Aux. CC
	Toute combinaison de 4 canaux
	Tension maximale : 1200 V, 0,4 A

	
	
	Courant maximal : 8 V, 210 A

	GPS AMT203

	Module GPS interne
	Oui

	Précision
	8ns

	Temps de verrouillage
	10s

	Réglage du délai
	Oui



	Protocole AMT103

	IEC 61850
	Publication GOOSE
	10

	
	Abonnement GOOSE
	10

	
	Entrée/Sortie Binaire Virtuelle
	32 ENTRÉES / 32 SORTIES

	
	Flux de publication SV
	NON

	
	Flux d'abonnement SV
	NON

	
	Taux d'échantillonnage SV
	NON

	
	Ports Ethernet
	1x RJ45 100Base

	
	Synchronisation temporelle
	PPS

	
	Précision temporelle
	±80 ns (PPS)

	Câble combiné AMT103

	3 Tensions, 3 Courants
	Oui

	6 Courant
	Oui

	Connexion PC AMT105

	Wifi
	Oui

	LED
	1 Port

	Programmation du port USB
	Non

	Caractéristique physique AMT103

	Poids
	14kg

	Dimension
	35cm-35cm-15cm

	Température de fonctionnement
	-10 à 55° C

	Température de stockage
	-20 à 85° C

	Humidité
	70%

	Spécification du transformateur AMT103

	Sorties HT & BT - puissance
	Fréquence
	

	
	Puissance
	

	Sorties HT & BT - Tension
	3 phases AC (RMS)
	0-150 V(LN)….550mA crête

	
	AC monophasé (RMS)
	0-450V(LN)….550 mA crête

	
	CC triphasé
	0-220V(LN)….550 mA

	
	CC monophasé
	0-630V(LN)….550mA crête

	Sorties HT & BT-Courant
	CA 3 phases (RMS)
	0-32A….12V

	
	CA monophasé (RMS)
	

	
	CC triphasé
	0-10A….12V

	
	DC monophasé
	0-10A….40V

	Entrée tension HT & BT

	AC(RMS)
	0 ... 400m V        0,01 % rd + 0,017 % plage
0 ... 4,5 V           0,007 % rd + 0,012 % plage
0 ... 30V             0,022 % rd + 0,032 % de la plage
0 ... 188V            0,01 % rd + 0,017 % plage

	
	CC
	

	
Entrée courant HT & BT

	AC(RMS)
	0 ... 800 mA      0,008 % rd + 0,01 % plage

	
	CC
	

	

	Norme de test
	IEC61869 / 60044

	Plage de sortie de tension
	0-450V

	Plage de sortie de courant
	0-128A

	Plage de fréquence de sortie
	CC & 5-2500HZ

	Précision de la mesure du rapport de TC
	Rapport : 1-30000
précision : 0,2 

	Déphasage :
Résolution
Précision
	0,01 min
3 min (typique) / 5 min (garanti)

	Point de genou minimum
	0.5V

	Point de genou maximal
	4500V

	Résistance d'enroulement
Résolution
Précision
	1 mΩ
0,05 % (typique) / 0,1 % + 1 mΩ (garanti)

	Plage d'entrée de courant (côté secondaire du TC)
	1mA - 500mA

	Courant de genou minimum
	1mA

	Tension de genou maximale
	1,5 A Jusqu'à 4 kV


	Protocole AMT203

	IEC 61850
	Publication GOOSE
	128

	
	Abonnement Goose
	128

	
	Entrée/Sortie Binaire Virtuelle
	360 ENTRÉES / 360 SORTIES

	
	Flux de publication SV
	10

	
	Abonnements aux flux SV
	10

	
	Taux d'échantillonnage SV
	80-256 échantillons/cycle

	
	Ports Ethernet
	3x RJ45 100Base , 1x Fibre Externe 100Base (Optionnel)

	
	Synchronisation temporelle
	PTP (IEEE-1588), IRIG-B, PPS, SNTP

	
	Précision temporelle
	±1 µs (PTP), ±80 ns (PPS)

	Câble combiné AMT203

	3 Tensions, 3 Courants
	Oui

	6 Courant
	Non

	Connexion PC AMT203

	Wifi
	Oui

	DEL
	1 Port

	Programmation du port USB
	Oui

	Caractéristique Physique AMT203

	Poids
	14kg

	Dimension
	35cm-35cm-15cm

	Température de fonctionnement
	-10 à 55° C

	Température de stockage
	-20 à 85° C

	Humidité
	70%

	Spécification du Transformateur AMT203

	Sorties HT & BT - puissance
	Fréquence
	

	
	Puissance
	

	Sorties HT & BT - Tension
	CA triphasé (RMS)
	0-600 V(LN)….1,2 A crête

	
	AC 1 phase (RMS)
	0-1200V(LN)….1,2 A crête

	
	CC triphasé
	0-850V(LN)….1.2 A

	
	DC monophasé
	0-1700V(LN)….1.2 A crête

	Sorties HV & LV - Courant
	CA 3 phases (RMS)
	0-32A….22V

	
	CA monophasé (RMS)
	

	
	CC triphasé
	0-10A….22V

	
	CC monophasé
	0-10A….60V

	Tension d'entrée HT & BT

	AC(RMS)
	0 ... 10 mV         0,022 % er + 0,032 % plage
0 ... 50 mV           0,01 % rd + 0,017 % plage
0 ... 120m V      0,007 % rd + 0,012 % plage
0 ... 400m V        0,01 % rd + 0,017 % plage
0 ... 4,5 V           0,007 % rd + 0,012 % plage
0 ... 30V             0,022 % rd + 0,032 % de la plage
0 ... 188V            0,01 % rd + 0,017 % de l'étendue
0 ... 520 V         0,007 % rd + 0,012 % de la plage

	
	CC
	

	
Entrée courant HT & BT

	AC(RMS)
	0 …82 uA     0.1 % rd + 0.023 % plage
0 ... 35 mA   0,037 % rd + 0,026 % de la plage
0 ... 800 mA      0,008 % rd + 0,01 % plage
0 ... 10 A      0,008 % rd + 0,01 % de la plage

	
	CC
	

	

	Norme de Test
	IEC61869 / 60044

	Plage de Sortie de Tension
	0-1200V

	Plage de sortie de courant
	0-128A

	Plage de fréquence de sortie
	DC et 5-2500HZ

	Précision de mesure du rapport de TC
	Rapport : 1-30000
précision : 0.2

	Déphasage :
Résolution
Précision
	0,01 min
3 min (typique) / 5 min (garanti)

	Point de genou minimal
	0,01V

	Point de genou maximum
	10KV

	"Résistance de bobinage
Résolution
Exactitude"
	1 mΩ
0,05 % (typique) / 0,1 % + 1 mΩ (garanti)

	Plage de courant d'entrée (côté secondaire du TC)
	1 mA - 7 A

	Courant de seuil minimum
	100uA

	Tension maximale de genou
	10A jusqu'à 50V
2,5A Jusqu'à 10KV






	SPÉCIFICATION PT AMT103

	Norme de test
	IEC61869 / 60044

	Plage de sortie de tension
	0-450V CA

	Plage de sortie de courant
	0-128A

	Mesure de rapport
Niveau de tension
Précision typique
	Rapport : 1-500KV
précision : 0,2

	Mesure du déphasage
Niveau de tension
Précision typique
	0,01 min
3 min (typique) / 5 min (garanti)

	Résistance d'enroulement : 
Résolution
Précision Garantie
Précision typique
	1 mΩ
0,1 % + 1 mΩ
0.05 %


	SPÉCIFICATION PT AMT203

	Norme de test
	IEC61869 / 60044

	Plage de sortie de tension
	0-1200 V AC

	Plage de sortie de courant
	0-128A

	Mesure de rapport
Niveau de Tension
Précision typique
	Rapport : 1-500KV
précision : 0,2

	Mesure du déphasage
Niveau de tension
Précision typique
	0,01 min
3 min (typique) / 5 min (garanti)

	Résistance d'enroulement : 
Résolution
Précision Garantie
Précision typique
	1 mΩ
0,1 % + 1 mΩ
0.05 %
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