Giriş

AMT 105 ve AMT 205 güç sistemlerindeki rölelerin ve koruma ekipmanlarının test ve değerlendirme işlemlerini kolaylaştırmak ve geliştirmek üzere tasarlanıp üretilen, Vebko tarafından geliştirilen iki gelişmiş ve özel üründür. Modern donanım ve yazılım teknolojilerinden yararlanan bu cihazlar, mühendislerin ve koruma uzmanlarının uluslararası standartlara uygun, hassas ve güvenilir testler gerçekleştirmesini sağlar. Her iki ünite de yapılandırılabilir gerilim ve akım kaynakları, ikili giriş/çıkışlar ve analog kanallarla donatılmıştır; kullanıcıların rölelerin ve koruma sistemlerinin gerçek çalışma koşullarını eksiksiz şekilde simüle etmesine olanak tanır; böylece testler, saha koşullarına benzer şartlarda yüksek doğrulukla gerçekleştirilir.

AMT 105 ile karşılaştırıldığında, AMT 205 teknik açıdan daha gelişmiş olup daha yüksek çıkış gücü, daha yüksek örnekleme hızları, daha geniş ölçüm aralığı ve daha yüksek sinyal kontrol doğruluğu sayesinde daha kapsamlı projeler ve daha karmaşık testler için ideal bir seçimdir. AMT 205'in öne çıkan avantajlarından biri, IEC 61850 gibi modern uluslararası protokolleri ve standartları desteklemesidir; bu özellik, kullanıcıların dijital iletişim ağlarına dayalı gelişmiş testleri kolaylıkla gerçekleştirmesini sağlar.

Bu güçlü donanımı tamamlayan Vebko tarafından geliştirilen özel AMPRO yazılımı, test sürecinin kontrolünü, izlenmesini ve otomasyonunu gerçekleştirir. Hem basit hem de profesyonel olan kullanıcı arayüzü sayesinde AMPRO testin her aşamasını gerçek zamanlı olarak izler ve tanımlanan senaryolara göre cihaz çıkışlarını yönetir.

Elektriksel ve Fiziksel Özellikler

AMT105

AMT205

4 Gerilim Çıkışı

DC Besleme

4 İkili Çıkış

DC/AC Analog Giriş

Açma/Kapama Tuşu

Çok İşlevli Girişler

Kombinasyon Konnektörü

6 Akım Çıkışı

4 İkili Çıkış

6 Gerilim Çıkışı veya 
5 Gerilim Çıkışı  1 DC Besleme

DC/AC Analog Giriş

6 Akım Çıkışı

Açma/Kapama Tuşu

Kombinasyon Konnektörü

Çok İşlevli Girişler

Wi-Fi Anteni

USB Ana Bilgisayar

RS232

Toprak

USB Hata Ayıklama

LAN

LAN/Wi-Fi Geçişi

USB

GPS

Toprak

USB-A

Güç girişi 
85 ila 250 V AC 
100 ila 330 V DC 
Maks. 10 A 
Frekans 47/63 Hz

Güç girişi 
85 ila 250 V AC 
100 ila 330 V DC 
Maks. 10 A 
Frekans 47/63 Hz

| AMT205 güç kaynağı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Güç kaynağı aralığı |  |  |  |  | 85-240 VAC veya 100-330VDC |  |  |  |  |
| Giriş frekansı aralığı |  |  |  |  | 47-63 Hz |  |  |  |  |
| Tüketim |  |  |  |  | 3 KVA'ya kadar |  |  |  |  |
| Nominal akım |  |  |  |  | 5 A at 230 VAC |  |  |  |  |
| Bağlantı |  |  |  |  | IEC60320 standardına göre |  |  |  |  |
| Yüksek Gerilim, Düşük Akım Jeneratörleri AMT205 (Giriş Gerilimi≥ 220V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerilim |  | 6 Faz (L-N) |  |  | AC: 6 X 0 ... 300 V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DC: 6 X 0 ... 420 V |  |  |  |  |
|  |  | Seri ve paralel |  |  | Evet |  |  |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  |  | 20 μV |  |  |  |  |
|  |  | Doğruluk |  |  | Gar.: rd.'nin %0.15'i + rg.'nin %0.015'i |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tipik: rd.'nin %0.05'i + rg.'nin %0.005'i |  |  |  |  |
| Akım |  | Normal Mod |  |  | 6 Faz (L-N) |  |  | AC: 6 X 0 ... 0.25 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DC: 6 X 0 ... 0.4 A |  |
|  |  | Dahili Yükseltici Modu, süre<200ms |  |  | 6 Faz (L-N) |  |  | AC: 6 X 0 ... 0.85 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DC: 6 X 0 ... 1.2 A |  |
|  |  | Seri ve paralel |  |  |  | Evet |  |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  | 20 μA |  |  |  |
|  |  | Doğruluk |  |  |  | Gar.: rd.'nin %0.15'i + rg.'nin %0.015'i |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tipik: rd.'nin %0.05'i + rg.'nin %0.005'i |  |  |  |
| Faz |  | Aralık |  |  |  | 0° ile 360° |  |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  | 1μ° |  |  |  |
|  |  | Doğruluk |  |  |  | Garanti: 0.1° |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tipik: 0.01° |  |  |  |
| Frekans |  | Aralık |  |  |  | 0 ... 5 kHz |  |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  | 1 μHz |  |  |  |
|  |  | Doğruluk |  |  |  | Garanti: 10 μHz , Tipik: 1 μHz |  |  |  |
| Güç |  | 250 300 200 100 150 50 0 V(V) P(W) 50 100 150 200 250 300 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonik Enjeksiyonu |  |  |  | Harmonik Gir |  | Evet |  |  | 2 Serbest Harmonik |
|  |  |  |  | Harmonik Mertebesi |  | Hayır |  |  |  |
| Kayıt |  |  |  | Örnekleme Hızı |  | 1.2 ms |  |  |  |
|  |  |  |  | Değişken |  | Akımlar ve Gerilimler |  |  |  |
| Koruma |  |  |  | Algılama |  | Güç eğrilerine göre güç |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Hayır |  |  |  |
|  |  |  |  | Tip |  | Deney o |  |  |  |
| Bağlantı: Banana soketleri |  |  |  | 4 mm (0.16 in) banana soketleri |  |  |  |  |  |
| Bağlantı: Kombine soket |  |  |  | Grup A |  |  |  |  |  |
| LED |  |  |  | Yeşil (1 renk) |  |  |  |  |  |
| Düşük Gerilimli, Yüksek Akımlı Jeneratörler AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akım | Normal Mod |  | 6 Faz (L-N) |  |  |  | AC: 6 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DC: 6 X 0 ... 45 A |  |  |
|  |  |  | Çözünürlük |  |  |  | 170 μA |  |  |
|  |  |  | Doğruluk |  |  |  | Gar.: rd'nin %0.15'i + %0.015'i rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tip.: rd'nin %0.05'i + %0.005'i rg |  |  |
|  | Mod amplifikatör dahili süre < 300 ms |  | 6 Faz (L-N) |  |  |  | AC: 6 X 0 ... 67 A |  |  |
|  |  |  | Çözünürlük |  |  |  | DC: 6 X 0 ... 95 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 170 μA |  |  |
|  |  |  | Doğruluk |  |  |  | Gar.: rd'nin %0.15'i + %0.015'i rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tip.: rd'nin %0.05'i + %0.005'i rg. |  |  |
|  | Maksimum Uyum Gerilimi |  |  |  |  |  | 22V |  |  |
|  | Seri ve paralel |  |  |  |  |  | Evet |  |  |
| Gerilim | 6 Faz (L-N) |  |  |  |  |  | AC: 6 X 0 ... 12 V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DC: 6 X 0 ... 20 V |  |  |
|  | Seri ve paralel |  |  |  |  |  | Evet |  |  |
|  | Çözünürlük |  |  |  |  |  | 40 uV |  |  |
|  | Doğruluk |  |  |  |  |  | Gar.: rd'nin %0.15'i + %0.015'i rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tip.: rd'nin %0.05'i + %0.005'i rg. |  |  |

| Güç Kaynağı AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Güç kaynağı aralığı |  |  |  | 85-240 VAC veya 100-330VDC |  |  |  |  |
| Giriş frekansı aralığı |  |  |  | 47-63 Hz |  |  |  |  |
| Tüketim |  |  |  | 2 KVA'ya kadar |  |  |  |  |
| Nominal akım |  |  |  | 3 A at 230 VAC |  |  |  |  |
| Bağlantı |  |  |  | IEC60320 standardına göre |  |  |  |  |
| Yüksek Gerilim, Düşük Akım Jeneratörleri AMT105 (Giriş Gerilimi≥ 220V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerilim |  | 6 Faz (L-N) |  | AC: 4 X 0 ... 150 V |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DC: 4 X 0 ... 210 V |  |  |  |  |
|  |  | Seri ve paralel |  | Evet |  |  |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  | 400 μV |  |  |  |  |
|  |  | Doğruluk |  | Gar.: rd.'nin %0.15'i + rg.'nin %0.015'i |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tipik: rd.'nin %0.05'i + rg.'nin %0.005'i |  |  |  |  |
| Akım |  | Hayır |  |  |  |  |  |  |
| Faz |  | Aralık |  | 0° ile 360° |  |  |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  | 1μ° |  |  |  |  |
|  |  | Doğruluk |  | Garanti: 0.1° |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tipik: 0.01° |  |  |  |  |
| Frekans |  | Aralık |  | 0 ... 10 kHz |  |  |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  | 1 μHz |  |  |  |  |
|  |  | Doğruluk |  | Garanti: 10 μHz , Tipik: 1 μHz |  |  |  |  |
| Güç |  | 250 300 200 100 150 50 0 V(V) P(W) 50 100 150 200 250 300 0 |  |  |  |  |  |  |
| Harmonik Enjeksiyonu |  |  | Harmonik Gir |  | Evet |  |  | 2 Serbest Harmonik |
|  |  |  | Harmonik Mertebesi |  | Hayır |  |  |  |
| Kayıt |  |  | Örnekleme Hızı |  | 1.2 ms |  |  |  |
|  |  |  | Değişken | Akımlar ve Gerilimler |  |  |  |  |
| Koruma |  |  | Algılama | Güç eğrilerine göre güç |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Hayır |  |  |  |  |
|  |  |  | Tip | Deney o |  |  |  |  |
| Bağlantı: Banana soketleri |  |  | 4 mm (0.16 in) banana soketleri |  |  |  |  |  |
| Bağlantı: Kombine soket |  |  | Grup A |  |  |  |  |  |
| LED |  |  | Yeşil (1 renk) |  |  |  |  |  |
| Düşük Gerilim, Yüksek Akım Jeneratörleri AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akım | Normal Mod |  | 6 Faz (L-N) |  |  | AC: 6 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DC: 6 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  | Çözünürlük |  |  | 85 μA |  |  |
|  |  |  | Doğruluk |  |  | Kesinlik: 0.15% okuma değeri + 0.015% kademe değeri |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tip.: rd'nin %0.05'i + %0.005'i rg. |  |  |
|  | Dahili Yükseltici Modu |  | Hayır |  |  |  |  |  |
|  | Maksimum Uyum Gerilimi |  |  |  |  |  | 12V |  |
|  | Seri ve paralel |  |  |  |  |  | Evet |  |
| Gerilim | Hayır |  |  |  |  |  |  |  |

| (devamı) Düşük Gerilim, Yüksek Akım Jeneratörleri AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faz |  | Aralık |  |  |  |  |  | 0° ila 360° |  |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  |  |  | 1μ° |  |
|  |  | Doğruluk |  |  |  |  |  | Garanti: 0.1° |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tipik: 0.01° |  |
| Frekans |  | Aralık |  |  |  |  |  | 0 ... 2.5 kHz |  |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  |  |  | 1 μHz |  |
|  |  | Doğruluk |  |  |  |  |  | Tipik: 10 μHz |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tipik: 1 μHz |  |
| Kayıt |  | Örnekleme Hızı |  |  |  |  |  | 1.2 ms |  |
|  |  | Değişken |  |  |  |  |  | Akımlar |  |
| Koruma |  | Algılama |  | Maksimum Nötr Akımı |  |  |  | 32A: Sınırsız |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 64 A: 3 s |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 A: 300 ms |  |
|  |  | Ayar |  |  |  | Yazılım kontrollü: Zaman , Etkinleştir |  |  |  |
|  |  | Tip |  |  |  |  |  | Test kapalı |  |
| Maksimum Nötr Akımı |  | 4 mm (0.16 in) banana soketleri / sürekli 32 A |  |  |  |  |  |  |  |
| Bağlantı: Banana soketleri |  | Grup A (sürekli maksimum 30 A) |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | Yeşil (1 renk) |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonik Enjeksiyon |  | Harmonik Gir |  |  |  |  | Evet | 2 Serbest Harmonik |  |
|  |  | Harmonik Mertebesi |  |  |  |  | Hayır |  |  |
| Güç |  | 60 35 25 30 20 10 15 5 0 I(A) S(VA) 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 Binary/Analog Girişleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sayı |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kuru |  | Açık Devre Gerilimi |  |  |  |  | 5 V |  |  |
|  |  | Kısa Devre Gerilimi |  |  |  |  | Yazılım kontrollü |  |  |
| Islak | Aralık 1: 0 ... ±4.5 V(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  |  | 0.05% skalanın. |
|  |  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  | 0.02% skalanın. |
|  |  |  |  |  | Çözünürlük |  |  |  | 35 μV |
|  |  |  |  |  | Empedans |  |  |  | 493.75 KΩ |
|  | Aralık 1: 0 ... ±30 V(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  |  | 0.05% skalanın. |
|  |  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  | 0.02% skalanın. |
|  |  |  |  |  | Çözünürlük |  |  |  | 250μV |
|  |  |  |  |  | Empedans |  |  |  | 414.783 KΩ |
|  | Aralık 1: 0 ... ±180 V(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  |  | 0.05% skalanın. |
|  |  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  | 0.02% skalanın. |
|  |  |  |  |  | Çözünürlük |  |  |  | 1.5mV |
|  |  |  |  |  | Empedans |  |  |  | 405.267 KΩ |
|  | Hayır |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kayıt | Örnekleme Hızı |  |  |  |  |  | 12.5 μs |  |  |
| Koruma | Algılama |  |  |  |  |  | Aşırı gerilim |  |  |
|  | Ayar |  |  |  |  |  | Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme |  |  |
|  | Tip |  |  |  |  |  | Test o, Kuruya geçiş |  |  |
| Galvanik izolasyon |  |  | 8 Grup (1+1+1+1+1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |
| LED |  |  | Yeşil (1 renk) |  |  |  |  |  |  |

| (devamı) Düşük Gerilimli, Yüksek Akımlı Jeneratörler AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faz |  | Aralık |  |  |  |  |  |  |  |  | 0° ila 360° |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  |  |  |  |  |  | 1μ° |
|  |  | Doğruluk |  |  |  |  |  |  |  |  | Garanti: 0.1° |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipik: 0.01° |
| Frekans |  | Aralık |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ... 2.5 kHz |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 μHz |
|  |  | Doğruluk |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipik: 10 μHz |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipik: 1 μHz |
| Kayıt |  | Örnekleme Hızı |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 ms |
|  |  | Değişken |  |  |  |  |  |  |  |  | Akımlar ve Gerilimler |
| Koruma |  | Algılama |  | Maksimum Nötr Akımı |  |  |  |  |  |  | 32A: Sınırsız |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 A: 3 s |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 A: 300 ms |
|  |  | Ayar |  |  |  | Yazılım kontrollü: Zaman , Etkinleştir |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip |  |  |  |  |  |  |  |  | Test kapalı |
| Maksimum Nötr Akımı |  | 4 mm (0.16 in) banana soketleri / sürekli 32 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bağlantı: Banana soketleri |  | Grup A (sürekli maksimum 30 A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | RGB (16 Milyon Renk) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonik Enjeksiyon |  | Harmonik Gir |  |  |  |  | Evet | 2 Serbest Harmonik |  |  |  |
|  |  | Harmonik Mertebesi |  |  |  |  | Evet | 50Hz için Maksimum 40. harmonik (2KHz) |  |  |  |
| Güç |  | 5 10 15 20 25 30 60 35 0 I(A) S(VA) 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 Binary/Analog Girişleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sayı | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kuru | Açık Devre Gerilimi |  |  |  |  |  |  | 5 V |  |  |  |
|  | Kısa Devre Gerilimi |  |  |  |  |  |  | Yazılım kontrollü |  |  |  |
| Islak | Aralık 1: 0 ... ±4.5 V(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  |  |  | 0.05% skalanın. |  |
|  |  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  |  | 0.02% skalanın. |  |
|  |  |  |  |  | Çözünürlük |  |  |  |  | 35 μV |  |
|  |  |  |  |  | Empedans |  |  |  |  | 493.75 KΩ |  |
|  | Aralık 1: 0 ... ±30 V(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  |  |  | 0.05% skalanın. |  |
|  |  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  |  | 0.02% skalanın. |  |
|  |  |  |  |  | Çözünürlük |  |  |  |  | 250μV |  |
|  |  |  |  |  | Empedans |  |  |  |  | 414.783 KΩ |  |
|  | Aralık 1: 0 ... ±180 V(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  |  |  | 0.05% skalanın. |  |
|  |  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  |  | 0.02% skalanın. |  |
|  |  |  |  |  | Çözünürlük |  |  |  |  | 1.5mV |  |
|  |  |  |  |  | Empedans |  |  |  |  | 405.267 KΩ |  |
|  | Aralık 1: 0 ... ±520 V(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  |  |  | 0.05% skalanın. |  |
|  |  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  |  | 0.02% skalanın. |  |
|  |  |  |  |  | Çözünürlük |  |  |  |  | 4mV |  |
|  |  |  |  |  | Empedans |  |  |  |  | 404.298 KΩ |  |
| Kayıt | Örnekleme Hızı |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 μs |  |  |
| Koruma | Algılama |  |  |  |  |  |  |  | Aşırı gerilim |  |  |
|  | Ayar |  |  |  |  |  |  |  | Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme |  |  |
|  | Tip |  |  |  |  |  |  |  | Test o, Kuruya geçiş |  |  |
| Galvanik izolasyon |  |  | 8 Grup (1+1+1+1+1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  |  | RGB (16 Milyon Renk) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| İkili Çıkışlar AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip | Elektromekanik röle kontakları |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrol | Yazılım kontrollü |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sayı | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimum Gerilim açık durumda | Elektromekanik |  |  |  | 750V (Rms) |  |  |  |  |
|  | Hayır |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimum Akım | Elektromekanik |  |  |  | 10A (Rms) |  |  |  |  |
|  | Hayır |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC kesme kapasitesi | Elektromekanik |  |  |  | 2500 VA |  |  |  |  |
|  | Hayır |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC kesme kapasitesi | Elektromekanik |  |  |  | 300 W |  |  |  |  |
|  | Hayır |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kayıt | Hayır |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koruma | Hayır |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Galvanik izolasyon | 4 Grup (1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED | Yeşil (1 renk) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC/DC Akım Ölçüm Girişi AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aralık 2: 0 ... ±800 mA |  | Doğruluk |  |  |  |  | 0.05% rg değerinin |  |  |
|  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  |  | 0.02% skalanın. |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  |  | 6 μA |  |  |
|  |  | Şönt |  |  |  |  | 1Ω |  |  |
| Aralık 3: 0 ... ± 35 mA |  | Hayır |  |  |  |  |  |  |  |
| Aralık 1: 0 ... ± 10 A |  | Hayır |  |  |  |  |  |  |  |
| Aralık 4: 0 ... ± 250 μA |  | Hayır |  |  |  |  |  |  |  |
| Kayıt |  | Çözünürlük |  |  |  | 400 μs |  |  |  |
| Koruma |  | Doğruluk |  |  |  | Aşırı akım |  |  |  |
|  |  | Ayar |  |  |  | Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme |  |  |  |
|  |  | Tip |  |  |  | Test o, Açık devreye geçiş |  |  |  |
| Galvanik izolasyon |  | 1 Grup |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | Yeşil (1 renk) |  |  |  |  |  |  |  |
| AC/DC Gerilim Ölçüm Girişi AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aralık 1: 0 ... ±400 mV(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  |  | 0.05% ölçüm aralığının |  |
|  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  | 0.02% skalanın. |  |
|  |  |  |  | Çözünürlük |  |  |  | 3 μV |  |
|  |  |  |  | Empedans |  |  |  | 54.7826 KΩ |  |
| Aralık 2: 0 ... ±120 mV(Peak) |  |  |  | Hayır |  |  |  |  |  |
| Aralık 1: 0 ... ±50 mV(Peak) |  |  |  | Hayır |  |  |  |  |  |
| Aralık 2: 0 ... ±10 mV(Peak) |  |  |  | Hayır |  |  |  |  |  |
| Kayıt |  |  |  | Örnekleme Hızı |  |  |  | 400 μs |  |
| Koruma |  |  |  | Algılama |  |  |  | Aşırı gerilim |  |
|  |  |  |  | Ayar |  |  |  | Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme |  |
|  |  |  |  | Tip |  |  |  | Deney o |  |
| Galvanik izolasyon |  |  |  | 1 Grup |  |  |  |  |  |
| LED |  |  |  | Yeşil (1 renk) |  |  |  |  |  |
| YARDIMCI DC AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yardımcı DC |  |  | 12 kanalın herhangi bir kombinasyonu |  |  |  |  |  | 0 ... 212 V |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ... 0.4 A |
| GPS AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dahili GPS Modülü |  |  | Evet |  |  |  |  |  |  |
| Doğruluk |  |  | 8ns |  |  |  |  |  |  |
| Kilitleme Süresi |  |  | 10s |  |  |  |  |  |  |
| Gecikme Ayarı |  |  | Evet |  |  |  |  |  |  |

| İkili Çıkışlar AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip | Elektromekanik röle kontakları |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transistör |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrol | Yazılım kontrollü |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sayı | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimum Gerilim açık durumda | Elektromekanik |  |  |  | 750V (etkin değer) |  |  |  |  |
|  | Transistör |  |  |  | 50 V |  |  |  |  |
| Maksimum Akım | Elektromekanik |  |  |  | 10A (Rms) |  |  |  |  |
|  | Transistör |  |  |  | 50 mA |  |  |  |  |
| AC kesme kapasitesi | Elektromekanik |  |  |  | Smax |  |  |  | 2500 VA |
|  | Transistör |  |  |  | Smax |  |  |  | 2.5 VA |
| DC kesme kapasitesi | Elektromekanik |  |  |  | Pmax |  |  |  | 300 W |
|  | Transistör |  |  |  | Pmax |  |  |  | 2.5W |
| Kayıt | Örnekleme Hızı |  |  |  | 50 μs |  |  |  |  |
|  | Çözünürlük |  |  |  | 2 mA |  |  |  |  |
|  | Doğruluk |  |  |  | 0.3 mA |  |  |  |  |
| Koruma | Algılama |  |  |  | Aşırı akım |  |  |  |  |
|  | Ayar |  |  |  | Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme |  |  |  |  |
|  | Tip |  |  |  | Test o, Açık Röleler |  |  |  |  |
| Galvanik izolasyon | 4 Grup (1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED | RGB (16 Milyon Renk) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC/DC Akım Ölçüm Girişi AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aralık 2: 0 ... ±800 mA |  | Doğruluk |  |  |  | 0.05% rg değerinin |  |  |  |
|  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  | 0.02% skalanın. |  |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  | 6 μA |  |  |  |
|  |  | Şönt |  |  |  | 1Ω |  |  |  |
| Aralık 3: 0 ... ± 35 mA |  | Doğruluk |  |  |  | 0.05% rg değerinin |  |  |  |
|  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  | 0.02% skalanın. |  |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  | 0.3 μA |  |  |  |
|  |  | Şönt |  |  |  | 22Ω |  |  |  |
| Aralık 1: 0 ... ± 10 A |  | Doğruluk |  |  |  | 0.05% rg değerinin |  |  |  |
|  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  | 0.02% skalanın. |  |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  | 1.5mA |  |  |  |
|  |  | Şönt |  |  |  | 5mΩ |  |  |  |
| Aralık 4: 0 ... ± 82 μA |  | Doğruluk |  |  |  | 0.05% rg değerinin |  |  |  |
|  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  | 0.02% skalanın. |  |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  | 6 nA |  |  |  |
|  |  | Şönt |  |  |  | 3 KΩ |  |  |  |
| Kayıt |  | Çözünürlük |  |  |  | 12.5 μs |  |  |  |
| Koruma |  | Doğruluk |  |  |  | Aşırı akım |  |  |  |
|  |  | Ayar |  |  |  | Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme |  |  |  |
|  |  | Tip |  |  |  | Test o, Açık devreye geçiş |  |  |  |
| Galvanik izolasyon |  | 1 Grup |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | RGB (16 Milyon Renk) |  |  |  |  |  |  |  |
| AC/DC Gerilim Ölçüm Girişi AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aralık 1: 0 ... ±400 mV(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  | 0.05% ölçüm aralığının |  |  |
|  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  | 0.02% skalanın. |  |  |
|  |  |  |  | Çözünürlük |  |  | 3 μV |  |  |
|  |  |  |  | Empedans |  |  | 54.7826 KΩ |  |  |
| Aralık 2: 0 ... ±120 mV(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  | 0.05% ölçüm aralığının |  |  |
|  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  | 0.02% skalanın. |  |  |
|  |  |  |  | Çözünürlük |  |  | 1 μV |  |  |
|  |  |  |  | Empedans |  |  | 133.75 KΩ |  |  |
| Aralık 1: 0 ... ±50 mV(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  | 0.05% ölçüm aralığının |  |  |
|  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  | 0.02% skalanın. |  |  |
|  |  |  |  | Çözünürlük |  |  | 500 nV |  |  |
|  |  |  |  | Empedans |  |  | 54.7826 KΩ |  |  |
| Aralık 2: 0 ... ±10 mV(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  | 0.05% ölçüm aralığının |  |  |
|  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  | 0.02% skalanın. |  |  |
|  |  |  |  | Çözünürlük |  |  | 100 nV |  |  |
|  |  |  |  | Empedans |  |  | 133.75 KΩ |  |  |
| Kayıt |  |  |  | Örnekleme Hızı |  |  | 12.5 μs |  |  |
| Koruma |  |  |  | Algılama |  |  | Aşırı gerilim |  |  |
|  |  |  |  | Ayar |  |  | Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme |  |  |
|  |  |  |  | Tip |  |  | Test o, Açık devreye geçiş |  |  |
| Galvanik izolasyon |  |  |  | 1 Grup |  |  |  |  |  |
| LED |  |  |  | RGB (16 Milyon Renk) |  |  |  |  |  |
| Yardımcı DC AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yardımcı DC |  |  | 12 kanalın herhangi bir kombinasyonu |  |  |  |  | Maks. Gerilim: 1200 V, 0.4 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Maks. Akım: 8 V, 210 A |  |
| GPS AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dahili GPS Modülü |  |  | Evet |  |  |  |  |  |  |
| Doğruluk |  |  | 8ns |  |  |  |  |  |  |
| Kilitleme Süresi |  |  | 10s |  |  |  |  |  |  |
| Gecikme Ayarı |  |  | Evet |  |  |  |  |  |  |

| Protokol AMT105 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC 61850 |  | GOOSE Yayını |  | 10 |
|  |  | GOOSE Aboneliği |  | 10 |
|  |  | Sanal İkili G/Ç |  | 32 GİRİŞ / 32 ÇIKIŞ |
|  |  | SV Yayın Akışları |  | NO |
|  |  | SV Abonelik Akışları |  | NO |
|  |  | SV Örnekleme Hızları |  | NO |
|  |  | Ethernet Portları |  | 1x RJ45 100Base |
|  |  | Zaman Senkronizasyonu |  | PPS |
|  |  | Zaman Doğruluğu |  | ±80 ns (PPS) |
| Kombinasyon Kablosu AMT105 |  |  |  |  |
| 3 Gerilim, 3 Akım |  | Evet |  |  |
| 6 Akım |  | Evet |  |  |
| AMT105 PC Bağlantısı |  |  |  |  |
| Wi-Fi |  | Evet |  |  |
| LED |  | 1 Port |  |  |
| Programlama USB Portu |  | Hayır |  |  |
| AMT105 Fiziksel Özellikleri |  |  |  |  |
| Ağırlık |  | 14kg |  |  |
| Boyut |  | 35 cm-35cm-15cm |  |  |
| Çalışma Sıcaklığı |  | -10 ila 55° C |  |  |
| Depolama Sıcaklığı |  | -20 ila 85° C |  |  |
| Nem |  | 70% |  |  |
| Transformatör Özellikleri AMT105 |  |  |  |  |
| YG ve AG çıkışları-güç |  | Frekans |  |  |
|  |  | Güç |  |  |
| YG ve AG çıkışları-Gerilim |  | 3-fazlı AC (RMS) |  | 0-150 V(LN)…550mA tepe değeri |
|  |  | 1-fazlı AC (RMS) |  | 0-450V(LN)…550 mA tepe değeri |
|  |  | 3-fazlı DC |  | 0-220V(LN)…550 mA |
|  |  | 1-fazlı DC |  | 0-630V(LN)…550mA tepe değeri |
| YG ve AG çıkışları-Akım |  | 3-fazlı AC (RMS) |  | 0-32A…12V |
|  |  | 1-fazlı AC (RMS) |  |  |
|  |  | 3-fazlı DC |  | 0-10A…12V |
|  |  | 1-fazlı DC |  | 0-10A…40V |
| YG ve AG girişi-Gerilim | AC(RMS) | 0 ... 400m V 0.01 % okuma + 0.017 % aralık 0 ... 4.5 V 0.007 % okuma + 0.012 % aralık 0 ... 30V 0.022 % okuma + 0.032 % aralık 0 ... 188V 0.01 % okuma + 0.017 % aralık |  |  |
|  | DC |  |  |  |
| YG ve AG girişi-Akım | AC(RMS) | 0 ... 800 mA 0.008 % okuma + 0.01 % aralık |  |  |
|  | DC |  |  |  |
| Test Standardı |  |  | IEC61869 / 60044 |  |
| Gerilim Çıkış Aralığı |  |  | 0-450V |  |
| Akım Çıkış Aralığı |  |  | 0-128A |  |
| Çıkış Frekansı Aralığı |  |  | DC 5-2500HZ |  |
| CT Oranı Ölçüm Doğruluğu |  |  | Oran: 1-30000 doğruluk: 0.2 |  |
| Faz kayması: Çözünürlük Doğruluk |  |  | 0.01 min 3 min (tipik) / 5 min (garantili) |  |
| Minimum Diz Noktası |  |  | 0.5V |  |
| Maksimum Diz Noktası |  |  | 4500V |  |
| "Sargı Direnci Çözünürlük Doğruluğu" |  |  | 1 mΩ 0.05 % (tipik) / 0.1 % + 1 mΩ (garantili) |  |
| Akım Giriş Aralığı (CT Sekonder Tarafı) |  |  | 1mA - 500mA |  |
| Minimum Diz Akımı |  |  | 1mA |  |
| Maksimum Dirsek Gerilimi |  |  | 1.5A'ya kadar 4KV |  |

| Protokol AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC 61850 | GOOSE Yayını |  | 128 |  |  |  |  |
|  | GOOSE Aboneliği |  | 128 |  |  |  |  |
|  | Sanal İkili G/Ç |  | 360 IN / 360 OUT |  |  |  |  |
|  | SV Yayın Akışları |  | 10 |  |  |  |  |
|  | SV Abonelik Akışları |  | 10 |  |  |  |  |
|  | SV Örnekleme Hızları |  | Çevrim başına 80-256 örnek |  |  |  |  |
|  | Ethernet Portları |  | 3x RJ45 100Base, 1x Harici Fiber 100Base (İsteğe bağlı) |  |  |  |  |
|  | Zaman Senkronizasyonu |  | PTP (IEEE-1588), IRIG-B, PPS, SNTP |  |  |  |  |
|  | Zaman Doğruluğu |  | ±1 µs (PTP), ±80 ns (PPS) |  |  |  |  |
| Kombinasyon Kablosu AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Gerilim, 3 Akım |  |  |  |  |  | Evet |  |
| 6 Akım |  |  |  |  |  | Hayır |  |
| PC Bağlantısı AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  | Evet |  |
| LED |  |  |  |  |  | 1 Port |  |
| Programlama USB Portu |  |  |  |  |  | Evet |  |
| Fiziksel Özellikler AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ağırlık |  |  |  |  |  | 14kg |  |
| Boyut |  |  |  |  |  | 35 cm-35cm-15cm |  |
| Çalışma Sıcaklığı |  |  |  |  |  | -10 ila 55° C |  |
| Depolama Sıcaklığı |  |  |  |  |  | -20 ila 85° C |  |
| Nem |  |  |  |  |  | 70% |  |
| Transformatör Özellikleri AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |
| YG ve AG çıkışları-güç |  |  |  |  | Frekans |  |  |
|  |  |  |  |  | Güç |  |  |
| YG ve AG çıkışları-Gerilim |  |  |  |  | 3-fazlı AC (RMS) |  | 0-600 V(LN)…1.2 A tepe |
|  |  |  |  |  | 1-fazlı AC (RMS) |  | 0-1200V(LN)…1.2 A tepe |
|  |  |  |  |  | 3-fazlı DC |  | 0-850V(LN)…1.2 A |
|  |  |  |  |  | 1-fazlı DC |  | 0-1700V(LN)…1.2 A tepe |
| YG ve AG çıkışları-Akım |  |  |  |  | 3-fazlı AC (RMS) |  | 0-32A…22V |
|  |  |  |  |  | 1-fazlı AC (RMS) |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-fazlı DC |  | 0-10A…22V |
|  |  |  |  |  | 1-fazlı DC |  | 0-10A…60V |
| YG ve AG girişi-Gerilim |  | AC(RMS) |  |  | 0 ... 10 mV 0.022 % rd + 0.032 % aralık 0 ... 50 mV 0.01 % rd + 0.017 % aralık 0 ... 120m V 0.007 % rd + 0.012 % aralık 0 ... 400m V 0.01 % okuma + 0.017 % aralık 0 ... 4.5 V 0.007 % okuma + 0.012 % aralık 0 ... 30V 0.022 % okuma + 0.032 % aralık 0 ... 188V 0.01 % okuma + 0.017 % aralık 0 ... 520 V 0.007 % rd + 0.012 % aralık |  |  |
|  |  | DC |  |  |  |  |  |
| YG ve AG girişi-Akım |  | AC(RMS) |  |  | 0 …82 uA 0.1 % rd + 0.023 % aralık 0 ... 35 mA 0.037 % rd + 0.026 % aralık 0 ... 800 mA 0.008 % okuma + 0.01 % aralık 0 ... 10 A 0.008 % rd + 0.01 % aralık |  |  |
|  |  | DC |  |  |  |  |  |
| Test Standardı |  |  |  | IEC61869 / 60044 |  |  |  |
| Gerilim Çıkış Aralığı |  |  |  | 0-1200V |  |  |  |
| Akım Çıkış Aralığı |  |  |  | 0-128A |  |  |  |
| Çıkış Frekansı Aralığı |  |  |  | DC 5-2500HZ |  |  |  |
| CT Oranı Ölçüm Doğruluğu |  |  |  | Oran: 1-30000 doğruluk: 0.2 |  |  |  |
| Faz kayması: Çözünürlük Doğruluk |  |  |  | 0.01 dakika 3 dakika (tipik) / 5 dakika (garantili) |  |  |  |
| Minimum Diz Noktası |  |  |  | 0.01V |  |  |  |
| Maksimum Diz Noktası |  |  |  | 10KV |  |  |  |
| "Sargı Direnci Çözünürlük Doğruluğu" |  |  |  | 1 mΩ 0.05 % (tipik) / 0.1 % + 1 mΩ (garantili) |  |  |  |
| Akım Giriş Aralığı (CT Sekonder Tarafı) |  |  |  | 1 mA - 7 A |  |  |  |
| Minimum Diz Akımı |  |  |  | 100uA |  |  |  |
| Maksimum Dirsek Gerilimi |  |  |  | 10A ila 50V 2.5A 10KV'a kadar |  |  |  |

| PT SPESİFİKASYONU AMT105 |  |
| --- | --- |
| Test Standardı | IEC61869 / 60044 |
| Gerilim Çıkış Aralığı | 0-450V AC |
| Akım Çıkış Aralığı | 0-128A |
| Oran Ölçümü Gerilim Seviyesi Tipik doğruluk | Oran: 1-500KV doğruluk: 0.2 |
| Faz kayması ölçümü Gerilim seviyesi Tipik doğruluk | 0.01 dakika 3 dakika (tipik) / 5 dakika (garantili) |
| Sargı Direnci: Çözünürlük Garanti edilen doğruluk Tipik doğruluk | 1 mΩ 0.1 % + 1 mΩ 0.05 % |

| PT SPESİFİKASYONU AMT205 |  |
| --- | --- |
| Test Standardı | IEC61869 / 60044 |
| Gerilim Çıkış Aralığı | 0-1200 V AC |
| Akım Çıkış Aralığı | 0-128A |
| Oran Ölçümü Gerilim Seviyesi Tipik doğruluk | Oran: 1-500KV doğruluk: 0.2 |
| Faz kayması ölçümü Gerilim seviyesi Tipik doğruluk | 0.01 dakika 3 dakika (tipik) / 5 dakika (garantili) |
| Sargı Direnci: Çözünürlük Garanti edilen doğruluk Tipik doğruluk | 1 mΩ 0.1 % + 1 mΩ 0.05 % |

Elektriksel ve Fiziksel Özellikler

AMT103

AMT203

4 Gerilim Çıkışı

4 İkili Çıkış

DC/AC Analog Giriş

Kombinasyon Konnektörü

4 İkili Çıkış

4 Gerilim Çıkışı veya 
3 Gerilim Çıkışı ve 1 DC Besleme

DC/AC Analog Giriş

4 Çok İşlevli Giriş

3 Akım Çıkışı

Açma/Kapama Tuşu

Açma/Kapama Tuşu

3 Akım Çıkışı

Kombinasyon Konnektörü

4 Çok İşlevli Giriş

Wi-Fi Anteni

USB Ana Bilgisayar

RS232

Toprak

USB Hata Ayıklama

LAN

LAN/Wi-Fi Geçişi

USB

GPS

Toprak

USB-A

Güç girişi 
85 ila 250 V AC 
100 ila 330 V DC 
Maks. 10 A 
Frekans 47/63 Hz

Güç girişi 
85 ila 250 V AC 
100 ila 330 V DC 
Maks. 10 A 
Frekans 47/63 Hz

| AMT20 Güç Kaynağı3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Güç kaynağı aralığı |  |  |  |  | 85-240 VAC veya 100-330VDC |  |  |  |  |
| Giriş frekansı aralığı |  |  |  |  | 47-63 Hz |  |  |  |  |
| Tüketim |  |  |  |  | 3 KVA'ya kadar |  |  |  |  |
| Nominal akım |  |  |  |  | 5 A at 230 VAC |  |  |  |  |
| Bağlantı |  |  |  |  | IEC60320 standardına göre |  |  |  |  |
| AMT20 Yüksek Gerilimli, Düşük Akımlı Jeneratörler3 (Giriş Gerilimi≥ 220V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerilim |  | 6 Faz (L-N) |  |  | AC: 4 X 0 ... 300 V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DC: 4 X 0 ... 420 V |  |  |  |  |
|  |  | Seri ve paralel |  |  | Evet |  |  |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  |  | 20 μV |  |  |  |  |
|  |  | Doğruluk |  |  | Gar.: rd.'nin %0.15'i + rg.'nin %0.015'i |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tipik: rd.'nin %0.05'i + rg.'nin %0.005'i |  |  |  |  |
| Akım |  | Normal Mod |  |  | 6 Faz (L-N) |  |  | AC: 4 X 0 ... 0.25 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DC: 4 X 0 ... 0.4 A |  |
|  |  | Dahili Yükseltici Modu, süre<200ms |  |  | 6 Faz (L-N) |  |  | AC: 4 X 0 ... 0.85 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DC: 4 X 0 ... 1.2 A |  |
|  |  | Seri ve paralel |  |  |  | Evet |  |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  | 20 μA |  |  |  |
|  |  | Doğruluk |  |  |  | Gar.: rd.'nin %0.15'i + rg.'nin %0.015'i |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tipik: rd.'nin %0.05'i + rg.'nin %0.005'i |  |  |  |
| Faz |  | Aralık |  |  |  | 0° ile 360° |  |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  | 1μ° |  |  |  |
|  |  | Doğruluk |  |  |  | Garanti: 0.1° |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tipik: 0.01° |  |  |  |
| Frekans |  | Aralık |  |  |  | 0 ... 5 kHz |  |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  | 1 μHz |  |  |  |
|  |  | Doğruluk |  |  |  | Garanti: 10 μHz , Tipik: 1 μHz |  |  |  |
| Güç |  | 250 300 200 100 150 50 0 V(V) P(W) 50 100 150 200 250 300 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonik Enjeksiyonu |  |  |  | Harmonik Gir |  | Evet |  |  | 2 Serbest Harmonik |
|  |  |  |  | Harmonik Mertebesi |  | Hayır |  |  |  |
| Kayıt |  |  |  | Örnekleme Hızı |  | 1.2 ms |  |  |  |
|  |  |  |  | Değişken |  | Akımlar ve Gerilimler |  |  |  |
| Koruma |  |  |  | Algılama |  | Güç eğrilerine göre güç |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Hayır |  |  |  |
|  |  |  |  | Tip |  | Deney o |  |  |  |
| Bağlantı: Banana soketleri |  |  |  | 4 mm (0.16 in) banana soketleri |  |  |  |  |  |
| Bağlantı: Kombine soket |  |  |  | Grup A |  |  |  |  |  |
| LED |  |  |  | Yeşil (1 renk) |  |  |  |  |  |
| Düşük Gerilimli, Yüksek Akımlı Jeneratörler AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akım | Normal Mod |  | 6 Faz (L-N) |  |  |  | AC: 3 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DC: 3 X 0 ... 45 A |  |  |
|  |  |  | Çözünürlük |  |  |  | 170 μA |  |  |
|  |  |  | Doğruluk |  |  |  | Gar.: rd'nin %0.15'i + %0.015'i rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tip.: rd'nin %0.05'i + %0.005'i rg |  |  |
|  | Mod amplifikatör dahili süre < 300 ms |  | 6 Faz (L-N) |  |  |  | AC: 3 X 0 ... 67 A |  |  |
|  |  |  | Çözünürlük |  |  |  | DC: 3 X 0 ... 95 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 170 μA |  |  |
|  |  |  | Doğruluk |  |  |  | Gar.: rd'nin %0.15'i + %0.015'i rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tip.: rd'nin %0.05'i + %0.005'i rg. |  |  |
|  | Maksimum Uyum Gerilimi |  |  |  |  |  | 22V |  |  |
|  | Seri ve paralel |  |  |  |  |  | Evet |  |  |
| Gerilim | 6 Faz (L-N) |  |  |  |  |  | AC: 3 X 0 ... 12 V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DC: 3 X 0 ... 20 V |  |  |
|  | Seri ve paralel |  |  |  |  |  | Evet |  |  |
|  | Çözünürlük |  |  |  |  |  | 40 uV |  |  |
|  | Doğruluk |  |  |  |  |  | Gar.: rd'nin %0.15'i + %0.015'i rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tip.: rd'nin %0.05'i + %0.005'i rg. |  |  |

| Güç Kaynağı AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Güç kaynağı aralığı |  |  |  | 85-240 VAC veya 100-330VDC |  |  |  |  |
| Giriş frekansı aralığı |  |  |  | 47-63 Hz |  |  |  |  |
| Tüketim |  |  |  | 2 KVA'ya kadar |  |  |  |  |
| Nominal akım |  |  |  | 3 A at 230 VAC |  |  |  |  |
| Bağlantı |  |  |  | IEC60320 standardına göre |  |  |  |  |
| Yüksek Gerilimli, Düşük Akımlı Jeneratörler AMT103 (Giriş Gerilimi≥ 220V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerilim |  | 6 Faz (L-N) |  | AC: 4 X 0 ... 150 V |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DC: 4 X 0 ... 210 V |  |  |  |  |
|  |  | Seri ve paralel |  | Evet |  |  |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  | 400 μV |  |  |  |  |
|  |  | Doğruluk |  | Gar.: rd.'nin %0.15'i + rg.'nin %0.015'i |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tipik: rd.'nin %0.05'i + rg.'nin %0.005'i |  |  |  |  |
| Akım |  | Hayır |  |  |  |  |  |  |
| Faz |  | Aralık |  | 0° ile 360° |  |  |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  | 1μ° |  |  |  |  |
|  |  | Doğruluk |  | Garanti: 0.1° |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tipik: 0.01° |  |  |  |  |
| Frekans |  | Aralık |  | 0 ... 10 kHz |  |  |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  | 1 μHz |  |  |  |  |
|  |  | Doğruluk |  | Garanti: 10 μHz , Tipik: 1 μHz |  |  |  |  |
| Güç |  | 250 300 200 100 150 50 0 V(V) P(W) 50 100 150 200 250 300 0 |  |  |  |  |  |  |
| Harmonik Enjeksiyonu |  |  | Harmonik Gir |  | Evet |  |  | 2 Serbest Harmonik |
|  |  |  | Harmonik Mertebesi |  | Hayır |  |  |  |
| Kayıt |  |  | Örnekleme Hızı |  | 1.2 ms |  |  |  |
|  |  |  | Değişken | Akımlar ve Gerilimler |  |  |  |  |
| Koruma |  |  | Algılama | Güç eğrilerine göre güç |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Hayır |  |  |  |  |
|  |  |  | Tip | Deney o |  |  |  |  |
| Bağlantı: Banana soketleri |  |  | 4 mm (0.16 in) banana soketleri |  |  |  |  |  |
| Bağlantı: Kombine soket |  |  | Grup A |  |  |  |  |  |
| LED |  |  | Yeşil (1 renk) |  |  |  |  |  |
| Düşük Gerilimli, Yüksek Akımlı Jeneratörler AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akım | Normal Mod |  | 6 Faz (L-N) |  |  | AC: 3 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DC: 3 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  | Çözünürlük |  |  | 85 μA |  |  |
|  |  |  | Doğruluk |  |  | Kesinlik: 0.15% okuma değeri + 0.015% kademe değeri |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tip.: rd'nin %0.05'i + %0.005'i rg. |  |  |
|  | Dahili Yükseltici Modu |  | Hayır |  |  |  |  |  |
|  | Maksimum Uyum Gerilimi |  |  |  |  |  | 12V |  |
|  | Seri ve paralel |  |  |  |  |  | Evet |  |
| Gerilim | Hayır |  |  |  |  |  |  |  |

| (devamı) Düşük Gerilimli, Yüksek Akımlı Jeneratörler AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faz |  | Aralık |  |  |  |  |  | 0° ila 360° |  |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  |  |  | 1μ° |  |
|  |  | Doğruluk |  |  |  |  |  | Garanti: 0.1° |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tipik: 0.01° |  |
| Frekans |  | Aralık |  |  |  |  |  | 0 ... 2.5 kHz |  |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  |  |  | 1 μHz |  |
|  |  | Doğruluk |  |  |  |  |  | Tipik: 10 μHz |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tipik: 1 μHz |  |
| Kayıt |  | Örnekleme Hızı |  |  |  |  |  | 1.2 ms |  |
|  |  | Değişken |  |  |  |  |  | Akımlar |  |
| Koruma |  | Algılama |  | Maksimum Nötr Akımı |  |  |  | 32A: Sınırsız |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 64 A: 3 s |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 A: 300 ms |  |
|  |  | Ayar |  |  |  | Yazılım kontrollü: Zaman , Etkinleştir |  |  |  |
|  |  | Tip |  |  |  |  |  | Test kapalı |  |
| Maksimum Nötr Akımı |  | 4 mm (0.16 in) banana soketleri / sürekli 32 A |  |  |  |  |  |  |  |
| Bağlantı: Banana soketleri |  | Grup A (sürekli maksimum 30 A) |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | Yeşil (1 renk) |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonik Enjeksiyon |  | Harmonik Gir |  |  |  |  | Evet | 2 Serbest Harmonik |  |
|  |  | Harmonik Mertebesi |  |  |  |  | Hayır |  |  |
| Güç |  | 60 35 25 30 20 10 15 5 0 I(A) S(VA) 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 Binary/Analog Girişleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sayı |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kuru |  | Açık Devre Gerilimi |  |  |  |  | 5 V |  |  |
|  |  | Kısa Devre Gerilimi |  |  |  |  | Yazılım kontrollü |  |  |
| Islak | Aralık 1: 0 ... ±4.5 V(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  |  | 0.05% skalanın. |
|  |  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  | 0.02% skalanın. |
|  |  |  |  |  | Çözünürlük |  |  |  | 35 μV |
|  |  |  |  |  | Empedans |  |  |  | 493.75 KΩ |
|  | Aralık 1: 0 ... ±30 V(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  |  | 0.05% skalanın. |
|  |  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  | 0.02% skalanın. |
|  |  |  |  |  | Çözünürlük |  |  |  | 250μV |
|  |  |  |  |  | Empedans |  |  |  | 414.783 KΩ |
|  | Aralık 1: 0 ... ±180 V(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  |  | 0.05% skalanın. |
|  |  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  | 0.02% skalanın. |
|  |  |  |  |  | Çözünürlük |  |  |  | 1.5mV |
|  |  |  |  |  | Empedans |  |  |  | 405.267 KΩ |
|  | Hayır |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kayıt | Örnekleme Hızı |  |  |  |  |  | 12.5 μs |  |  |
| Koruma | Algılama |  |  |  |  |  | Aşırı gerilim |  |  |
|  | Ayar |  |  |  |  |  | Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme |  |  |
|  | Tip |  |  |  |  |  | Test o, Kuruya geçiş |  |  |
| Galvanik izolasyon |  |  | 4 Grup (1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |
| LED |  |  | Yeşil (1 renk) |  |  |  |  |  |  |

| (devamı) Düşük Gerilimli, Yüksek Akımlı Jeneratörler AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faz |  | Aralık |  |  |  |  |  |  |  |  | 0° ila 360° |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  |  |  |  |  |  | 1μ° |
|  |  | Doğruluk |  |  |  |  |  |  |  |  | Garanti: 0.1° |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipik: 0.01° |
| Frekans |  | Aralık |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ... 2.5 kHz |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 μHz |
|  |  | Doğruluk |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipik: 10 μHz |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipik: 1 μHz |
| Kayıt |  | Örnekleme Hızı |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 ms |
|  |  | Değişken |  |  |  |  |  |  |  |  | Akımlar ve Gerilimler |
| Koruma |  | Algılama |  | Maksimum Nötr Akımı |  |  |  |  |  |  | 32A: Sınırsız |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 A: 3 s |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 A: 300 ms |
|  |  | Ayar |  |  |  | Yazılım kontrollü: Zaman , Etkinleştir |  |  |  |  |  |
|  |  | Tip |  |  |  |  |  |  |  |  | Test kapalı |
| Maksimum Nötr Akımı |  | 4 mm (0.16 in) banana soketleri / sürekli 32 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bağlantı: Banana soketleri |  | Grup A (sürekli maksimum 30 A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | RGB (16 Milyon Renk) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonik Enjeksiyon |  | Harmonik Gir |  |  |  |  | Evet | 2 Serbest Harmonik |  |  |  |
|  |  | Harmonik Mertebesi |  |  |  |  | Evet | 50Hz için Maksimum 40. harmonik (2KHz) |  |  |  |
| Güç |  | 60 35 25 30 20 10 15 5 0 I(A) S(VA) 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 Binary/Analog Girişleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sayı | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kuru | Açık Devre Gerilimi |  |  |  |  |  |  | 5 V |  |  |  |
|  | Kısa Devre Gerilimi |  |  |  |  |  |  | Yazılım kontrollü |  |  |  |
| Islak | Aralık 1: 0 ... ±4.5 V(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  |  |  | 0.05% skalanın. |  |
|  |  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  |  | 0.02% skalanın. |  |
|  |  |  |  |  | Çözünürlük |  |  |  |  | 35 μV |  |
|  |  |  |  |  | Empedans |  |  |  |  | 493.75 KΩ |  |
|  | Aralık 1: 0 ... ±30 V(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  |  |  | 0.05% skalanın. |  |
|  |  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  |  | 0.02% skalanın. |  |
|  |  |  |  |  | Çözünürlük |  |  |  |  | 250μV |  |
|  |  |  |  |  | Empedans |  |  |  |  | 414.783 KΩ |  |
|  | Aralık 1: 0 ... ±180 V(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  |  |  | 0.05% skalanın. |  |
|  |  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  |  | 0.02% skalanın. |  |
|  |  |  |  |  | Çözünürlük |  |  |  |  | 1.5mV |  |
|  |  |  |  |  | Empedans |  |  |  |  | 405.267 KΩ |  |
|  | Aralık 1: 0 ... ±520 V(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  |  |  | 0.05% skalanın. |  |
|  |  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  |  | 0.02% skalanın. |  |
|  |  |  |  |  | Çözünürlük |  |  |  |  | 4mV |  |
|  |  |  |  |  | Empedans |  |  |  |  | 404.298 KΩ |  |
| Kayıt | Örnekleme Hızı |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 μs |  |  |
| Koruma | Algılama |  |  |  |  |  |  |  | Aşırı gerilim |  |  |
|  | Ayar |  |  |  |  |  |  |  | Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme |  |  |
|  | Tip |  |  |  |  |  |  |  | Test o, Kuruya geçiş |  |  |
| Galvanik izolasyon |  |  | 4 Grup (1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  |  | RGB (16 Milyon Renk) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| İkili Çıkışlar AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip | Elektromekanik röle kontakları |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrol | Yazılım kontrollü |  |  |  |  |  |  |  |
| Sayı | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimum Gerilim açık durumda | Elektromekanik |  |  |  | 750V (etkin değer) |  |  |  |
|  | Hayır |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimum Akım | Elektromekanik |  |  |  | 10A (Rms) |  |  |  |
|  | Hayır |  |  |  |  |  |  |  |
| AC kesme kapasitesi | Elektromekanik |  |  |  | 2500 VA |  |  |  |
|  | Hayır |  |  |  |  |  |  |  |
| DC kesme kapasitesi | Elektromekanik |  |  |  | 300 W |  |  |  |
|  | Hayır |  |  |  |  |  |  |  |
| Kayıt | Hayır |  |  |  |  |  |  |  |
| Koruma | Hayır |  |  |  |  |  |  |  |
| Galvanik izolasyon | 4 Grup (1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |  |
| LED | Yeşil (1 renk) |  |  |  |  |  |  |  |
| AC/DC Akım Ölçüm Girişi AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aralık 2: 0 ... ±800 mA |  | Doğruluk |  |  |  |  | 0.05% rg değerinin |  |
|  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  |  | 0.02% skalanın. |  |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  |  | 6 μA |  |
|  |  | Şönt |  |  |  |  | 1Ω |  |
| Aralık 3: 0 ... ± 35 mA |  | Hayır |  |  |  |  |  |  |
| Aralık 1: 0 ... ± 10 A |  | Hayır |  |  |  |  |  |  |
| Aralık 4: 0 ... ± 250 μA |  | Hayır |  |  |  |  |  |  |
| Kayıt |  | Çözünürlük |  |  |  | 400 μs |  |  |
| Koruma |  | Doğruluk |  |  |  | Aşırı akım |  |  |
|  |  | Ayar |  |  |  | Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme |  |  |
|  |  | Tip |  |  |  | Test o, Açık devreye geçiş |  |  |
| Galvanik izolasyon |  | 1 Grup |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | Yeşil (1 renk) |  |  |  |  |  |  |
| AC/DC Gerilim Ölçüm Girişi AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aralık 1: 0 ... ±400 mV(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  |  | 0.05% ölçüm aralığının |
|  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  | 0.02% skalanın. |
|  |  |  |  | Çözünürlük |  |  |  | 3 μV |
|  |  |  |  | Empedans |  |  |  | 54.7826 KΩ |
| Aralık 2: 0 ... ±120 mV(Peak) |  |  |  | Hayır |  |  |  |  |
| Aralık 1: 0 ... ±50 mV(Peak) |  |  |  | Hayır |  |  |  |  |
| Aralık 2: 0 ... ±10 mV(Peak) |  |  |  | Hayır |  |  |  |  |
| Kayıt |  |  |  | Örnekleme Hızı |  |  |  | 400 μs |
| Koruma |  |  |  | Algılama |  |  |  | Aşırı gerilim |
|  |  |  |  | Ayar |  |  |  | Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme |
|  |  |  |  | Tip |  |  |  | Deney o |
| Galvanik izolasyon |  |  |  | 1 Grup |  |  |  |  |
| LED |  |  |  | Yeşil (1 renk) |  |  |  |  |
| Yardımcı DC AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yardımcı DC |  |  | Hayır |  |  |  |  |  |
| GPS AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dahili GPS Modülü |  |  | Evet |  |  |  |  |  |
| Doğruluk |  |  | 8ns |  |  |  |  |  |
| Kilitleme Süresi |  |  | 10s |  |  |  |  |  |
| Gecikme Ayarı |  |  | Evet |  |  |  |  |  |

| İkili Çıkışlar AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip | Elektromekanik röle kontakları |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transistör |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrol | Yazılım kontrollü |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sayı | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimum Gerilim açık durumda | Elektromekanik |  |  |  | 750V (etkin değer) |  |  |  |  |
|  | Transistör |  |  |  | 50 V |  |  |  |  |
| Maksimum Akım | Elektromekanik |  |  |  | 10A (Rms) |  |  |  |  |
|  | Transistör |  |  |  | 50 mA |  |  |  |  |
| AC kesme kapasitesi | Elektromekanik |  |  |  | Smax |  |  |  | 2500 VA |
|  | Transistör |  |  |  | Smax |  |  |  | 2.5 VA |
| DC kesme kapasitesi | Elektromekanik |  |  |  | Pmax |  |  |  | 300 W |
|  | Transistör |  |  |  | Pmax |  |  |  | 2.5W |
| Kayıt | Örnekleme Hızı |  |  |  | 50 μs |  |  |  |  |
|  | Çözünürlük |  |  |  | 2 mA |  |  |  |  |
|  | Doğruluk |  |  |  | 0.3 mA |  |  |  |  |
| Koruma | Algılama |  |  |  | Aşırı akım |  |  |  |  |
|  | Ayar |  |  |  | Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme |  |  |  |  |
|  | Tip |  |  |  | Test o, Açık Röleler |  |  |  |  |
| Galvanik izolasyon | 4 Grup (1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED | RGB (16 Milyon Renk) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC/DC Akım Ölçüm Girişi AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aralık 2: 0 ... ±800 mA |  | Doğruluk |  |  |  | 0.05% rg değerinin |  |  |  |
|  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  | 0.02% skalanın. |  |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  | 6 μA |  |  |  |
|  |  | Şönt |  |  |  | 1Ω |  |  |  |
| Aralık 3: 0 ... ± 35 mA |  | Doğruluk |  |  |  | 0.05% rg değerinin |  |  |  |
|  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  | 0.02% skalanın. |  |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  | 0.3 μA |  |  |  |
|  |  | Şönt |  |  |  | 22Ω |  |  |  |
| Aralık 1: 0 ... ± 10 A |  | Doğruluk |  |  |  | 0.05% rg değerinin |  |  |  |
|  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  | 0.02% skalanın. |  |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  | 1.5mA |  |  |  |
|  |  | Şönt |  |  |  | 5mΩ |  |  |  |
| Aralık 4: 0 ... ± 82 μA |  | Doğruluk |  |  |  | 0.05% rg değerinin |  |  |  |
|  |  | Ortalama doğruluk |  |  |  | 0.02% skalanın. |  |  |  |
|  |  | Çözünürlük |  |  |  | 6 nA |  |  |  |
|  |  | Şönt |  |  |  | 3 KΩ |  |  |  |
| Kayıt |  | Çözünürlük |  |  |  | 12.5 μs |  |  |  |
| Koruma |  | Doğruluk |  |  |  | Aşırı akım |  |  |  |
|  |  | Ayar |  |  |  | Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme |  |  |  |
|  |  | Tip |  |  |  | Test o, Açık devreye geçiş |  |  |  |
| Galvanik izolasyon |  | 1 Grup |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | RGB (16 Milyon Renk) |  |  |  |  |  |  |  |
| AC/DC Gerilim Ölçüm Girişi AMT20 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aralık 1: 0 ... ±400 mV(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  | 0.05% ölçüm aralığının |  |  |
|  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  | 0.02% skalanın. |  |  |
|  |  |  |  | Çözünürlük |  |  | 3 μV |  |  |
|  |  |  |  | Empedans |  |  | 54.7826 KΩ |  |  |
| Aralık 2: 0 ... ±120 mV(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  | 0.05% ölçüm aralığının |  |  |
|  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  | 0.02% skalanın. |  |  |
|  |  |  |  | Çözünürlük |  |  | 1 μV |  |  |
|  |  |  |  | Empedans |  |  | 133.75 KΩ |  |  |
| Aralık 1: 0 ... ±50 mV(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  | 0.05% ölçüm aralığının |  |  |
|  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  | 0.02% skalanın. |  |  |
|  |  |  |  | Çözünürlük |  |  | 500 nV |  |  |
|  |  |  |  | Empedans |  |  | 54.7826 KΩ |  |  |
| Aralık 2: 0 ... ±10 mV(Peak) |  |  |  | Doğruluk |  |  | 0.05% ölçüm aralığının |  |  |
|  |  |  |  | Ortalama doğruluk |  |  | 0.02% skalanın. |  |  |
|  |  |  |  | Çözünürlük |  |  | 100 nV |  |  |
|  |  |  |  | Empedans |  |  | 133.75 KΩ |  |  |
| Kayıt |  |  |  | Örnekleme Hızı |  |  | 12.5 μs |  |  |
| Koruma |  |  |  | Algılama |  |  | Aşırı gerilim |  |  |
|  |  |  |  | Ayar |  |  | Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme |  |  |
|  |  |  |  | Tip |  |  | Test o, Açık devreye geçiş |  |  |
| Galvanik izolasyon |  |  |  | 1 Grup |  |  |  |  |  |
| LED |  |  |  | RGB (16 Milyon Renk) |  |  |  |  |  |
| Yardımcı DC AMT20 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yardımcı DC |  |  | Herhangi bir 4 kanal kombinasyonu |  |  |  |  | Maks. Gerilim: 1200 V, 0.4 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Maks. Akım: 8 V, 210 A |  |
| GPS AMT20 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dahili GPS Modülü |  |  | Evet |  |  |  |  |  |  |
| Doğruluk |  |  | 8ns |  |  |  |  |  |  |
| Kilitleme Süresi |  |  | 10s |  |  |  |  |  |  |
| Gecikme Ayarı |  |  | Evet |  |  |  |  |  |  |

| Protokol AMT10 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC 61850 |  | GOOSE Yayını |  | 10 |
|  |  | GOOSE Aboneliği |  | 10 |
|  |  | Sanal İkili G/Ç |  | 32 GİRİŞ / 32 ÇIKIŞ |
|  |  | SV Yayın Akışları |  | NO |
|  |  | SV Abonelik Akışları |  | NO |
|  |  | SV Örnekleme Hızları |  | NO |
|  |  | Ethernet Portları |  | 1x RJ45 100Base |
|  |  | Zaman Senkronizasyonu |  | PPS |
|  |  | Zaman Doğruluğu |  | ±80 ns (PPS) |
| Kombinasyon Kablosu AMT10 3 |  |  |  |  |
| 3 Gerilim, 3 Akım |  | Evet |  |  |
| 6 Akım |  | Evet |  |  |
| PC Bağlantısı AMT10 3 |  |  |  |  |
| Wi-Fi |  | Evet |  |  |
| LED |  | 1 Port |  |  |
| Programlama USB Portu |  | Hayır |  |  |
| Fiziksel Özellik AMT10 3 |  |  |  |  |
| Ağırlık |  | 14kg |  |  |
| Boyut |  | 35 cm-35cm-15cm |  |  |
| Çalışma Sıcaklığı |  | -10 ila 55° C |  |  |
| Depolama Sıcaklığı |  | -20 ila 85° C |  |  |
| Nem |  | 70% |  |  |
| Transformatör Özellikleri AMT10 3 |  |  |  |  |
| YG ve AG çıkışları-güç |  | Frekans |  |  |
|  |  | Güç |  |  |
| YG ve AG çıkışları-Gerilim |  | 3-fazlı AC (RMS) |  | 0-150 V(LN)…550mA tepe değeri |
|  |  | 1-fazlı AC (RMS) |  | 0-450V(LN)…550 mA tepe değeri |
|  |  | 3-fazlı DC |  | 0-220V(LN)…550 mA |
|  |  | 1-fazlı DC |  | 0-630V(LN)…550mA tepe değeri |
| YG ve AG çıkışları-Akım |  | 3-fazlı AC (RMS) |  | 0-32A…12V |
|  |  | 1-fazlı AC (RMS) |  |  |
|  |  | 3-fazlı DC |  | 0-10A…12V |
|  |  | 1-fazlı DC |  | 0-10A…40V |
| YG ve AG girişi-Gerilim | AC(RMS) | 0 ... 400m V 0.01 % okuma + 0.017 % aralık 0 ... 4.5 V 0.007 % okuma + 0.012 % aralık 0 ... 30V 0.022 % okuma + 0.032 % aralık 0 ... 188V 0.01 % okuma + 0.017 % aralık |  |  |
|  | DC |  |  |  |
| YG ve AG girişi-Akım | AC(RMS) | 0 ... 800 mA 0.008 % okuma + 0.01 % aralık |  |  |
|  | DC |  |  |  |
| Test Standardı |  |  | IEC61869 / 60044 |  |
| Gerilim Çıkış Aralığı |  |  | 0-450V |  |
| Akım Çıkış Aralığı |  |  | 0-128A |  |
| Çıkış Frekansı Aralığı |  |  | DC 5-2500HZ |  |
| CT Oranı Ölçüm Doğruluğu |  |  | Oran: 1-30000 doğruluk: 0.2 |  |
| Faz kayması: Çözünürlük Doğruluk |  |  | 0.01 min 3 min (tipik) / 5 min (garantili) |  |
| Minimum Diz Noktası |  |  | 0.5V |  |
| Maksimum Diz Noktası |  |  | 4500V |  |
| "Sargı Direnci Çözünürlük Doğruluğu" |  |  | 1 mΩ 0.05 % (tipik) / 0.1 % + 1 mΩ (garantili) |  |
| Akım Giriş Aralığı (CT Sekonder Tarafı) |  |  | 1mA - 500mA |  |
| Minimum Diz Akımı |  |  | 1mA |  |
| Maksimum Dirsek Gerilimi |  |  | 1.5A'ya kadar 4KV |  |

| Protokol AMT20 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC 61850 | GOOSE Yayını |  | 128 |  |  |  |  |
|  | GOOSE Aboneliği |  | 128 |  |  |  |  |
|  | Sanal İkili G/Ç |  | 360 IN / 360 OUT |  |  |  |  |
|  | SV Yayın Akışları |  | 10 |  |  |  |  |
|  | SV Abonelik Akışları |  | 10 |  |  |  |  |
|  | SV Örnekleme Hızları |  | Çevrim başına 80-256 örnek |  |  |  |  |
|  | Ethernet Portları |  | 3x RJ45 100Base, 1x Harici Fiber 100Base (İsteğe bağlı) |  |  |  |  |
|  | Zaman Senkronizasyonu |  | PTP (IEEE-1588), IRIG-B, PPS, SNTP |  |  |  |  |
|  | Zaman Doğruluğu |  | ±1 µs (PTP), ±80 ns (PPS) |  |  |  |  |
| Kombinasyon Kablosu AMT20 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Gerilim, 3 Akım |  |  |  |  |  | Evet |  |
| 6 Akım |  |  |  |  |  | Hayır |  |
| PC Bağlantısı AMT20 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi |  |  |  |  |  | Evet |  |
| LED |  |  |  |  |  | 1 Port |  |
| Programlama USB Portu |  |  |  |  |  | Evet |  |
| Fiziksel Özellik AMT20 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ağırlık |  |  |  |  |  | 14kg |  |
| Boyut |  |  |  |  |  | 35 cm-35cm-15cm |  |
| Çalışma Sıcaklığı |  |  |  |  |  | -10 ila 55° C |  |
| Depolama Sıcaklığı |  |  |  |  |  | -20 ila 85° C |  |
| Nem |  |  |  |  |  | 70% |  |
| Transformatör Özellikleri AMT20 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| YG ve AG çıkışları-güç |  |  |  |  | Frekans |  |  |
|  |  |  |  |  | Güç |  |  |
| YG ve AG çıkışları-Gerilim |  |  |  |  | 3-fazlı AC (RMS) |  | 0-600 V(LN)…1.2 A tepe |
|  |  |  |  |  | 1-fazlı AC (RMS) |  | 0-1200V(LN)…1.2 A tepe |
|  |  |  |  |  | 3-fazlı DC |  | 0-850V(LN)…1.2 A |
|  |  |  |  |  | 1-fazlı DC |  | 0-1700V(LN)…1.2 A tepe |
| YG ve AG çıkışları-Akım |  |  |  |  | 3-fazlı AC (RMS) |  | 0-32A…22V |
|  |  |  |  |  | 1-fazlı AC (RMS) |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-fazlı DC |  | 0-10A…22V |
|  |  |  |  |  | 1-fazlı DC |  | 0-10A…60V |
| YG ve AG girişi-Gerilim |  | AC(RMS) |  |  | 0 ... 10 mV 0.022 % rd + 0.032 % aralık 0 ... 50 mV 0.01 % rd + 0.017 % aralık 0 ... 120m V 0.007 % rd + 0.012 % aralık 0 ... 400m V 0.01 % okuma + 0.017 % aralık 0 ... 4.5 V 0.007 % okuma + 0.012 % aralık 0 ... 30V 0.022 % okuma + 0.032 % aralık 0 ... 188V 0.01 % okuma + 0.017 % aralık 0 ... 520 V 0.007 % rd + 0.012 % aralık |  |  |
|  |  | DC |  |  |  |  |  |
| YG ve AG girişi-Akım |  | AC(RMS) |  |  | 0 …82 uA 0.1 % rd + 0.023 % aralık 0 ... 35 mA 0.037 % rd + 0.026 % aralık 0 ... 800 mA 0.008 % okuma + 0.01 % aralık 0 ... 10 A 0.008 % rd + 0.01 % aralık |  |  |
|  |  | DC |  |  |  |  |  |
| Test Standardı |  |  |  | IEC61869 / 60044 |  |  |  |
| Gerilim Çıkış Aralığı |  |  |  | 0-1200V |  |  |  |
| Akım Çıkış Aralığı |  |  |  | 0-128A |  |  |  |
| Çıkış Frekansı Aralığı |  |  |  | DC 5-2500HZ |  |  |  |
| CT Oranı Ölçüm Doğruluğu |  |  |  | Oran: 1-30000 doğruluk: 0.2 |  |  |  |
| Faz kayması: Çözünürlük Doğruluk |  |  |  | 0.01 dakika 3 dakika (tipik) / 5 dakika (garantili) |  |  |  |
| Minimum Diz Noktası |  |  |  | 0.01V |  |  |  |
| Maksimum Diz Noktası |  |  |  | 10KV |  |  |  |
| "Sargı Direnci Çözünürlük Doğruluğu" |  |  |  | 1 mΩ 0.05 % (tipik) / 0.1 % + 1 mΩ (garantili) |  |  |  |
| Akım Giriş Aralığı (CT Sekonder Tarafı) |  |  |  | 1 mA - 7 A |  |  |  |
| Minimum Diz Akımı |  |  |  | 100uA |  |  |  |
| Maksimum Dirsek Gerilimi |  |  |  | 10A ila 50V 2.5A 10KV'a kadar |  |  |  |

| PT ÖZELLİKLERİ AMT10 3 |  |
| --- | --- |
| Test Standardı | IEC61869 / 60044 |
| Gerilim Çıkış Aralığı | 0-450V AC |
| Akım Çıkış Aralığı | 0-128A |
| Oran Ölçümü Gerilim Seviyesi Tipik doğruluk | Oran: 1-500KV doğruluk: 0.2 |
| Faz kayması ölçümü Gerilim seviyesi Tipik doğruluk | 0.01 dakika 3 dakika (tipik) / 5 dakika (garantili) |
| Sargı Direnci: Çözünürlük Garanti edilen doğruluk Tipik doğruluk | 1 mΩ 0.1 % + 1 mΩ 0.05 % |

| PT ÖZELLİKLERİ AMT20 3 |  |
| --- | --- |
| Test Standardı | IEC61869 / 60044 |
| Gerilim Çıkış Aralığı | 0-1200 V AC |
| Akım Çıkış Aralığı | 0-128A |
| Oran Ölçümü Gerilim Seviyesi Tipik doğruluk | Oran: 1-500KV doğruluk: 0.2 |
| Faz kayması ölçümü Gerilim seviyesi Tipik doğruluk | 0.01 dakika 3 dakika (tipik) / 5 dakika (garantili) |
| Sargı Direnci: Çözünürlük Garanti edilen doğruluk Tipik doğruluk | 1 mΩ 0.1 % + 1 mΩ 0.05 % |