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Giriş

[image: ] AMT 105 ve AMT 205 güç sistemlerindeki rölelerin ve koruma ekipmanlarının test ve değerlendirme işlemlerini kolaylaştırmak ve geliştirmek üzere tasarlanıp üretilen, Vebko tarafından geliştirilen iki gelişmiş ve özel üründür. Modern donanım ve yazılım teknolojilerinden yararlanan bu cihazlar, mühendislerin ve koruma uzmanlarının uluslararası standartlara uygun, hassas ve güvenilir testler gerçekleştirmesini sağlar. Her iki ünite de yapılandırılabilir gerilim ve akım kaynakları, ikili giriş/çıkışlar ve analog kanallarla donatılmıştır; kullanıcıların rölelerin ve koruma sistemlerinin gerçek çalışma koşullarını eksiksiz şekilde simüle etmesine olanak tanır; böylece testler, saha koşullarına benzer şartlarda yüksek doğrulukla gerçekleştirilir.
[image: ] AMT 105 ile karşılaştırıldığında, AMT 205 teknik açıdan daha gelişmiş olup daha yüksek çıkış gücü, daha yüksek örnekleme hızları, daha geniş ölçüm aralığı ve daha yüksek sinyal kontrol doğruluğu sayesinde daha kapsamlı projeler ve daha karmaşık testler için ideal bir seçimdir. AMT 205'in öne çıkan avantajlarından biri, IEC 61850 gibi modern uluslararası protokolleri ve standartları desteklemesidir; bu özellik, kullanıcıların dijital iletişim ağlarına dayalı gelişmiş testleri kolaylıkla gerçekleştirmesini sağlar.
Bu güçlü donanımı tamamlayan Vebko tarafından geliştirilen özel AMPRO yazılımı, test sürecinin kontrolünü, izlenmesini ve otomasyonunu gerçekleştirir. Hem basit hem de profesyonel olan kullanıcı arayüzü sayesinde AMPRO testin her aşamasını gerçek zamanlı olarak izler ve tanımlanan senaryolara göre cihaz çıkışlarını yönetir.
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DC/AC Analog Giriş





6 Akım Çıkışı
Açma/Kapama Tuşu


Kombinasyon Konnektörü
Çok İşlevli Girişler


Wi-Fi Anteni
USB Ana Bilgisayar
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Güç girişi 
85 ila 250 V AC 
100 ila 330 V DC 
Maks. 10 A 
Frekans 47/63 Hz

Güç girişi 
85 ila 250 V AC 
100 ila 330 V DC 
Maks. 10 A 
Frekans 47/63 Hz






	[bookmark: _Hlk214210128][bookmark: _Hlk210644447]AMT205 güç kaynağı

	Güç kaynağı aralığı
	85-240 VAC veya 100-330VDC

	Giriş frekansı aralığı
	47-63 Hz

	Tüketim
	3 KVA'ya kadar

	Nominal akım
	5 A at 230 VAC

	Bağlantı
	IEC60320 standardına göre

	Yüksek Gerilim, Düşük Akım Jeneratörleri AMT205 
(Giriş Gerilimi≥ 220V)

	Gerilim
	6 Faz (L-N)
	AC: 6 X 0 ... 300 V

	
	
	DC: 6 X 0 ... 420 V

	
	Seri ve paralel
	Evet

	
	Çözünürlük
	20 μV

	
	Doğruluk
	Gar.: rd.'nin %0.15'i + rg.'nin %0.015'i

	
	
	Tipik: rd.'nin %0.05'i + rg.'nin %0.005'i

	Akım
	Normal Mod
	6 Faz (L-N)
	AC: 6 X 0 ... 0.25 A

	
	
	
	DC: 6 X 0 ... 0.4 A

	
	Dahili Yükseltici Modu, 
süre<200ms
	6 Faz (L-N)
	AC: 6 X 0 ... 0.85 A

	
	
	
	DC: 6 X 0 ... 1.2 A

	
	Seri ve paralel
	Evet

	
	Çözünürlük
	20 μA

	
	Doğruluk
	Gar.: rd.'nin %0.15'i + rg.'nin %0.015'i

	
	
	Tipik: rd.'nin %0.05'i + rg.'nin %0.005'i

	Faz
	Aralık
	0° ile 360°

	
	Çözünürlük
	1μ°

	
	Doğruluk
	Garanti: 0.1°

	
	
	Tipik: 0.01°

	Frekans
	Aralık
	0 ... 5 kHz

	
	Çözünürlük
	1 μHz

	
	Doğruluk
	Garanti: 10 μHz  ,  Tipik: 1 μHz

	Güç
	
250
300
200
100
150
50
0
V(V)
P(W)
50
100
150
200
250
300
0


	Harmonik Enjeksiyonu
	Harmonik Gir
	Evet
	2 Serbest Harmonik

	
	Harmonik Mertebesi
	Hayır
	

	Kayıt
	Örnekleme Hızı
	1.2 ms

	
	Değişken
	Akımlar ve Gerilimler

	Koruma
	Algılama
	Güç eğrilerine göre güç

	
	
	Hayır

	
	Tip
	Deney o

	Bağlantı: Banana soketleri
	4 mm (0.16 in) banana soketleri

	Bağlantı: Kombine soket
	Grup A

	LED
	Yeşil (1 renk)

	Düşük Gerilimli, Yüksek Akımlı Jeneratörler AMT205

	Akım
	Normal Mod
	6 Faz (L-N)
	AC: 6 X 0 ... 32 A

	
	
	
	DC: 6 X 0 ... 45 A

	
	
	Çözünürlük
	170 μA

	
	
	Doğruluk
	Gar.: rd'nin %0.15'i + %0.015'i rg.

	
	
	
	Tip.: rd'nin %0.05'i + %0.005'i rg

	
	Mod
amplifikatör
dahili süre
< 300 ms
	6 Faz (L-N)
	AC: 6 X 0 ... 67 A

	
	
	Çözünürlük
	DC: 6 X 0 ... 95 A

	
	
	
	170 μA

	
	
	Doğruluk
	Gar.: rd'nin %0.15'i + %0.015'i rg.

	
	
	
	Tip.: rd'nin %0.05'i + %0.005'i rg.

	
	Maksimum Uyum Gerilimi
	22V

	
	Seri ve paralel
	Evet

	Gerilim
	6 Faz (L-N)
	AC: 6 X 0 ... 12 V

	
	
	DC: 6 X 0 ... 20 V

	
	Seri ve paralel
	Evet

	
	Çözünürlük
	40 uV

	
	Doğruluk
	Gar.: rd'nin %0.15'i + %0.015'i rg.

	
	
	Tip.: rd'nin %0.05'i + %0.005'i rg.


	Güç Kaynağı AMT105

	Güç kaynağı aralığı
	85-240 VAC veya 100-330VDC

	Giriş frekansı aralığı
	47-63 Hz

	Tüketim
	2 KVA'ya kadar

	Nominal akım
	3 A at 230 VAC

	Bağlantı
	IEC60320 standardına göre

	Yüksek Gerilim, Düşük Akım Jeneratörleri AMT105
 (Giriş Gerilimi≥ 220V)

	Gerilim
	6 Faz (L-N)
	AC: 4 X 0 ... 150 V

	
	
	DC: 4 X 0 ... 210 V

	
	Seri ve paralel
	Evet

	
	Çözünürlük
	400 μV

	
	Doğruluk
	Gar.: rd.'nin %0.15'i + rg.'nin %0.015'i

	
	
	Tipik: rd.'nin %0.05'i + rg.'nin %0.005'i

	Akım
	Hayır

	Faz
	Aralık
	0° ile 360°

	
	Çözünürlük
	1μ°

	
	Doğruluk
	Garanti: 0.1°

	
	
	Tipik: 0.01°

	Frekans
	Aralık
	0 ... 10 kHz

	
	Çözünürlük
	1 μHz

	
	Doğruluk
	Garanti: 10 μHz  ,  Tipik: 1 μHz

	Güç
	
250
300
200
100
150
50
0
V(V)
P(W)
50
100
150
200
250
300
0


	Harmonik Enjeksiyonu
	Harmonik Gir
	Evet
	2 Serbest Harmonik

	
	Harmonik Mertebesi
	Hayır
	

	Kayıt
	Örnekleme Hızı
	1.2 ms

	
	Değişken
	Akımlar ve Gerilimler

	Koruma
	Algılama
	Güç eğrilerine göre güç

	
	
	Hayır

	
	Tip
	Deney o

	Bağlantı: Banana soketleri
	4 mm (0.16 in) banana soketleri

	Bağlantı: Kombine soket
	Grup A

	LED
	Yeşil (1 renk)

	Düşük Gerilim, Yüksek Akım Jeneratörleri AMT105

	Akım
	Normal Mod
	6 Faz (L-N)
	AC: 6 X 0 ... 32 A

	
	
	
	DC: 6 X 0 ... 32 A

	
	
	Çözünürlük
	85 μA

	
	
	Doğruluk
	Kesinlik: 0.15% okuma değeri + 0.015% kademe değeri

	
	
	
	Tip.: rd'nin %0.05'i + %0.005'i rg.

	
	Dahili Yükseltici Modu
	Hayır

	
	Maksimum Uyum Gerilimi
	12V

	
	Seri ve paralel
	Evet

	Gerilim
	Hayır



	(devamı)
Düşük Gerilim, Yüksek Akım Jeneratörleri AMT105

	Faz
	Aralık
	0° ila 360°

	
	Çözünürlük
	1μ°

	
	Doğruluk
	Garanti: 0.1°

	
	
	Tipik: 0.01°

	Frekans
	Aralık
	0 ... 2.5 kHz

	
	Çözünürlük
	1 μHz

	
	Doğruluk
	Tipik: 10 μHz

	
	
	Tipik: 1 μHz

	Kayıt
	Örnekleme Hızı
	1.2 ms

	
	Değişken
	Akımlar

	Koruma
	Algılama
	Maksimum
Nötr Akımı
	32A: Sınırsız

	
	
	
	64 A: 3 s

	
	
	
	100 A: 300 ms

	
	Ayar
	Yazılım kontrollü: Zaman , Etkinleştir

	
	Tip
	Test kapalı

	[bookmark: _Hlk210649074]Maksimum Nötr Akımı
	4 mm (0.16 in) banana soketleri / sürekli 32 A

	Bağlantı: Banana soketleri
	Grup A (sürekli maksimum 30 A)

	LED
	Yeşil (1 renk)

	Harmonik
Enjeksiyon
	Harmonik Gir
	Evet
	2 Serbest Harmonik

	
	Harmonik Mertebesi
	Hayır

	Güç
	
60
35
25
30
20
10
15
5
0
I(A)
S(VA)
0


	105  Binary/Analog Girişleri

	Sayı
	8

	Kuru
	Açık Devre Gerilimi
	5 V

	
	Kısa Devre Gerilimi
	Yazılım kontrollü

	Islak
	Aralık 1: 0 ... ±4.5 V(Peak)
	Doğruluk
	0.05% skalanın.

	
	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	
	Çözünürlük
	35 μV

	
	
	Empedans
	493.75 KΩ

	
	Aralık 1: 0 ... ±30 V(Peak)
	Doğruluk
	0.05% skalanın.

	
	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	
	Çözünürlük
	250μV

	
	
	Empedans
	414.783 KΩ

	
	Aralık 1: 0 ... ±180 V(Peak)
	Doğruluk
	0.05% skalanın.

	
	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	
	Çözünürlük
	1.5mV

	
	
	Empedans
	405.267 KΩ

	
	Hayır

	Kayıt
	Örnekleme Hızı
	12.5 μs

	Koruma
	Algılama
	Aşırı gerilim

	
	Ayar
	Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme

	
	Tip
	Test o, Kuruya geçiş

	Galvanik izolasyon
	8 Grup (1+1+1+1+1+1+1+1)

	LED
	Yeşil (1 renk)


	(devamı)
Düşük Gerilimli, Yüksek Akımlı Jeneratörler AMT205

	Faz
	Aralık
	0° ila 360°

	
	Çözünürlük
	1μ°

	
	Doğruluk
	Garanti: 0.1°

	
	
	Tipik: 0.01°

	Frekans
	Aralık
	0 ... 2.5 kHz

	
	Çözünürlük
	1 μHz

	
	Doğruluk
	Tipik: 10 μHz

	
	
	Tipik: 1 μHz

	Kayıt
	Örnekleme Hızı
	1.2 ms

	
	Değişken
	Akımlar ve Gerilimler

	Koruma
	Algılama
	Maksimum
Nötr Akımı
	32A: Sınırsız

	
	
	
	64 A: 3 s

	
	
	
	100 A: 300 ms

	
	Ayar
	Yazılım kontrollü: Zaman , Etkinleştir

	
	Tip
	Test kapalı

	Maksimum Nötr Akımı
	4 mm (0.16 in) banana soketleri / sürekli 32 A

	Bağlantı: Banana soketleri
	Grup A (sürekli maksimum 30 A)

	LED
	RGB (16 Milyon Renk)

	Harmonik
Enjeksiyon
	Harmonik Gir
	Evet
	2 Serbest Harmonik

	
	Harmonik Mertebesi
	Evet
	50Hz için Maksimum 40. harmonik (2KHz)

	Güç
	
5
10
15
20
25
30
60
35
0
I(A)
S(VA)
0


	[bookmark: _GoBack]205  Binary/Analog Girişleri

	Sayı
	8

	Kuru
	Açık Devre Gerilimi
	5 V

	
	Kısa Devre Gerilimi
	Yazılım kontrollü

	Islak
	Aralık 1: 0 ... ±4.5 V(Peak)
	Doğruluk
	0.05% skalanın.

	
	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	
	Çözünürlük
	35 μV

	
	
	Empedans
	493.75 KΩ

	
	Aralık 1: 0 ... ±30 V(Peak)
	Doğruluk
	0.05% skalanın.

	
	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	
	Çözünürlük
	250μV

	
	
	Empedans
	414.783 KΩ

	
	Aralık 1: 0 ... ±180 V(Peak)
	Doğruluk
	0.05% skalanın.

	
	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	
	Çözünürlük
	1.5mV

	
	
	Empedans
	405.267 KΩ

	
	Aralık 1: 0 ... ±520 V(Peak)
	Doğruluk
	0.05% skalanın.

	
	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	
	Çözünürlük
	4mV

	
	
	Empedans
	404.298 KΩ

	Kayıt
	Örnekleme Hızı
	12.5 μs

	Koruma
	Algılama
	Aşırı gerilim

	
	Ayar
	Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme

	
	Tip
	Test o, Kuruya geçiş

	Galvanik izolasyon
	8 Grup (1+1+1+1+1+1+1+1)

	LED
	RGB (16 Milyon Renk)
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	İkili Çıkışlar AMT105

	Tip
	Elektromekanik röle kontakları

	
	-

	Kontrol
	Yazılım kontrollü

	Sayı
	4

	Maksimum Gerilim
açık durumda
	Elektromekanik
	750V (Rms)

	
	Hayır

	Maksimum Akım
	Elektromekanik
	10A (Rms)

	
	Hayır

	AC kesme kapasitesi
	Elektromekanik
	2500 VA

	
	Hayır

	DC kesme kapasitesi
	Elektromekanik
	300 W

	
	Hayır

	Kayıt
	Hayır

	
	

	
	

	Koruma
	Hayır

	
	

	
	

	Galvanik izolasyon
	4 Grup (1+1+1+1)

	LED
	Yeşil (1 renk)

	AC/DC Akım Ölçüm Girişi AMT105

	Aralık 2: 0 ... ±800 mA
	Doğruluk
	0.05% rg değerinin

	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	Çözünürlük
	6 μA

	
	Şönt
	1Ω

	Aralık 3: 0 ... ± 35 mA
	Hayır

	Aralık 1: 0 ... ± 10 A
	Hayır

	Aralık 4: 0 ... ± 250 μA
	Hayır

	Kayıt
	Çözünürlük
	400 μs

	Koruma
	Doğruluk
	Aşırı akım

	
	Ayar
	Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme

	
	Tip
	Test o, Açık devreye geçiş

	Galvanik izolasyon
	1 Grup

	LED
	Yeşil (1 renk)

	AC/DC Gerilim Ölçüm Girişi AMT105

	Aralık 1: 0 ... ±400 mV(Peak)
	Doğruluk
	0.05% ölçüm aralığının

	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	Çözünürlük
	
3 μV

	
	Empedans
	54.7826 KΩ

	Aralık 2: 0 ... ±120 mV(Peak)
	Hayır

	Aralık 1: 0 ... ±50 mV(Peak)
	Hayır

	Aralık 2: 0 ... ±10 mV(Peak)
	Hayır

	Kayıt
	Örnekleme Hızı
	400 μs

	Koruma
	Algılama
	Aşırı gerilim

	
	Ayar
	Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme

	
	Tip
	Deney o

	Galvanik izolasyon
	1 Grup

	LED
	Yeşil (1 renk)

	YARDIMCI DC AMT105

	Yardımcı DC
	12 kanalın herhangi bir kombinasyonu
	0 ... 212 V

	
	
	0 ... 0.4 A

	GPS AMT105

	Dahili GPS Modülü
	Evet

	Doğruluk
	8ns

	Kilitleme Süresi
	10s

	Gecikme Ayarı
	Evet


	İkili Çıkışlar AMT205

	Tip
	Elektromekanik röle kontakları

	
	Transistör

	Kontrol
	Yazılım kontrollü

	Sayı
	4

	Maksimum Gerilim
açık durumda
	Elektromekanik
	750V (etkin değer)

	
	Transistör
	50 V

	Maksimum Akım
	Elektromekanik
	10A (Rms)

	
	Transistör
	50 mA

	AC kesme kapasitesi
	Elektromekanik
	Smax
	2500 VA

	
	Transistör
	Smax
	2.5 VA

	DC kesme kapasitesi
	Elektromekanik
	Pmax
	300 W

	
	Transistör
	Pmax
	2.5W

	Kayıt
	Örnekleme Hızı
	50 μs

	
	Çözünürlük
	2 mA

	
	Doğruluk
	0.3 mA

	Koruma
	Algılama
	Aşırı akım

	
	Ayar
	Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme

	
	Tip
	Test o, Açık Röleler

	Galvanik izolasyon
	4 Grup (1+1+1+1)

	LED
	RGB (16 Milyon Renk)

	AC/DC Akım Ölçüm Girişi AMT205

	Aralık 2: 0 ... ±800 mA
	Doğruluk
	0.05% rg değerinin

	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	Çözünürlük
	6 μA

	
	Şönt
	1Ω

	Aralık 3: 0 ... ± 35 mA
	Doğruluk
	0.05% rg değerinin

	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	Çözünürlük
	0.3 μA

	
	Şönt
	22Ω

	Aralık 1: 0 ... ± 10 A
	Doğruluk
	0.05% rg değerinin

	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	Çözünürlük
	1.5mA

	
	Şönt
	5mΩ

	Aralık 4: 0 ... ± 82 μA
	Doğruluk
	0.05% rg değerinin

	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	Çözünürlük
	6 nA

	
	Şönt
	3 KΩ

	Kayıt
	Çözünürlük
	12.5 μs

	Koruma
	Doğruluk
	Aşırı akım

	
	Ayar
	Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme

	
	Tip
	Test o, Açık devreye geçiş

	Galvanik izolasyon
	1 Grup

	LED
	RGB (16 Milyon Renk)

	AC/DC Gerilim Ölçüm Girişi AMT205

	Aralık 1: 0 ... ±400 mV(Peak)
	Doğruluk
	0.05% ölçüm aralığının

	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	Çözünürlük
	3 μV

	
	Empedans
	54.7826 KΩ

	Aralık 2: 0 ... ±120 mV(Peak)
	Doğruluk
	0.05% ölçüm aralığının

	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	Çözünürlük
	1 μV

	
	Empedans
	133.75 KΩ

	Aralık 1: 0 ... ±50 mV(Peak)
	Doğruluk
	0.05% ölçüm aralığının

	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	Çözünürlük
	500 nV

	
	Empedans
	54.7826 KΩ

	Aralık 2: 0 ... ±10 mV(Peak)
	Doğruluk
	0.05% ölçüm aralığının

	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	Çözünürlük
	100 nV

	
	Empedans
	133.75 KΩ

	Kayıt
	Örnekleme Hızı
	12.5 μs

	Koruma
	Algılama
	Aşırı gerilim

	
	Ayar
	Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme

	
	Tip
	Test o, Açık devreye geçiş

	Galvanik izolasyon
	1 Grup

	LED
	RGB (16 Milyon Renk)

	Yardımcı DC AMT205

	Yardımcı DC
	12 kanalın herhangi bir kombinasyonu
	Maks. Gerilim: 1200 V, 0.4 A

	
	
	Maks. Akım: 8 V, 210 A

	GPS AMT205

	Dahili GPS Modülü
	Evet

	Doğruluk
	8ns

	Kilitleme Süresi
	10s

	Gecikme Ayarı
	Evet




	Protokol AMT105

	IEC 61850
	GOOSE Yayını
	10

	
	GOOSE Aboneliği
	10

	
	Sanal İkili G/Ç
	32 GİRİŞ / 32 ÇIKIŞ

	
	SV Yayın Akışları
	NO

	
	SV Abonelik Akışları
	NO

	
	SV Örnekleme Hızları
	NO

	
	Ethernet Portları
	1x RJ45 100Base

	
	Zaman Senkronizasyonu
	PPS

	
	Zaman Doğruluğu
	±80 ns (PPS)

	Kombinasyon Kablosu AMT105

	3 Gerilim, 3 Akım
	Evet

	6 Akım
	Evet

	AMT105 PC Bağlantısı

	Wi-Fi
	Evet

	LED
	1 Port

	Programlama USB Portu
	Hayır

	AMT105 Fiziksel Özellikleri

	Ağırlık
	14kg

	Boyut
	35 cm-35cm-15cm

	Çalışma Sıcaklığı
	-10 ila 55° C

	Depolama Sıcaklığı
	-20 ila 85° C

	Nem
	70%

	Transformatör Özellikleri AMT105

	YG ve AG çıkışları-güç
	Frekans
	

	
	Güç
	

	YG ve AG çıkışları-Gerilim
	3-fazlı AC (RMS)
	0-150 V(LN)…550mA tepe değeri

	
	1-fazlı AC (RMS)
	0-450V(LN)…550 mA tepe değeri

	
	3-fazlı DC
	0-220V(LN)…550 mA

	
	1-fazlı DC
	0-630V(LN)…550mA tepe değeri

	YG ve AG çıkışları-Akım
	3-fazlı AC (RMS)
	0-32A…12V

	
	1-fazlı AC (RMS)
	

	
	3-fazlı DC
	0-10A…12V

	
	1-fazlı DC
	0-10A…40V

	YG ve AG girişi-Gerilim

	AC(RMS)
	0 ... 400m V        0.01 % okuma + 0.017 % aralık
0 ... 4.5 V           0.007 % okuma + 0.012 % aralık
0 ... 30V             0.022 % okuma + 0.032 % aralık
0 ... 188V            0.01 % okuma + 0.017 % aralık

	
	DC
	

	
YG ve AG girişi-Akım

	AC(RMS)
	0 ... 800 mA      0.008 % okuma + 0.01 % aralık

	
	DC
	

	

	Test Standardı
	IEC61869 / 60044

	Gerilim Çıkış Aralığı
	0-450V

	Akım Çıkış Aralığı
	0-128A

	Çıkış Frekansı Aralığı
	DC  5-2500HZ

	CT Oranı Ölçüm Doğruluğu
	Oran: 1-30000
doğruluk: 0.2 

	Faz kayması:
Çözünürlük
Doğruluk
	0.01 min
 3 min (tipik) / 5 min (garantili)

	Minimum Diz Noktası
	0.5V

	Maksimum Diz Noktası
	4500V

	"Sargı Direnci
Çözünürlük
Doğruluğu"
	1 mΩ
0.05 % (tipik) / 0.1 % + 1 mΩ (garantili)

	Akım Giriş Aralığı (CT Sekonder Tarafı)
	1mA - 500mA

	Minimum Diz Akımı
	1mA

	Maksimum Dirsek Gerilimi
	1.5A'ya kadar 4KV


	Protokol AMT205

	IEC 61850
	GOOSE Yayını
	128

	
	GOOSE Aboneliği
	128

	
	Sanal İkili G/Ç
	360 IN / 360 OUT

	
	SV Yayın Akışları
	10

	
	SV Abonelik Akışları
	10

	
	SV Örnekleme Hızları
	Çevrim başına 80-256 örnek

	
	Ethernet Portları
	3x RJ45 100Base, 1x Harici Fiber 100Base (İsteğe bağlı)

	
	Zaman Senkronizasyonu
	PTP (IEEE-1588), IRIG-B, PPS, SNTP

	
	Zaman Doğruluğu
	±1 µs (PTP), ±80 ns (PPS)

	Kombinasyon Kablosu AMT205

	3 Gerilim, 3 Akım
	Evet

	6 Akım
	Hayır

	PC Bağlantısı AMT205

	Wi-Fi
	Evet

	LED
	1 Port

	Programlama USB Portu
	Evet

	Fiziksel Özellikler AMT205

	Ağırlık
	14kg

	Boyut
	35 cm-35cm-15cm

	Çalışma Sıcaklığı
	-10 ila 55° C

	Depolama Sıcaklığı
	-20 ila 85° C

	Nem
	70%

	Transformatör Özellikleri AMT205

	YG ve AG çıkışları-güç
	Frekans
	

	
	Güç
	

	YG ve AG çıkışları-Gerilim
	3-fazlı AC (RMS)
	0-600 V(LN)…1.2 A tepe

	
	1-fazlı AC (RMS)
	0-1200V(LN)…1.2 A tepe

	
	3-fazlı DC
	0-850V(LN)…1.2 A

	
	1-fazlı DC
	0-1700V(LN)…1.2 A tepe

	YG ve AG çıkışları-Akım
	3-fazlı AC (RMS)
	0-32A…22V

	
	1-fazlı AC (RMS)
	

	
	3-fazlı DC
	0-10A…22V

	
	1-fazlı DC
	0-10A…60V

	YG ve AG girişi-Gerilim

	AC(RMS)
	0 ... 10 mV         0.022 % rd + 0.032 % aralık
0 ... 50 mV           0.01 % rd + 0.017 % aralık
0 ... 120m V      0.007 % rd + 0.012 % aralık
0 ... 400m V        0.01 % okuma + 0.017 % aralık
0 ... 4.5 V           0.007 % okuma + 0.012 % aralık
0 ... 30V             0.022 % okuma + 0.032 % aralık
0 ... 188V            0.01 % okuma + 0.017 % aralık
0 ... 520 V         0.007 % rd + 0.012 % aralık

	
	DC
	

	
YG ve AG girişi-Akım

	AC(RMS)
	0 …82 uA     0.1 % rd + 0.023 % aralık
0 ... 35 mA   0.037 % rd + 0.026 % aralık
0 ... 800 mA      0.008 % okuma + 0.01 % aralık
0 ... 10 A      0.008 % rd + 0.01 % aralık

	
	DC
	

	

	Test Standardı
	IEC61869 / 60044

	Gerilim Çıkış Aralığı
	0-1200V

	Akım Çıkış Aralığı
	0-128A

	Çıkış Frekansı Aralığı
	DC  5-2500HZ

	CT Oranı Ölçüm Doğruluğu
	Oran: 1-30000
doğruluk: 0.2

	Faz kayması:
Çözünürlük
Doğruluk
	0.01 dakika
3 dakika (tipik) / 5 dakika (garantili)

	Minimum Diz Noktası
	0.01V

	Maksimum Diz Noktası
	10KV

	"Sargı Direnci
Çözünürlük
Doğruluğu"
	1 mΩ
0.05 % (tipik) / 0.1 % + 1 mΩ (garantili)

	Akım Giriş Aralığı (CT Sekonder Tarafı)
	1 mA - 7 A

	Minimum Diz Akımı
	100uA

	Maksimum Dirsek Gerilimi
	10A ila 50V
2.5A 10KV'a kadar








	PT SPESİFİKASYONU AMT105

	Test Standardı
	IEC61869 / 60044

	Gerilim Çıkış Aralığı
	0-450V AC

	Akım Çıkış Aralığı
	0-128A

	Oran Ölçümü
Gerilim Seviyesi
Tipik doğruluk
	Oran: 1-500KV
doğruluk: 0.2

	Faz kayması ölçümü
Gerilim seviyesi
Tipik doğruluk
	0.01 dakika
3 dakika (tipik) / 5 dakika (garantili)

	Sargı Direnci: 
Çözünürlük
Garanti edilen doğruluk
Tipik doğruluk
	1 mΩ
0.1 % + 1 mΩ
0.05 %


	PT SPESİFİKASYONU AMT205

	Test Standardı
	IEC61869 / 60044

	Gerilim Çıkış Aralığı
	0-1200 V AC

	Akım Çıkış Aralığı
	0-128A

	Oran Ölçümü
Gerilim Seviyesi
Tipik doğruluk
	Oran: 1-500KV
doğruluk: 0.2

	Faz kayması ölçümü
Gerilim seviyesi
Tipik doğruluk
	0.01 dakika
3 dakika (tipik) / 5 dakika (garantili)

	Sargı Direnci: 
Çözünürlük
Garanti edilen doğruluk
Tipik doğruluk
	1 mΩ
0.1 % + 1 mΩ
0.05 %
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Elektriksel ve Fiziksel Özellikler
AMT103
AMT203


4 Gerilim Çıkışı
4 İkili Çıkış
DC/AC Analog Giriş

Kombinasyon Konnektörü

4 İkili Çıkış
4 Gerilim Çıkışı veya 
3 Gerilim Çıkışı ve 1 DC Besleme
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4 Çok İşlevli Giriş
3 Akım Çıkışı

Açma/Kapama Tuşu

Açma/Kapama Tuşu

3 Akım Çıkışı

Kombinasyon Konnektörü
4 Çok İşlevli Giriş


Wi-Fi Anteni
USB Ana Bilgisayar
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Toprak
USB Hata Ayıklama
LAN
LAN/Wi-Fi Geçişi
USB
GPS
Toprak

USB-A




Güç girişi 
85 ila 250 V AC 
100 ila 330 V DC 
Maks. 10 A 
Frekans 47/63 Hz

Güç girişi 
85 ila 250 V AC 
100 ila 330 V DC 
Maks. 10 A 
Frekans 47/63 Hz








	AMT20 Güç Kaynağı3

	Güç kaynağı aralığı
	85-240 VAC veya 100-330VDC

	Giriş frekansı aralığı
	47-63 Hz

	Tüketim
	3 KVA'ya kadar

	Nominal akım
	5 A at 230 VAC

	Bağlantı
	IEC60320 standardına göre

	AMT20 Yüksek Gerilimli, Düşük Akımlı Jeneratörler3 
(Giriş Gerilimi≥ 220V)

	Gerilim
	6 Faz (L-N)
	AC: 4 X 0 ... 300 V

	
	
	DC: 4 X 0 ... 420 V

	
	Seri ve paralel
	Evet

	
	Çözünürlük
	20 μV

	
	Doğruluk
	Gar.: rd.'nin %0.15'i + rg.'nin %0.015'i

	
	
	Tipik: rd.'nin %0.05'i + rg.'nin %0.005'i

	Akım
	Normal Mod
	6 Faz (L-N)
	AC: 4 X 0 ... 0.25 A

	
	
	
	DC: 4 X 0 ... 0.4 A

	
	Dahili Yükseltici Modu, 
süre<200ms
	6 Faz (L-N)
	AC: 4 X 0 ... 0.85 A

	
	
	
	DC: 4 X 0 ... 1.2 A

	
	Seri ve paralel
	Evet

	
	Çözünürlük
	20 μA

	
	Doğruluk
	Gar.: rd.'nin %0.15'i + rg.'nin %0.015'i

	
	
	Tipik: rd.'nin %0.05'i + rg.'nin %0.005'i

	Faz
	Aralık
	0° ile 360°

	
	Çözünürlük
	1μ°

	
	Doğruluk
	Garanti: 0.1°

	
	
	Tipik: 0.01°

	Frekans
	Aralık
	0 ... 5 kHz

	
	Çözünürlük
	1 μHz

	
	Doğruluk
	Garanti: 10 μHz  ,  Tipik: 1 μHz

	Güç
	
250
300
200
100
150
50
0
V(V)
P(W)
50
100
150
200
250
300
0


	Harmonik Enjeksiyonu
	Harmonik Gir
	Evet
	2 Serbest Harmonik

	
	Harmonik Mertebesi
	Hayır
	

	Kayıt
	Örnekleme Hızı
	1.2 ms

	
	Değişken
	Akımlar ve Gerilimler

	Koruma
	Algılama
	Güç eğrilerine göre güç

	
	
	Hayır

	
	Tip
	Deney o

	Bağlantı: Banana soketleri
	4 mm (0.16 in) banana soketleri

	Bağlantı: Kombine soket
	Grup A

	LED
	Yeşil (1 renk)

	Düşük Gerilimli, Yüksek Akımlı Jeneratörler AMT203

	Akım
	Normal Mod
	6 Faz (L-N)
	AC: 3 X 0 ... 32 A

	
	
	
	DC: 3 X 0 ... 45 A

	
	
	Çözünürlük
	170 μA

	
	
	Doğruluk
	Gar.: rd'nin %0.15'i + %0.015'i rg.

	
	
	
	Tip.: rd'nin %0.05'i + %0.005'i rg

	
	Mod
amplifikatör
dahili süre
< 300 ms
	6 Faz (L-N)
	AC: 3 X 0 ... 67 A

	
	
	Çözünürlük
	DC: 3 X 0 ... 95 A

	
	
	
	170 μA

	
	
	Doğruluk
	Gar.: rd'nin %0.15'i + %0.015'i rg.

	
	
	
	Tip.: rd'nin %0.05'i + %0.005'i rg.

	
	Maksimum Uyum Gerilimi
	22V

	
	Seri ve paralel
	Evet

	Gerilim
	6 Faz (L-N)
	AC: 3 X 0 ... 12 V

	
	
	DC: 3 X 0 ... 20 V

	
	Seri ve paralel
	Evet

	
	Çözünürlük
	40 uV

	
	Doğruluk
	Gar.: rd'nin %0.15'i + %0.015'i rg.

	
	
	Tip.: rd'nin %0.05'i + %0.005'i rg.


	Güç Kaynağı AMT103

	Güç kaynağı aralığı
	85-240 VAC veya 100-330VDC

	Giriş frekansı aralığı
	47-63 Hz

	Tüketim
	2 KVA'ya kadar

	Nominal akım
	3 A at 230 VAC

	Bağlantı
	IEC60320 standardına göre

	Yüksek Gerilimli, Düşük Akımlı Jeneratörler AMT103
 (Giriş Gerilimi≥ 220V)

	Gerilim
	6 Faz (L-N)
	AC: 4 X 0 ... 150 V

	
	
	DC: 4 X 0 ... 210 V

	
	Seri ve paralel
	Evet

	
	Çözünürlük
	400 μV

	
	Doğruluk
	Gar.: rd.'nin %0.15'i + rg.'nin %0.015'i

	
	
	Tipik: rd.'nin %0.05'i + rg.'nin %0.005'i

	Akım
	Hayır

	Faz
	Aralık
	0° ile 360°

	
	Çözünürlük
	1μ°

	
	Doğruluk
	Garanti: 0.1°

	
	
	Tipik: 0.01°

	Frekans
	Aralık
	0 ... 10 kHz

	
	Çözünürlük
	1 μHz

	
	Doğruluk
	Garanti: 10 μHz  ,  Tipik: 1 μHz

	Güç
	
250
300
200
100
150
50
0
V(V)
P(W)
50
100
150
200
250
300
0


	Harmonik Enjeksiyonu
	Harmonik Gir
	Evet
	2 Serbest Harmonik

	
	Harmonik Mertebesi
	Hayır
	

	Kayıt
	Örnekleme Hızı
	1.2 ms

	
	Değişken
	Akımlar ve Gerilimler

	Koruma
	Algılama
	Güç eğrilerine göre güç

	
	
	Hayır

	
	Tip
	Deney o

	Bağlantı: Banana soketleri
	4 mm (0.16 in) banana soketleri

	Bağlantı: Kombine soket
	Grup A

	LED
	Yeşil (1 renk)

	Düşük Gerilimli, Yüksek Akımlı Jeneratörler AMT103

	Akım
	Normal Mod
	6 Faz (L-N)
	AC: 3 X 0 ... 32 A

	
	
	
	DC: 3 X 0 ... 32 A

	
	
	Çözünürlük
	85 μA

	
	
	Doğruluk
	Kesinlik: 0.15% okuma değeri + 0.015% kademe değeri

	
	
	
	Tip.: rd'nin %0.05'i + %0.005'i rg.

	
	Dahili Yükseltici Modu
	Hayır

	
	Maksimum Uyum Gerilimi
	12V

	
	Seri ve paralel
	Evet

	Gerilim
	Hayır



	(devamı)
Düşük Gerilimli, Yüksek Akımlı Jeneratörler AMT103

	Faz
	Aralık
	0° ila 360°

	
	Çözünürlük
	1μ°

	
	Doğruluk
	Garanti: 0.1°

	
	
	Tipik: 0.01°

	Frekans
	Aralık
	0 ... 2.5 kHz

	
	Çözünürlük
	1 μHz

	
	Doğruluk
	Tipik: 10 μHz

	
	
	Tipik: 1 μHz

	Kayıt
	Örnekleme Hızı
	1.2 ms

	
	Değişken
	Akımlar

	Koruma
	Algılama
	Maksimum
Nötr Akımı
	32A: Sınırsız

	
	
	
	64 A: 3 s

	
	
	
	100 A: 300 ms

	
	Ayar
	Yazılım kontrollü: Zaman , Etkinleştir

	
	Tip
	Test kapalı

	Maksimum Nötr Akımı
	4 mm (0.16 in) banana soketleri / sürekli 32 A

	Bağlantı: Banana soketleri
	Grup A (sürekli maksimum 30 A)

	LED
	Yeşil (1 renk)

	Harmonik
Enjeksiyon
	Harmonik Gir
	Evet
	2 Serbest Harmonik

	
	Harmonik Mertebesi
	Hayır

	Güç
	
60
35
25
30
20
10
15
5
0
I(A)
S(VA)
0


	103 Binary/Analog Girişleri

	Sayı
	4

	Kuru
	Açık Devre Gerilimi
	5 V

	
	Kısa Devre Gerilimi
	Yazılım kontrollü

	Islak
	Aralık 1: 0 ... ±4.5 V(Peak)
	Doğruluk
	0.05% skalanın.

	
	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	
	Çözünürlük
	35 μV

	
	
	Empedans
	493.75 KΩ

	
	Aralık 1: 0 ... ±30 V(Peak)
	Doğruluk
	0.05% skalanın.

	
	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	
	Çözünürlük
	250μV

	
	
	Empedans
	414.783 KΩ

	
	Aralık 1: 0 ... ±180 V(Peak)
	Doğruluk
	0.05% skalanın.

	
	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	
	Çözünürlük
	1.5mV

	
	
	Empedans
	405.267 KΩ

	
	Hayır

	Kayıt
	Örnekleme Hızı
	12.5 μs

	Koruma
	Algılama
	Aşırı gerilim

	
	Ayar
	Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme

	
	Tip
	Test o, Kuruya geçiş

	Galvanik izolasyon
	4 Grup (1+1+1+1)

	LED
	Yeşil (1 renk)


	(devamı)
Düşük Gerilimli, Yüksek Akımlı Jeneratörler AMT203

	Faz
	Aralık
	0° ila 360°

	
	Çözünürlük
	1μ°

	
	Doğruluk
	Garanti: 0.1°

	
	
	Tipik: 0.01°

	Frekans
	Aralık
	0 ... 2.5 kHz

	
	Çözünürlük
	1 μHz

	
	Doğruluk
	Tipik: 10 μHz

	
	
	Tipik: 1 μHz

	Kayıt
	Örnekleme Hızı
	1.2 ms

	
	Değişken
	Akımlar ve Gerilimler

	Koruma
	Algılama
	Maksimum
Nötr Akımı
	32A: Sınırsız

	
	
	
	64 A: 3 s

	
	
	
	100 A: 300 ms

	
	Ayar
	Yazılım kontrollü: Zaman , Etkinleştir

	
	Tip
	Test kapalı

	Maksimum Nötr Akımı
	4 mm (0.16 in) banana soketleri / sürekli 32 A

	Bağlantı: Banana soketleri
	Grup A (sürekli maksimum 30 A)

	LED
	RGB (16 Milyon Renk)

	Harmonik
Enjeksiyon
	Harmonik Gir
	Evet
	2 Serbest Harmonik

	
	Harmonik Mertebesi
	Evet
	50Hz için Maksimum 40. harmonik (2KHz)

	Güç
	
60
35
25
30
20
10
15
5
0
I(A)
S(VA)
0


	203  Binary/Analog Girişleri

	Sayı
	4

	Kuru
	Açık Devre Gerilimi
	5 V

	
	Kısa Devre Gerilimi
	Yazılım kontrollü

	Islak
	Aralık 1: 0 ... ±4.5 V(Peak)
	Doğruluk
	0.05% skalanın.

	
	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	
	Çözünürlük
	35 μV

	
	
	Empedans
	493.75 KΩ

	
	Aralık 1: 0 ... ±30 V(Peak)
	Doğruluk
	0.05% skalanın.

	
	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	
	Çözünürlük
	250μV

	
	
	Empedans
	414.783 KΩ

	
	Aralık 1: 0 ... ±180 V(Peak)
	Doğruluk
	0.05% skalanın.

	
	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	
	Çözünürlük
	1.5mV

	
	
	Empedans
	405.267 KΩ

	
	Aralık 1: 0 ... ±520 V(Peak)
	Doğruluk
	0.05% skalanın.

	
	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	
	Çözünürlük
	4mV

	
	
	Empedans
	404.298 KΩ

	Kayıt
	Örnekleme Hızı
	12.5 μs

	Koruma
	Algılama
	Aşırı gerilim

	
	Ayar
	Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme

	
	Tip
	Test o, Kuruya geçiş

	Galvanik izolasyon
	4 Grup (1+1+1+1)

	LED
	RGB (16 Milyon Renk)








	İkili Çıkışlar AMT103

	Tip
	Elektromekanik röle kontakları

	
	-

	Kontrol
	Yazılım kontrollü

	Sayı
	4

	Maksimum Gerilim
açık durumda
	Elektromekanik
	750V (etkin değer)

	
	Hayır

	Maksimum Akım
	Elektromekanik
	10A (Rms)

	
	Hayır

	AC kesme kapasitesi
	Elektromekanik
	2500 VA

	
	Hayır

	DC kesme kapasitesi
	Elektromekanik
	300 W

	
	Hayır

	Kayıt
	Hayır

	
	

	
	

	Koruma
	Hayır

	
	

	
	

	Galvanik izolasyon
	4 Grup (1+1+1+1)

	LED
	Yeşil (1 renk)

	AC/DC Akım Ölçüm Girişi AMT103

	Aralık 2: 0 ... ±800 mA
	Doğruluk
	0.05% rg değerinin

	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	Çözünürlük
	6 μA

	
	Şönt
	1Ω

	Aralık 3: 0 ... ± 35 mA
	Hayır

	Aralık 1: 0 ... ± 10 A
	Hayır

	Aralık 4: 0 ... ± 250 μA
	Hayır

	Kayıt
	Çözünürlük
	400 μs

	Koruma
	Doğruluk
	Aşırı akım

	
	Ayar
	Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme

	
	Tip
	Test o, Açık devreye geçiş

	Galvanik izolasyon
	1 Grup

	LED
	Yeşil (1 renk)

	AC/DC Gerilim Ölçüm Girişi AMT103

	Aralık 1: 0 ... ±400 mV(Peak)
	Doğruluk
	0.05% ölçüm aralığının

	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	Çözünürlük
	
3 μV

	
	Empedans
	54.7826 KΩ

	Aralık 2: 0 ... ±120 mV(Peak)
	Hayır

	Aralık 1: 0 ... ±50 mV(Peak)
	Hayır

	Aralık 2: 0 ... ±10 mV(Peak)
	Hayır

	Kayıt
	Örnekleme Hızı
	400 μs

	Koruma
	Algılama
	Aşırı gerilim

	
	Ayar
	Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme

	
	Tip
	Deney o

	Galvanik izolasyon
	1 Grup

	LED
	Yeşil (1 renk)

	Yardımcı DC AMT103

	Yardımcı DC
	Hayır

	GPS AMT103

	Dahili GPS Modülü
	Evet

	Doğruluk
	8ns

	Kilitleme Süresi
	10s

	Gecikme Ayarı
	Evet


	İkili Çıkışlar AMT203

	Tip
	Elektromekanik röle kontakları

	
	Transistör

	Kontrol
	Yazılım kontrollü

	Sayı
	4

	Maksimum Gerilim
açık durumda
	Elektromekanik
	750V (etkin değer)

	
	Transistör
	50 V

	Maksimum Akım
	Elektromekanik
	10A (Rms)

	
	Transistör
	50 mA

	AC kesme kapasitesi
	Elektromekanik
	Smax
	2500 VA

	
	Transistör
	Smax
	2.5 VA

	DC kesme kapasitesi
	Elektromekanik
	Pmax
	300 W

	
	Transistör
	Pmax
	2.5W

	Kayıt
	Örnekleme Hızı
	50 μs

	
	Çözünürlük
	2 mA

	
	Doğruluk
	0.3 mA

	Koruma
	Algılama
	Aşırı akım

	
	Ayar
	Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme

	
	Tip
	Test o, Açık Röleler

	Galvanik izolasyon
	4 Grup (1+1+1+1)

	LED
	RGB (16 Milyon Renk)

	AC/DC Akım Ölçüm Girişi AMT203

	Aralık 2: 0 ... ±800 mA
	Doğruluk
	0.05% rg değerinin

	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	Çözünürlük
	6 μA

	
	Şönt
	1Ω

	Aralık 3: 0 ... ± 35 mA
	Doğruluk
	0.05% rg değerinin

	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	Çözünürlük
	0.3 μA

	
	Şönt
	22Ω

	Aralık 1: 0 ... ± 10 A
	Doğruluk
	0.05% rg değerinin

	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	Çözünürlük
	1.5mA

	
	Şönt
	5mΩ

	Aralık 4: 0 ... ± 82 μA
	Doğruluk
	0.05% rg değerinin

	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	Çözünürlük
	6 nA

	
	Şönt
	3 KΩ

	Kayıt
	Çözünürlük
	12.5 μs

	Koruma
	Doğruluk
	Aşırı akım

	
	Ayar
	Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme

	
	Tip
	Test o, Açık devreye geçiş

	Galvanik izolasyon
	1 Grup

	LED
	RGB (16 Milyon Renk)

	AC/DC Gerilim Ölçüm Girişi AMT20 3

	Aralık 1: 0 ... ±400 mV(Peak)
	Doğruluk
	0.05% ölçüm aralığının

	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	Çözünürlük
	3 μV

	
	Empedans
	54.7826 KΩ

	Aralık 2: 0 ... ±120 mV(Peak)
	Doğruluk
	0.05% ölçüm aralığının

	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	Çözünürlük
	1 μV

	
	Empedans
	133.75 KΩ

	Aralık 1: 0 ... ±50 mV(Peak)
	Doğruluk
	0.05% ölçüm aralığının

	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	Çözünürlük
	500 nV

	
	Empedans
	54.7826 KΩ

	Aralık 2: 0 ... ±10 mV(Peak)
	Doğruluk
	0.05% ölçüm aralığının

	
	Ortalama doğruluk
	0.02% skalanın.

	
	Çözünürlük
	100 nV

	
	Empedans
	133.75 KΩ

	Kayıt
	Örnekleme Hızı
	12.5 μs

	Koruma
	Algılama
	Aşırı gerilim

	
	Ayar
	Yazılım kontrollü: Süre, Etkinleştirme

	
	Tip
	Test o, Açık devreye geçiş

	Galvanik izolasyon
	1 Grup

	LED
	RGB (16 Milyon Renk)

	Yardımcı DC AMT20 3

	Yardımcı DC
	Herhangi bir 4 kanal kombinasyonu
	Maks. Gerilim: 1200 V, 0.4 A

	
	
	Maks. Akım: 8 V, 210 A

	GPS AMT20 3

	Dahili GPS Modülü
	Evet

	Doğruluk
	8ns

	Kilitleme Süresi
	10s

	Gecikme Ayarı
	Evet




	Protokol AMT10 3

	IEC 61850
	GOOSE Yayını
	10

	
	GOOSE Aboneliği
	10

	
	Sanal İkili G/Ç
	32 GİRİŞ / 32 ÇIKIŞ

	
	SV Yayın Akışları
	NO

	
	SV Abonelik Akışları
	NO

	
	SV Örnekleme Hızları
	NO

	
	Ethernet Portları
	1x RJ45 100Base

	
	Zaman Senkronizasyonu
	PPS

	
	Zaman Doğruluğu
	±80 ns (PPS)

	Kombinasyon Kablosu AMT10 3

	3 Gerilim, 3 Akım
	Evet

	6 Akım
	Evet

	PC Bağlantısı AMT10 3

	Wi-Fi
	Evet

	LED
	1 Port

	Programlama USB Portu
	Hayır

	Fiziksel Özellik AMT10 3

	Ağırlık
	14kg

	Boyut
	35 cm-35cm-15cm

	Çalışma Sıcaklığı
	-10 ila 55° C

	Depolama Sıcaklığı
	-20 ila 85° C

	Nem
	70%

	Transformatör Özellikleri AMT10 3

	YG ve AG çıkışları-güç
	Frekans
	

	
	Güç
	

	YG ve AG çıkışları-Gerilim
	3-fazlı AC (RMS)
	0-150 V(LN)…550mA tepe değeri

	
	1-fazlı AC (RMS)
	0-450V(LN)…550 mA tepe değeri

	
	3-fazlı DC
	0-220V(LN)…550 mA

	
	1-fazlı DC
	0-630V(LN)…550mA tepe değeri

	YG ve AG çıkışları-Akım
	3-fazlı AC (RMS)
	0-32A…12V

	
	1-fazlı AC (RMS)
	

	
	3-fazlı DC
	0-10A…12V

	
	1-fazlı DC
	0-10A…40V

	YG ve AG girişi-Gerilim

	AC(RMS)
	0 ... 400m V        0.01 % okuma + 0.017 % aralık
0 ... 4.5 V           0.007 % okuma + 0.012 % aralık
0 ... 30V             0.022 % okuma + 0.032 % aralık
0 ... 188V            0.01 % okuma + 0.017 % aralık

	
	DC
	

	
YG ve AG girişi-Akım

	AC(RMS)
	0 ... 800 mA      0.008 % okuma + 0.01 % aralık

	
	DC
	

	

	Test Standardı
	IEC61869 / 60044

	Gerilim Çıkış Aralığı
	0-450V

	Akım Çıkış Aralığı
	0-128A

	Çıkış Frekansı Aralığı
	DC  5-2500HZ

	CT Oranı Ölçüm Doğruluğu
	Oran: 1-30000
doğruluk: 0.2 

	Faz kayması:
Çözünürlük
Doğruluk
	0.01 min
 3 min (tipik) / 5 min (garantili)

	Minimum Diz Noktası
	0.5V

	Maksimum Diz Noktası
	4500V

	"Sargı Direnci
Çözünürlük
Doğruluğu"
	1 mΩ
0.05 % (tipik) / 0.1 % + 1 mΩ (garantili)

	Akım Giriş Aralığı (CT Sekonder Tarafı)
	1mA - 500mA

	Minimum Diz Akımı
	1mA

	Maksimum Dirsek Gerilimi
	1.5A'ya kadar 4KV


	Protokol AMT20 3

	IEC 61850
	GOOSE Yayını
	128

	
	GOOSE Aboneliği
	128

	
	Sanal İkili G/Ç
	360 IN / 360 OUT

	
	SV Yayın Akışları
	10

	
	SV Abonelik Akışları
	10

	
	SV Örnekleme Hızları
	Çevrim başına 80-256 örnek

	
	Ethernet Portları
	3x RJ45 100Base, 1x Harici Fiber 100Base (İsteğe bağlı)

	
	Zaman Senkronizasyonu
	PTP (IEEE-1588), IRIG-B, PPS, SNTP

	
	Zaman Doğruluğu
	±1 µs (PTP), ±80 ns (PPS)

	Kombinasyon Kablosu AMT20 3

	3 Gerilim, 3 Akım
	Evet

	6 Akım
	Hayır

	PC Bağlantısı AMT20 3

	Wi-Fi
	Evet

	LED
	1 Port

	Programlama USB Portu
	Evet

	Fiziksel Özellik AMT20 3

	Ağırlık
	14kg

	Boyut
	35 cm-35cm-15cm

	Çalışma Sıcaklığı
	-10 ila 55° C

	Depolama Sıcaklığı
	-20 ila 85° C

	Nem
	70%

	Transformatör Özellikleri AMT20 3

	YG ve AG çıkışları-güç
	Frekans
	

	
	Güç
	

	YG ve AG çıkışları-Gerilim
	3-fazlı AC (RMS)
	0-600 V(LN)…1.2 A tepe

	
	1-fazlı AC (RMS)
	0-1200V(LN)…1.2 A tepe

	
	3-fazlı DC
	0-850V(LN)…1.2 A

	
	1-fazlı DC
	0-1700V(LN)…1.2 A tepe

	YG ve AG çıkışları-Akım
	3-fazlı AC (RMS)
	0-32A…22V

	
	1-fazlı AC (RMS)
	

	
	3-fazlı DC
	0-10A…22V

	
	1-fazlı DC
	0-10A…60V

	YG ve AG girişi-Gerilim

	AC(RMS)
	0 ... 10 mV         0.022 % rd + 0.032 % aralık
0 ... 50 mV           0.01 % rd + 0.017 % aralık
0 ... 120m V      0.007 % rd + 0.012 % aralık
0 ... 400m V        0.01 % okuma + 0.017 % aralık
0 ... 4.5 V           0.007 % okuma + 0.012 % aralık
0 ... 30V             0.022 % okuma + 0.032 % aralık
0 ... 188V            0.01 % okuma + 0.017 % aralık
0 ... 520 V         0.007 % rd + 0.012 % aralık

	
	DC
	

	
YG ve AG girişi-Akım

	AC(RMS)
	0 …82 uA     0.1 % rd + 0.023 % aralık
0 ... 35 mA   0.037 % rd + 0.026 % aralık
0 ... 800 mA      0.008 % okuma + 0.01 % aralık
0 ... 10 A      0.008 % rd + 0.01 % aralık

	
	DC
	

	

	Test Standardı
	IEC61869 / 60044

	Gerilim Çıkış Aralığı
	0-1200V

	Akım Çıkış Aralığı
	0-128A

	Çıkış Frekansı Aralığı
	DC  5-2500HZ

	CT Oranı Ölçüm Doğruluğu
	Oran: 1-30000
doğruluk: 0.2

	Faz kayması:
Çözünürlük
Doğruluk
	0.01 dakika
3 dakika (tipik) / 5 dakika (garantili)

	Minimum Diz Noktası
	0.01V

	Maksimum Diz Noktası
	10KV

	"Sargı Direnci
Çözünürlük
Doğruluğu"
	1 mΩ
0.05 % (tipik) / 0.1 % + 1 mΩ (garantili)

	Akım Giriş Aralığı (CT Sekonder Tarafı)
	1 mA - 7 A

	Minimum Diz Akımı
	100uA

	Maksimum Dirsek Gerilimi
	10A ila 50V
2.5A 10KV'a kadar








	PT ÖZELLİKLERİ AMT10 3

	Test Standardı
	IEC61869 / 60044

	Gerilim Çıkış Aralığı
	0-450V AC

	Akım Çıkış Aralığı
	0-128A

	Oran Ölçümü
Gerilim Seviyesi
Tipik doğruluk
	Oran: 1-500KV
doğruluk: 0.2

	Faz kayması ölçümü
Gerilim seviyesi
Tipik doğruluk
	0.01 dakika
3 dakika (tipik) / 5 dakika (garantili)

	Sargı Direnci: 
Çözünürlük
Garanti edilen doğruluk
Tipik doğruluk
	1 mΩ
0.1 % + 1 mΩ
0.05 %


	PT ÖZELLİKLERİ AMT20 3

	Test Standardı
	IEC61869 / 60044

	Gerilim Çıkış Aralığı
	0-1200 V AC

	Akım Çıkış Aralığı
	0-128A

	Oran Ölçümü
Gerilim Seviyesi
Tipik doğruluk
	Oran: 1-500KV
doğruluk: 0.2

	Faz kayması ölçümü
Gerilim seviyesi
Tipik doğruluk
	0.01 dakika
3 dakika (tipik) / 5 dakika (garantili)

	Sargı Direnci: 
Çözünürlük
Garanti edilen doğruluk
Tipik doğruluk
	1 mΩ
0.1 % + 1 mΩ
0.05 %
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