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در صفحه "Hardware Configuration"، زبانه‌ی "Extra Setting" تنظیمات مربوط به پورت سریال و یک سری تنظیمات برای بهبود عملکرد دستگاه انجام می‌شود. در تست‌هایی که زمان اجرای تست طولانی است(بالای 100 ثانیه) برای این که مقدار "Actual Value" در تمام طول تست در "Signal View" نشان داده شود نیاز به حافظه زیادی می‌باشد که این حجم از اطلاعات باعث کند شدن عملکرد نرم‌افزار می‌شود. با زدن تیک گزینه "Save last Actual data" در بخش "Extra Setting" در طول اجرای تست در "Signal View" بسته به حجم داده مثلا در 10 ثانیه آخر تست مقدار "Actual Value" نشان داده می‌شود. در واقع این گزینه نقش یک اسیلوسکوپ حافظه‌دار مدت زمان کوتاه را دارد. با کلیک بر روی گزینه‌ی "Maximum Fan During Test" در هنگام اجرای تست‌ها، فن دستگاه شروع به کار کردن در حالت "Maximum Fan" می‌کند و پس از اتمام تست فن دوباره به حالت عادی بازمی‌گردد. در فیلد "Binary Link Serial" می‌توان عددی بین 0تا 255 وارد کرد که تا قبل از شروع تست دستگاه از طریق "Binary Output4" یک فرمان به برد تست تجهیزات ارسال کند تا این برد بر اساس این فرمان اتصالات مناسب، جهت انجام هر کدام از تست‌های تجهیزات را انجام دهد. 
قریبا...
[bookmark: _gjdgxs]Under the "Extra Setting" tab in the "Hardware Configuration" page, the settings for the serial port of the device as well as some other operation enhancer settings are set. In tests where the test run time is longer than 100 seconds, a lot of memory is required to display the "Actual Value" in "Signal View" throughout the test. This amount of information slows down the software. By checking "Save last actual data" in "Extra Setting" during the test run, the "Actual Value" is displayed in "Signal View", for example in the last 10 seconds of the test, according to the amount of data. In fact, this option plays the role of a short memory oscilloscope. By clicking on "Maximum fan during test" during the test run, the fan of the device starts working in "Maximum fan" mode and after the test ends, it returns to normal mode. In “Binary Link Serial” field, it is possible to enter a number between 0 and 255 so that before the test begins, the device sends a command to the equipment test board through “Binary Output” number four and this board adjusts the appropriate connections for any of the equipment tests in accordance with the received command. 
Unter der Registerkarte „Extra Setting“ auf der Seite „Hardware Configuration“ werden die Einstellungen für die serielle Schnittstelle des Gerätes sowie einige andere Einstellungen zur Betriebserweiterung vorgenommen. Bei Tests, bei denen die Testlaufzeit länger als 100 Sekunden ist, wird viel Speicherplatz benötigt, um den „Actual Value“ während des gesamten Tests in der „Signal View“ anzuzeigen. Diese Menge an Informationen verlangsamt die Software. Durch Die Überprüfung „Save last actual data“ in „Extra Setting“ während des Testlaufs wird der „Actual Value“ in „Signal View“, z.B. in den letzten 10 Sekunden des Tests, entsprechend der Datenmenge angezeigt. Tatsächlich spielt diese Option die Rolle eines kurzen Speicheroszilloskops. Durch Anklicken von „Maximum fan during test“ während des Testlaufs beginnt der Lüfter des Geräts im Modus „Maximum fan“ zu arbeiten und nach Ende des Tests kehrt er in den Normalbetrieb zurück.
En la pestaña "Configuración adicional" de la página "Configuración del hardware" se establecen los ajustes del puerto serie del dispositivo, así como algunos otros ajustes del potenciador de funcionamiento. En las pruebas en las que el tiempo de ejecución de la prueba es superior a 100 segundos, se requiere mucha memoria para mostrar el "Valor real" en la "Vista de la señal" durante toda la prueba. Esta cantidad de información ralentiza el software. Al comprobar "Guardar los últimos datos reales" en "Configuración adicional" durante la ejecución de la prueba, el "Valor real" se muestra en la "Vista de la señal", por ejemplo, en los últimos 10 segundos de la prueba, según la cantidad de datos. De hecho, esta opción juega el papel de un osciloscopio de memoria corta. Al hacer clic en "Ventilador máximo durante la prueba" durante la ejecución de la prueba, el ventilador del dispositivo comienza a funcionar en el modo "Ventilador máximo" y después de que la prueba termina, vuelve al modo normal. En el campo "Binary Link Serial", es posible introducir un número entre 0 y 255 para que antes de comenzar la prueba, el equipo envíe una orden a la placa de pruebas de equipos a través de la "Binary Output" número cuatro y esta placa ajuste las conexiones adecuadas para cualquiera de las pruebas de equipos de acuerdo con la orden recibida.
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در این قسمت بخشی به نام "Serial Setting" وجود دارد. با انجام تنظیمات این قسمت می‌توان از طریق دستگاه "AMT" یک "Packet" سریال را در هر "State" فرستاد. در فیلد "Baud Rate" برای برقراری ارتباط، سرعت فرستنده و گیرنده (سرعت یکسان باشد) تنظیم می‌شوند. در فیلد "Data" تعداد بیت هر داده‌ی ارسالی مشخص می‌شود. در این قسمت یک یا دو بیت برای شناسایی پایان داده اصلی ارسال می‌شود که اصطلاحا به آن "Stop bit" می‌گویند. فیلد "Parity" برای نشان دادن زوج یا فرد بودن تعداد بیت‌هایی که 1 می‌باشد اضافه می‌شود که برای مشخص شدن خطای کد به کار می‌رود. در قسمت "Initial Serial Command" نیز می‌توان یک پیام برای شناسایی تبادل داده نوشت. پس از انجام تنظیمات در پنجره "Detail View"، زبانه‌ی "Serial"، در فیلد "Serial Command" دستور ارسالی در این قسمت نوشته می‌شود. برای هر "State" دستگاه "AMT" می‌تواند یک دستور را برای تجهیز موردنظر بفرستد. با این کار هنگام انجام تست دستگاه یک "Serial command" برای برد فرستاده و این برد تنظیمات سخت‌افزار را مطابق با آن انجام می‌دهد. به عنوان مثال "abc" برای "State1" فرستاده شود و در "State2" نیز "cvf" ارسال می‌شود. 
قریبا...
In this section, there is a part named “Serial Setting”. By adjusting the settings in this section, it is possible to send a serial "Packet" in each "State" via the "AMT" device. In the "Baud Rate" field, the transmitting and receiving speed (the speeds must be the same) are adjusted for making the connection. In "Data" field, the bit number of each data that is sent is specified. In this section, to identify the end of the original data, one or two bits, which are called "Stop bit", are sent. The "Parity" field is used to indicate whether the number of 1 bits is odd or even and is also used to identify the error code. In the "Initial Serial Command" section, you can write a message to identify the data exchange. After setting under the "Serial" tab in "Detail View", the sent command is written in the "Serial Command" field. For each "State" of the device, the "AMT" can send a command for the intended equipment. In fact, this section can be used in equipment test because there is an interface board between the "AMT" and the equipment being tested. By doing this while performing the test, the device sends a "Serial Command" to the board and this board adjusts the settings according to the "Serial Command". For example, send "abc" to "State1" and "cvf" to "State2".
Es gibt zwei „Serial Settings“ in diesem Abschnitt. Durch Anpassen der Einstellungen in diesem Abschnitt ist es möglich, ein serielles „Paket“ in jedem „State“ über das Gerät „AMT“ zu senden. Im Feld „Baud Rate“ wird die Übertragungs-/Empfangsgeschwindigkeit (die Geschwindigkeiten müssen gleich sein) für den Verbindungsaufbau eingestellt. Im Feld „Data“ wird die Anzahl der Bits jeder zu sendenden Daten angegeben. In diesem Abschnitt werden ein oder zwei Bits mit dem Namen „Stop bit“ gesendet, um das Ende der ursprünglichen Daten zu identifizieren. Das Feld „Parity“ gibt an, ob die Anzahl von 1 Bit ungerade oder gerade ist und wird auch zur Identifizierung des Fehlercodes verwendet. Im Abschnitt „Initial Serial Command“ können Sie eine Nachricht schreiben, um den Datenaustausch zu identifizieren. Nach der Einstellung unter dem Registerkarte „Serial“ in der „Detail View“ wird der gesendete Befehl in das Feld „Serial Command“ geschrieben. Für jeden „State“ des Geräts kann die „AMT“ einen Befehl für das vorgesehene Gerät senden. In der Tat kann dieser Abschnitt in Prüfgeräte verwendet werden, da es eine Interfaceplatine zwischen dem „AMT“ und dem zu testenden Gerät gibt. Dabei sendet das Gerät während des Tests einen „Serial Command“ an das Board und dieses passt die Einstellungen entsprechend dem „Serial Command“ an. Senden Sie beispielsweise „abc“ an „State1“ und „cvf“ an „State2“.
Hay dos "Ajustes de serie" en esta sección. Ajustando los ajustes en esta sección, es posible enviar un "Paquete" de serie en cada "Estado" a través del dispositivo "AMT". En el campo "Baud Rate", la velocidad de transmisión y de recepción (las velocidades deben ser las mismas) se ajustan para realizar la conexión. En el campo "Data" se especifica el número de bits de cada dato que se va a enviar. En esta sección, para identificar el final de los datos originales, se envían uno o dos bits, llamados "bit de parada". El campo "Paridad" se utiliza para indicar si el número de 1 bits es par o impar y también se utiliza para identificar el código de error. En la sección "Comando en serie inicial", se puede escribir un mensaje para identificar el intercambio de datos. Después de configurarlo en la pestaña "Serial" en la "Vista detallada", el comando enviado se escribe en el campo "Comando en serie". Para cada "Estado" del dispositivo, el "AMT" puede enviar un comando para el equipo deseado. De hecho, esta sección puede ser utilizada en la prueba de equipos porque hay una placa de interfaz entre el "AMT" y el equipo que se está probando. Al hacer esto mientras se realiza la prueba, el dispositivo envía un "Comando en serie" a la placa y esta placa ajusta los parámetros de acuerdo con el "Comando en serie". Por ejemplo, envía "abc" al "Estado1" y "cvf" al "Estado2".
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