پنجره‌ی "Start-Condition-Repetition"	Comment by Vebko: Start_condition_repetition_window
قریبا...
Start-Condition-Repetition" window
Das Fenster “Start-Condition-Repetition”
. Ventana "Inicio-Condición-Repetición".
Bientôt disponible
با کلیک روی منوی "View" و انتخاب گزینه "Start-Condition-Repetition"، و یا با کلیک رو آیکون آن از نوار ابزار این پنجره باز می‌شود. در زبانه‌ی "Start Condition" می‌توان به شرط شروع تست را مشخص کرد. اگر بخواهید بلافاصله پس از کلیک روی آیکون "Start"، تست "Run" شود، باید رادیو باتن "Immediately" را انتخاب کنید. پس از انتخاب این گزینه در نوار ابزار پایین صفحه St. Cond.، روی Immediately، قرار می‌گیرد که پس از "Run" کردن ، می‌بینید بلافاصله تست اجرا شده و هیچ وقفه ای بین زمان کلیک روی گزینه "Start" و "Run" شدن تست وجود ندارد. توجه کنید که پیش‌فرض نرم افزار همین گزینه است.
قریبا...
By clicking on the "View" menu and selecting the "Start-Condition-Repetition" option, or by clicking on its icon from the toolbar this window opens. In the "Start Condition" tab, the test conditions can be specified. If you want the test to be run immediately after clicking on the "Start" icon, you have to select the "Immediately" radio button. After selecting this option in Status bar, the St. Cond. is set on the "Immediately" and after running it the test stars immediately there is no delays exist between clicking on "Start" and "Run". Please remember that the software default is this option.
Durch Anklicken des Menüs „View“ und Auswahl der Option „Start-Condition-Repetition“ oder durch Klicken auf das entsprechende Symbol in der Symbolleiste öffnet sich dieses Fenster. In der Registerkarte „Start Condition“ können die Testbedingungen angegeben werden. Wenn Sie möchten, dass der Test sofort nach einem Klick auf das „Start“ Symbol ausgeführt wird, müssen Sie das Optionsfeld „Immediately“ auswählen. Nachdem Sie diese Option in der Symbolleiste der unteren Seite ausgewählt haben, wird der „St. Cond.“ auf „Immediately“ gesetzt, so dass Sie nach dem Ausführen sehen, dass der Test sofort gelaufen ist und keine Verzögerungen zwischen dem Klicken auf „Start“ und „Run“ bestehen. Bitte beachten Sie, dass diese Option die Standardeinstellung der Software ist.
. Haciendo clic en el menú "Ver" y seleccionando la opción "Inicio-Condición-Repetición", o haciendo clic en su icono de la barra de herramientas se abre esta ventana. En la pestaña "Condición de inicio" se pueden especificar las condiciones de la prueba. Si se desea que la prueba se ejecute inmediatamente después de hacer clic en el icono "Inicio", hay que seleccionar el botón de opción "Inmediatamente". Después de seleccionar esta opción en la barra de herramientas de la página inferior, el St. Cond. se pondrá en el "Inmediatamente" que después de ejecutarse verá que la prueba se ha ejecutado inmediatamente y no existen demoras entre el clic en "Inicio" y "Ejecutar". Tenga en cuenta que el software por defecto es esta opción.
Bientôt disponible
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اگر بخواهید پس از دریافت کنتاکت توسط یکی از باینری‌ها ، تست شروع شود باید گزینه‌ی "On Binary Input" را انتخاب کنید، با انتخاب این گزینه‌ فیلد سمت راست آن فعال شده که در آن باید باینری مورد نظر را برای شروع تست انتخاب کنید، در این فیلد باینری‌های فعال شده در "Hardware Configuration" نمایش داده می‌شوند، مثلا باینری "C2: Start" انتخاب شده، حالا در نوار وضعیت، St. Cond.، روی BI.2-Start قرار گرفته. پس از کلیک روی آیکون "Start"، می‌بینید که به دلیل عدم دریافت کنتاکت توسط باینری  "C2"، تست اجرا نشده، حالا با دریافت کنتاکت توسط این باینری می‌بینید که تست اجرا می‌شود. 
قریبا...
If you want the test to be run after receiving the contact by one of the binaries, you have to select the "On Binary Input" option. By selecting this option, its right side option is selected that you have to select the intended binary in it to start the test. In this field, the activated binaries are shown in the "Hardware Configuration". For example, the "C2: Start" is selected, now in the statusbar, the "St. Cond." has been set on the BI.2-Start. After clicking on the "Start" icon, you see that because not receiving the contact by the "C2" binary, the test has not been executed, now by receiving the contact by this binary, the test runs.
Wenn der Test nach dem Empfang des Kontakts durch eine der Binärdateien ausgeführt werden soll, müssen Sie die Option „On Binary Input“ auswählen. Wenn Sie diese Option wählen, wird auf der rechten Seite die Option ausgewählt, dass Sie die beabsichtigte Binärdatei auswählen müssen, um den Test zu starten. In diesem Feld werden die aktivierten Binärdateien in der „Hardware Configuration“ angezeigt. Wenn z.B. „C2: Start“ ausgewählt ist, wurde in der Symbolleiste auf der unteren Seite „BI.2-Start“ auf „St. Cond.“ eingestellt. Nachdem Sie auf das Symbol „Start“ geklickt haben, sehen Sie, dass der Test nicht durchgeführt wurde, weil der Kontakt nicht durch die Binärdatei „C2“ empfangen wurde, jetzt durch empfangen den Kontakt durch diese Binärdatei, werden Sie sehen, dass der Test ausgeführt wird.
. Si desea que la prueba se realice después de recibir el contacto de uno de los binarios, debe seleccionar la opción "En entrada binaria". Seleccionando esta opción, se seleccionará su opción derecha que tiene que seleccionar el binario deseado en ella para iniciar la prueba. En este campo, los binarios activados se mostrarán en la "Configuración del hardware". Por ejemplo, el "C2: Inicio" está seleccionado, ahora en la barra de herramientas de la página inferior, el "St. Cond." ha sido configurado en el BI.2-Start. Después de hacer clic en el icono "Start", se ve que al no recibir el contacto por el binario "C2", la prueba no se ha ejecutado, ahora al recibir el contacto por este binario, se verá que la prueba se ejecutará.
Bientôt disponible
راه سوم برای شروع و اجرای یک تست، استفاده از آنتن "GPS" می‌باشد. با انتخاب گزینه "On GPS" می‌توان یک تست را بر اساس ساعت "GPS" اجرا کرد. یکی از کاربرد‌های این گزینه در تست‌های دیفرانسیل طولی یا "End to End" می‌باشد. برای اجرای تست با استفاده از این گزینه، باید سوکت آنتن "GPS" به پشت دستگاه "AMT" متصل شده و آنتن در فضای باز قرار گیرد. با کلیک روی گزینه "Start Sync" فرایند "Sync" شدن دستگاه با ماهواره شروع شده و در فیلد GPS Status:، (مشخص شده در تصویر) وضعیت "GPS" نشان داده می‌شود. با Sync شدن دستگاه و نرم‌افزار در فیلد GPS Status:، عبارت "GPS is Sync" نمایش داده می‌شود، در نوار وضعیت هم St. Cond.، روی on GPS (Sync) ، قرار می‌گیرد. همچنین در این نوار، خطای زمان GPS، در قسمت Time Error، نمایش داده می‌شود دقت کنید این عدد باید کمتر از 1000 نانو ثانیه باشد. زمان تستر هم به صورت آنلاین در این نوار نشان داده می‌شود.  در قسمت "Satellite Signal Level History"، تعداد ماهواره‌ها و قدرت سیگنال هر کدام نمایش داده می‌شود. اگر تعداد ماهواره‌ها و قدرت سیگنال مناسب باشد، در فیلد "Time Pulse" کلمه "Detected" نشان داده شده و دستگاه سیگنال‌های "GPS" را دریافت می‌کند. سپس دستگاه باید بتواند با استفاده از سیگنال‌های دریافتی از "GPS" زمان خود را با آن یکسان کند. در قسمت "Data and Time Tester" ساعت و تاریخ تستر ثبت شده که این زمان باید با زمان "GPS" در فیلد "Data and Time GPS" یکسان باشد.
قریبا...
The third method to start and run a test is the use of a "GPS" antenna. By selecting the "On GPS", a test could run according to the "GPS" clock. One of the applications of this option is in the longitudinal differential or "End to End" tests. To run the test using this option, the socket of the "GPS" antenna should be connected to the rear part of the "AMT" device and the antenna is located in open space. By clicking on the "Start Sync" option, the "sync" process of the device with the satellite begin and in the "GPS Status:" field (shown in the figure) the "GPS" status is shown. By "Syncing" of the device and software in the "GPS Status:" field, the "GPS is Sync" term is shown. In addition, in status bar, the St. Cond. is set on the GPS (Sync). Also, in the status bar, GPS time error is displayed in the "Time Error" section. Please remember that this number should be less than 1000 ns. The tester time is displayed online in this toolbar. In the "Satellite Signal Level History" section, the number of satellites and the strength of each signal is shown. If the number of satellites and the signal strength is proper, the phrase "Detected" is displayed in the "Time Pulse" field and the device receives the "GPS" signals. Then, the device should be able to synchronize its time with the received signals from the "GPS". The date and time of the tester are specified in the "Date and Time Tester" section that this time should be identical with the time of the "GPS" in the "Data and Time GPS" field.
Die dritte Methode zum Starten und Ausführen eines Tests ist die Verwendung einer GPS-Antenne. Durch die Auswahl von „On GPS“ konnte ein Test nach der GPS-Uhr durchgeführt werden. Eine der Anwendungen dieser Option ist in den Tests „Längsdifferenzial“ oder „End-to-End“. Um den Test mit dieser Option auszuführen, sollte die Buchse der GPS-Antenne mit dem hinteren Teil des Geräts „AMT“ verbunden werden und die Antenne befindet sich im offenen Platz. Wenn Sie auf die Option „Start Sync“ klicken, wird das Gerät mit dem Satelliten synchronisiert und im Feld „GPS-Status:“ (in der Abbildung dargestellt) wird der Status „GPS“ angezeigt. Durch Synchronisieren des Geräts und der Software im Feld „GPS-Status:“ wird der Begriff „GPS ist Sync“ angezeigt. Zusätzlich wird in der Symbolleiste unten auf der Seite „St. Cond.“ auf „GPS (Sync)“ gesetzt. Auch in der Symbolleiste wird der GPS-Zeitfehler im Abschnitt „Time Error“ angezeigt. Bitte beachten Sie, dass diese Zahl weniger als 1000 ns betragen sollte. Die Testerzeit wird online in dieser Symbolleiste angezeigt. Im Abschnitt „Satellite Signal Level History“ wird die Anzahl der Satelliten und die Stärke jedes Signals angezeigt. Wenn die Anzahl der Satelliten und die Signalstärke richtig ist, wird der Ausdruck „Detected“ im Feld „Time Pulse“ angezeigt und das Gerät empfängt die „GPS“-Signale. Dann sollte das Gerät in der Lage sein, seine Zeit mit den empfangenen Signalen vom „GPS“ zu synchronisieren. Das Datum und die Uhrzeit des Testers werden im Abschnitt „Date and Time Tester“ angegeben, dass diese Zeit mit der Zeit des „GPS“ im Feld „Data and Time GPS“ identisch sein sollte.
. El tercer método para iniciar y ejecutar una prueba es el uso de una antena "GPS". Seleccionando el "En GPS", se puede realizar una prueba según el reloj "GPS". Una de las aplicaciones de esta opción es en las pruebas de diferencial longitudinal o "End to End". Para realizar la prueba utilizando esta opción, el enchufe de la antena "GPS" debe estar conectado a la parte trasera del dispositivo "AMT" y la antena está ubicada en un espacio abierto. Haciendo clic en la opción "Start Sync", se iniciará el proceso de "sincronización" del dispositivo con el satélite y en el campo "GPS Status:" (mostrado en la figura) se mostrará el estado del "GPS". Al hacer clic en "Sync" del dispositivo y el software en el campo "GPS Status:", se mostrará el término "GPS is Sync". Además, en la barra de herramientas de la parte inferior de la página, el St. Cond. se establecerá en el GPS (Sync). Además, en la barra de herramientas, se mostrará el error de tiempo del GPS en la sección "Error de tiempo". Ten en cuenta que este número debe ser inferior a 1000 ns. La hora del comprobador se muestra en línea en esta barra de herramientas. En la sección "Historial de nivel de señales de satélite", se muestra el número de satélites y la intensidad de cada señal. Si el número de satélites y la intensidad de la señal son adecuados, la frase "Detectado" se mostrará en el campo "Pulso de tiempo" y el dispositivo recibirá las señales "GPS". Entonces, el dispositivo debería ser capaz de sincronizar su tiempo con las señales recibidas del "GPS". La fecha y la hora del probador se especifican en la sección "Probador de fecha y hora" que esta hora debe ser idéntica a la hora del "GPS" en el campo "Datos y hora GPS".
Bientôt disponible
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در ویندوز های 32 بیتی در صورتی که زمان تستر با زمان کامپیوتر شخصی شما یکی نبود می‌توانید از دکمه Set Windows" "Time GPS(Win X86)، استفاده کرده تا زمان کامپیوتر شما با زمان "GPS" یکسان شود.
قریبا...
In the 32 bits windows, if the tester time is not the same as the time of your personal computer, you can use the Set Windows" "Time GPS (Win X86) so the time of your computer become identical with the "GPS" time.
Wenn in 32-Bit-Version von Windows die Zeit des Testers nicht mit der Zeit Ihres PCs übereinstimmt, können Sie die Windows"-Zeit GPS (Win X86) einstellen, damit die Zeit Ihres Computers mit der "GPS"-Zeit identisch wird.
En las ventanas de 32 bits, si la hora del probador no es la misma que la de su ordenador personal, puede utilizar el Set Windows" "Time GPS (Win X86) para que la hora de su ordenador sea idéntica a la del "GPS".
Bientôt disponible
با استفاده از گزینه های "Next Full" و "Start Time"، نحوه و زمان اجرای تست انتخاب می‌شود. با استفاده از "Next Full"، پس از انتخاب این گزینه، باید از لیست کشویی زمان بین تست‌های متوالی را برای "Shot test" مشخص کنید، مثلا اگر در تست دیفرانسیل چندین نقطه تست داشته باشید با انتخاب "10 Second"، ساعت GPS با در نظر گرفتن زمان تزریق دستگاه، شروع به شمارش معکوس در سیکل‌های 10 ثانیه‌ای می‌کند و در صورت وجود نقطه تست نشده هرگاه شمارشگر معکوس آن به صفر برسد نقطه بعدی تست می‌شود. با استفاده از این گزینه ممکن است زمان شروع تست برای تست‌های "End to End" یکسان نباشد. برای رفع این مشکل باید تست خود را با استفاده از "Start Time"، شروع کنید. دقت کنید این زمان، زمانی است که دستگاه با "GPS" تنظیم می‌کند. توجه کنید در این روش تنها نقطه‌ی اول تست شده و بقیه نقاط تست نمی‌شوند، برای اینگونه تست ها حتما باید تیک "Next Full" و  "Start Time" همزمان انتخاب شوند تا نقطه اول با ساعت "GPS" شروع شده و نقاط بعدی با روش "Next Full" انجام ‌شوند.
قریبا...
Using the "Next Full" and "Start Time" options, how and when the test run are selected. Using the "Next Full", after selecting this option, you have to specify the time between the sequential tests for the "Shot test" from the drop down list. For example, if you have several test points in the differential test, by selecting the "10 Second", the GPS, by considering the injection time of the device, starts to count down in 10 s cycles and in case of existence of untested point, when the inverse counter reaches zero, the next point is tested. Using this option, the start time for the "End to End" tests might not be the same. To solve this problem, you have to start the test using the "Start Time". Remember this time is the time that the device adjusts with the "GPS". Remember in this method, only the first point is tested and the rest won’t. For these kinds of tests, the "Next Full" and "Start Time" should be simultaneously checked so the first point start with the "GPS" clock and the next points would run with the "Next Full" method. 
Mit den Optionen „Next Full“ und „Start Time“ werden ausgewählt, wie und wann der Test ausgeführt wird. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, müssen Sie mit der Option „Next Full“ die Zeit zwischen den aufeinanderfolgenden Tests für den „Shot Test“ aus der Dropdown-Liste angeben. Wenn Sie z.B. mehrere Testpunkte im Differentialtest haben, indem Sie den „10 Second“ auswählen, beginnt das GPS unter Berücksichtigung der Einspritzzeit des Geräts, gesät in 10 s Zyklen zu zählen, und im Falle eines nicht getesteten Punktes, wenn der inverse Zähler Null erreicht, wird der nächste Punkt getestet. Mit dieser Option ist die Startzeit für die Tests „End to End“ möglicherweise nicht identisch. Um dieses Problem zu lösen, müssen Sie den Test mit der „Start Time“ starten. Bitte beachten Sie, dass dieses Mal die Zeit ist, die das Gerät mit dem GPS anpasst. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Methode nur der erste Punkt getestet wird und die Anderen nicht. Bei dieser Art von Tests sollten die „Next Full“ und die „Start Time“ gleichzeitig überprüft werden, so dass der erste Punkt mit der GPS-Uhr beginnt und die nächsten Punkte mit der „Next Full“-Methode laufen.
. Usando las opciones "Siguiente completo" y "Hora de inicio", se selecciona cómo y cuándo se realiza la prueba. Utilizando la opción "Next Full", después de seleccionar esta opción, hay que especificar el tiempo entre las pruebas secuenciales para la "Prueba de disparo" de la lista desplegable. Por ejemplo, si se tienen varios puntos de prueba en la prueba diferencial, seleccionando la opción "10 segundos", el GPS, considerando el tiempo de inyección del dispositivo, comienza a contar sembrados en ciclos de 10 s y en caso de existir un punto no probado, cuando el contador inverso llegue a cero, se probará el siguiente punto. Utilizando esta opción, el tiempo de inicio de las pruebas "End to End" podría no ser el mismo. Para resolver este problema, hay que iniciar la prueba utilizando la "Hora de inicio". Tenga en cuenta que esta hora es la que el dispositivo ajusta con el "GPS". Por favor, ten en cuenta que en este método, sólo el primer punto será probado y el resto no. Para este tipo de pruebas, el "Siguiente Completo" y la "Hora de Inicio" deben ser comprobados simultáneamente para que el primer punto comience con el reloj del "GPS" y los siguientes puntos se ejecuten con el método "Siguiente Completo".
Bientôt disponible
 به طور مثال اگر در روم دیفرانسیل و در تست"End to End" 4 نقطه تست داشته باشید و بخواهید همزمان با محل دیگر تست انجام شود، باید "Start Time" را در زمان خاص مثلا17:47:30قرار دهید و "Next Full" را هم، به طور مثال، در 10 ثانیه قرار دهید، نقطه اول در زمان تعیین شده تست شده و تقاط بعدی طی فاصله زمانی تعیین شده در "Next Full" تست می‌شوند. همچنین می‌بینید در نوار ابزار پایین صفحه زمان تست هر نقطه در قسمت "Start" و مقدار زمان باقی مانده تا زمان تست نقطه مد نظر در قسمت "Left Time"، نمایش داده می‌شود.
قریبا...
For example, if in the differential room and for "End to End" test you have got four test points and want to run the test at the same time with another point, you have to set the "Start Time" on a special time, for example, 17:47:30 and also, set the "Next Full" on 10 seconds. The first point is tested in the specified time and the next points are tested during the specified time period in the "Next Full". You also see that in the status bar, the test time of each point and the remaining time until the next intended test point will be displayed in the "Start" and "Left Time" sections, respectively.
Wenn Sie z.B. im Differentialraum und für den Test „End-to-End“ vier Testpunkte haben und den Test gleichzeitig mit einem anderen Punkt durchführen wollen, müssen Sie die „Start Time“ auf eine spezielle Zeit einstellen, z.B. 17:47:30 Uhr, und auch die „Next Ful“ auf 10 Sekunden. Der erste Punkt wird in der angegebenen Zeit getestet und die nächsten Punkte werden während des angegebenen Zeitraums im „Next Full“ getestet. Außerdem sehen Sie, dass in der Symbolleiste am unteren Rand der Seite die Testzeit jedes Punktes und die verbleibende Zeit bis zum nächsten beabsichtigten Testpunkt in den Abschnitten „Start“ bzw. „Left Time“ angezeigt wird.
. Por ejemplo, si en la sala de diferenciales y para la prueba "End to End" tienes cuatro puntos de prueba y quieres hacer la prueba al mismo tiempo con otro punto, tienes que poner la "Hora de inicio" en una hora especial, por ejemplo, 17:47:30 y también, poner la "Siguiente completa" en 10 segundos. El primer punto se probará en el tiempo especificado y los siguientes puntos se probarán durante el período de tiempo especificado en el "Next Full". Además, verá que en la barra de herramientas de la parte inferior de la página, el tiempo de prueba de cada punto y el tiempo restante hasta el siguiente punto de prueba previsto se mostrarán en las secciones "Inicio" y "Tiempo restante", respectivamente Bientôt disponible
در قسمت "Data" اطلاعاتی در مورد زمان "GPS"، محل تست و... نمایش داده می‌شود. در فیلد "Data and Time GPS"، زمان و تاریخ دریافت شده از "GPS" مشخص شده، همچنین پس از اتمام فرایند "Sync"، زمان تستر در فیلد "Data and Time Tester"، ثبت می‌شود، توجه کنید این زمان باید با زمان ثبت شده در "Data and Time GPS"، یکسان باشد. همچنین عرض و طول جغرافیایی محل تست، به ترتیب در فیلدهای "Latitude"  و "Longitude" نمایش داده شده و در گزارش تست اضافه می‌شود که با استفاده از آن ها می‌توان محل دقیق انجام تست را روی نقشه پیدا کرد. علاوه بر این در قسمت "Altitude" ارتفاع "GPS" نسبت به سطح مبنا نمایش داده می‌شود. در فیلدهای "Fix Mode"، "PDOP"، و "HDOP" هم به ترتیب مدل های مختلف موقعیت مکانی، دقت موقعیت مکانی، و دقت ارتفاعی نشان داده می‌شود. در فیلد Satellites هم تعداد ماهواره هایی که برای تنظیمات استفاده می‌گردند نشان داده می‌شود. اگر پالس های ارسالی از "GPS" توسط دستگاه دریافت شوند در فیلد "Time Pulse"، کلمه "Detected"، نمایش داده شده ولی اگر این پالس ها دریافت نشوند "Not Detected" نمایش داده می‌شود. همچنین در پنجره‌ی "Satellite Signal Level"، سطح دریافت سیگنال ها از "GPS" نمایش داده شده و در پنجره‌ی "Satellite Signal Level History" ، تعداد ماهواره‌ها و قدرت سیگنال‌های ماهواره‌های مختلف نمایش داده می‌شود.
قریبا...
In the "Data" section, the data about the "GPS" time, test location, etc. are shown. In the "Data and Time GPS" field, the time and data received from "GPS" are displayed. In addition, after that the "Sync" ends, the tester time is recorded in the "Date and Time Tester" field. Remember this time should be identical with the time recorded in the "Date and Time GPS". Also, the geographical width and length of the test location are displayed in "Latitude" and "Longitude" fields, respectively and added to the test report to be used, the exact location of the test could be found on the map. In addition, in this section, in the "Altitude" section, the "GPS" amplitude with respect to the base level are displayed. In the "Fix Mode", "PDOP" and "HDOP" fields, various models of the location, location precision and altitude precision are displayed. In the satellite field, the number of satellites used for settings are displayed. If the device receives the sent pulses from the “GPS”, in the "Time Pulse" field the word "Detected" is displayed. But if these signals are not received, the word "Not Detected" is displayed. In addition, in the "Satellite Signal Level" window, the signals receiving level from the "GPS" are displayed and in the "Satellite Signal Level History", the number of satellites and the signal strength related to various satellites are displayed.
Im Abschnitt „Data“ werden die Daten über die GPS-Zeit, den Testort usw. angezeigt. Im Feld „Data and Time GPS“ werden die von GPS empfangene Zeit und Daten angezeigt. Darüber hinaus wird nach dem Ende des "Sync" die Testerzeit im Feld „Date and Time Tester“ aufgezeichnet. Beachten Sie, dass diese Zeit mit der im „Date and Time Tester“ aufgezeichneten Zeit identisch sein sollte. Außerdem werden die geografische Breite und Länge des Testortes in den Feldern „Latitude“ bzw. „Longitude“ angezeigt und dem Testbericht hinzugefügt, dass die genaue Position des Tests auf der Karte gefunden werden konnte. Darüber hinaus wird in diesem Abschnitt im Abschnitt „Altitude“ die Amplitude GPS in Bezug auf die Basisebene angezeigt. In den Feldern „Fix Mode“, „PDOP“ und „HDOP“ werden verschiedene Modelle des Standorts, der Standort- und Höhengenauigkeit angezeigt. Im Satellitenfeld wird die Anzahl der Satelliten angezeigt, die für Einstellungen verwendet werden. Wenn das Gerät die gesendeten Impulse vom „GPS“ empfängt, wird im Feld „Time Pulse“ das Wort „Detected“ angezeigt. Wenn diese Signale jedoch nicht empfangen werden, wird das Wort „Not Detected“ angezeigt. Zusätzlich werden im Fenster „Satellite Signal Level“ der Signalempfangspegel vom GPS und in der „Satellite Signal Level History“ die Anzahl der Satelliten und die Signalstärke bezogen auf verschiedene Satelliten angezeigt.
. En la sección de "Datos" se muestran los datos sobre el tiempo del "GPS", la ubicación de la prueba, etc. En el campo "Datos y tiempo GPS", se muestran la hora y los datos recibidos del "GPS". Además, después de que termine la "Sincronización", la hora del probador se registrará en el campo "Probador de fecha y hora". Tenga en cuenta que esta hora debe ser idéntica a la hora registrada en el "GPS de fecha y hora". Además, la anchura y longitud geográficas del lugar de la prueba se mostrarán en los campos "Latitud" y "Longitud", respectivamente, y se añadirá al informe de la prueba que con ellas se podrá encontrar en el mapa la ubicación exacta de la prueba. Además, en esta sección, en la sección "Altitud", se mostrará la amplitud del "GPS" con respecto al nivel de base. En los campos "Modo fijo", "PDOP" y "HDOP", se muestran varios modelos de la ubicación, la precisión de la ubicación y la precisión de la altitud. En el campo "Satélite", se mostrará el número de satélites utilizados para los ajustes. Si el dispositivo recibe los pulsos enviados desde el "GPS", en el campo "Pulso de tiempo" se mostrará la palabra "Detectado". Pero si estas señales no se reciben, se mostrará la palabra "No detectado". Además, en la ventana "Satellite Signal Level" se muestran las señales que reciben nivel del "GPS" y en el "Satellite Signal Level History" se muestra el número de satélites y la intensidad de la señal relacionada con varios satélites.
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زبانه‌ی "Repetition"
قریبا...
"Repetition"Tab
Die Registerkarte “Repetition” 
. repetición
Bientôt disponible
از آنجا که این زبانه فقط در روم "AMT Sequencer" فعال بوده و در سایر روم‌ها غیرفعال می‌باشد، ابتدا روم "AMT Sequencer" باز شده و توضیحات مربوط به این بخش در پنجره‌ی "Start Condition-Repetition"، این روم داده می‌شود. از این زبانه برای تکرار یک تست به تعداد دفعات دلخواه استفاده می‌شود. تعداد دفعات تکرار تست در فیلد "Number of Repetition"، وارد شده که حداکثر تا 1000 بار می‌توان تست را تکرار کرد، برای مثال در اینجا 5 وارد شده تا تست مد نظر 5 بار تکرار شود. همچنین اگر کاربر بخواهد بین هر بار تکرار تست وقفه ای ایجاد کند، می‌تواند این زمان را به عنوان زمان وقفه در فیلد "Time Between Repetition"، وارد کند، مثلا در اینجا هم 1 ثانیه وارد شده و تست "Run" می‌شود. می‌بینید تست مد نظر 5 بار با فاصله های زمانی 1 ثانیه تکرار می‌شود.
قریبا...
Since this tab is active only in the "AMT Sequencer" room and inactive in other rooms, at first, the "AMT Sequencer" room opens and the descriptions related to this section are presented in the "Start Condition-Repetition" window. This tab is active only in the "AMT Sequencer" room and is inactive in other rooms. This tab is used for repeating a test for the desired number of times. The number of test repetitions are inserted in the "Number of Repetition" field that the test can run for a maximum of 1000 times. For example, here, the number five is inserted so the test would be repeated five times. Also, if the user wants to make a delay between each test repetition, he can enter this time as a delay in the "Time between Repetitions". For example, here, the 1 second is inserted and the test "RUN". You see that the intended test runs five times and with the time intervals of 1 second.
Da diese Registerkarte nur im Raum „AMT Sequencer“ aktiv und in anderen Räumen inaktiv ist, öffnet sich zunächst der Raum „AMT Sequencer“ und die Beschreibungen zu diesem Abschnitt werden im Fenster „Start Condition-Repetition“ angezeigt. Diese Registerkarte ist nur im Raum „AMT Sequencer“ aktiv und in anderen Räumen inaktiv. Diese Registerkarte wird verwendet, um einen Test für die gewünschte Anzahl von Malen zu wiederholen. Die Anzahl der Testwiederholungen wird in das Feld „Number of Repetition“ eingefügt, dass der Test maximal 1000 Mal ausgeführt werden kann. Hier wird z.B. die Zahl fünf eingefügt, so dass der Test fünf Mal wiederholt würde. Auch, wenn der Benutzer eine Verzögerung zwischen jeder Testwiederholung machen will, kann er dieses Mal als Verzögerung in der „Time between Repetitions“ eingeben. Hier wird z.B. die 1 Sekunde eingefügt und der Test wird „RUN“ sein. Sie sehen, dass der beabsichtigte Test fünfmal und mit den Zeitintervallen von 1 Sekunde ausgeführt wird.
. Dado que esta pestaña sólo está activa en la sala "Secuenciador AMT" y está inactiva en otras salas, en un primer momento se abre la sala "Secuenciador AMT" y las descripciones relacionadas con esta sección se presentarán en la ventana "Iniciar condición-repetición". Esta pestaña sólo está activa en la sala "Secuenciador AMT" y está inactiva en otras salas. Esta pestaña se utiliza para repetir una prueba el número de veces que se desee. El número de repeticiones de la prueba se insertará en el campo "Number of Repetition" (Número de repeticiones) que la prueba puede ejecutarse un máximo de 1000 veces. Por ejemplo, aquí, el número cinco se inserta para que la prueba se repita cinco veces. Además, si el usuario quiere hacer un retraso entre cada repetición de la prueba, puede introducir este tiempo como un retraso en el "Tiempo entre repeticiones". Por ejemplo, aquí, el 1 segundo se inserta y la prueba será "RUN". Se ve que la prueba prevista se ejecuta cinco veces y con los intervalos de tiempo de 1 segundo.
Bientôt disponible
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